Załącznik nr 1 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1. Stent samorozprężalny do dróg żółciowych

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 18 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stent samorozprężalny do dróg żółciowych: -do czasowego zakładania w zwężeniach po OLT, usuwalny, całkowicie pokrywany - długie lasso do usuwania - znaczniki rtg na końcach stentu i lassie - przewężenie stentu w części centralnej - średnica stentu po rozłożeniu 6 lub 8 mm do wyboru przez zamawiającego - długość stentu 5 lub 7 cm +/- 0,5 cm do wyboru przez zamawiającego - średnica zestawu do wprowadzenia 8 Fr.+/- 0,5 Fr - długość zestawu do wprowadzenia 180 mm | 4 szt. |

W formularzu asortymentowo – cenowym należy podać cenę jednostkową netto za 1 sztukę

Zadanie nr 2. Stent samorozprężalny do dróg żółciowych lub przewodu trzustkowego

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 18 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stent samorozprężalny do dróg żółciowych lub przewodu trzustkowego: - usuwalny - wykonanie z drutu nitynylowego w formie połączonych pierścieni o nieregularnym rozmiarze - powlekana –końce silikonem - część środkowa PTFE - wnętrze PTFE - system antymigracyjny –rozszerzenia na końcach stentu -średnica stentu6- 8-10 mm ,długość4-5- 6-7-8-9 -10 cm. do wyboru przez zamawiającego - średnica systemu uwalniania maksymalnie 8,5 Fr długość 180cm | 40 szt. |

W formularzu asortymentowo – cenowym należy podać cenę jednostkową netto za 1 sztukę

Zadanie nr 3. Stent samorozprężalny do dróg żółciowych

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 18 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stent samorozprężalny do dróg żółciowych: - usuwalny ,do zastosowania w zmianach łagodnych - nitynol pokrywany silikonem - system antymigracyjny z kołnierzem średnicy 14 mm oraz listków antymigracyjnych - średnca stentu 10 mm, długość 40,60.80,100 120 mm –do wyboru przez zamawiającego - znaczniki rtg na obu końcach i środku stentu - system uwalniania śr.9.5 Fr. długość 180 cm. Znacznik rtg i graficzny na Aplikaturze | 10 szt. |

W formularzu asortymentowo – cenowym należy podać cenę jednostkową netto za 1 sztukę

Zadanie nr 4. Stent samorozprężalny do dróg żółciowych

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 18 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stent samorozprężalny do dróg żółciowych: - stent z nitylu niepokrywany lub pokrywany silikonem z dwoma końcówkami odkrytymi - średnica stentu po rozłożeniu 8 lub 10 mm do wyboru przez zamawiającego - długość stentu 30,40,50 ,60,70,80,100 cm do wyboru przez zamawiającego - system do wprowadzenia 7 Fr. dla stentu niepokrywanego , oraz 9 Fr. dla pokrywanego - znaczniki rtg na końcach stentu, optyczny w systemie do wprowadzenia | 90 szt. |

W formularzu asortymentowo – cenowym należy podać cenę jednostkową netto za 1 sztukę

Zadanie nr 5. Stenty samorozprężalne do wnęki wątroby

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 18 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stenty samorozprężalne do wnęki wątroby: - średnica stentu 8 lub 10 mm do wyboru przez zamawiającego - możliwe łączenie w ofercie 2 różnych stentów - minimum 4 długości stentu 60;80;100;120 mm do wyboru przez zamawiającego | 4 szt. |

W formularzu asortymentowo – cenowym należy podać cenę jednostkową netto za 1 sztukę

Zadanie nr 6. Proteza samorozprężalna  do dróg żółciowych, niepowlekana

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 18 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Proteza samorozprężalna do dróg żółciowych, niepowlekana: - posiadająca po 5 markerów fluroskopowych na obu końcach - wszystkie końce pierścieni zaokrąglone - nie skracająca się po rozprężeniu - średnica 8-10 mm- do wyboru przez zamawiającego, długość 40-60-80-100 mm- do wyboru przez zamawiającego - aplikator 7,5 Fr,dł. Robocza 1900 mm, do kanału 3,2 mm | 10 szt. |

W formularzu asortymentowo – cenowym należy podać cenę jednostkową netto za 1 sztukę

Zadanie nr 7. Proteza samorozprężalna  do dróg żółciowych  pokrywana

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 18 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Proteza samorozprężalna do dróg żółciowych pokrywana: - wykonana z nitinoluX-Suit NIR, - wycinana laserowo , nie ulegająca skracaniu, - średnica protezy 10 mm, długość protezy 40-60-80-100 mmm- do wyboru przez zamawiającego - długość narzędzia 19000 mm - minimalna średnica kanału roboczego 3,2 mmm - średnica aplikatota 7,5 Fr., maksymalna średnica prowadnika 0,035” - posiadająca znacznik endoskopowy pozwalający na zlokalizowanie proksymalnego końca protezy - proteza wewnątrz pokrywana silikonem , na zewnątrz poliuretanem - na każdym z kołnierzy po 5 znaczników wykonanych z tantalu widocznych we fluoroskopii, średnie skracanie po rozprężeniu | 10 szt. |

W formularzu asortymentowo – cenowym należy podać cenę jednostkową netto za 1 sztukę

Zadanie nr 8. Zestaw do protezowania dróg żółciowych

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 18 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do protezowania dróg żółciowych: - zestaw z protezą typu Amsterdam wykonany z materiału zapewniającego przedłużoną drożność - zestaw zmontowany zawierający protezę ,cewnik prowadzący i cewnik popychający .Możliwa korekta położenia protezy w przód i w tył na zestawie w trakcie zakładania - kompatybilny z prowadnicą 0,035” - długość protezy 5,7,10,12,15 do wyboru przez zamawiającego - średnica protezy 7. 8,5 ,10, 11,5 Fr. do wyboru przez zamawiającego - proteza widoczna w promieniowaniu RTG - na długie lub krótkie prowadnice do wybory przez zamawiającego | 30 szt. |

W formularzu asortymentowo – cenowym należy podać cenę jednostkową netto za 1 sztukę

Zadanie nr 9. Proteza do dróg żółciowych

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 18 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Proteza do dróg żółciowych: - typu Amsterdam - wykonana z materiału zapewniającego przedłużoną drożność , cienkościenna - widoczna w promieniach RTG - długość protezy 5,7,10,12,15 cm do wyboru przez zamawiającego - średnica protezy 7; 8;5; 10; 11,5Fr. do wyboru przez zamawiającego | 80 szt. |

W formularzu asortymentowo – cenowym należy podać cenę jednostkową netto za 1 sztukę

Zadanie nr 10. Proteza do dróg żółciowych

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 18 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Proteza do dróg żółciowych: - długość 5;7;9;12;15 cm do wyboru przez zamawiającego - średnica 8,5 ,lub 10 Fr. do wyboru przez zamawiającego - gięta centralnie lub dystalnie ,do wyboru przez zamawiającego - widoczna w promieniach RTG - dopuszczalny jeden otwór boczny dodatkowy na końcu temperowanym poza dwoma obecnymi przy zaczepach | 80 szt. |

W formularzu asortymentowo – cenowym należy podać cenę jednostkową netto za 1 sztukę

Zadanie nr 11. Proteza do dróg żółciowych

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 18 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Proteza do dróg żółciowych: - typu podwójny świński ogon - cieńkościenna - znacznik endoskopowy od strony dwunastniczej - długość 3,5,7,10,12,15 cm do wyboru przez zamawiającego - średnica 7 i 10 Fr. do wyboru przez zamawiającego - widoczna w promieniach RTG | 50 szt. |

W formularzu asortymentowo – cenowym należy podać cenę jednostkową netto za 1 sztukę

Zadanie nr 12. Proteza trzustkowa s-kształtna

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 18 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Proteza trzustkowa s-kształtna: - średnica protez 7-8,5-10 Fr- do wyboru przez zamawiającego - długość protezy 6-8-10-12 cm- do wyboru przez zamawiającego | 6 szt. |

W formularzu asortymentowo – cenowym należy podać cenę jednostkową netto za 1 sztukę

Zadanie nr 13. Proteza trzustkowa prosta

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 18 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Proteza trzustkowa prosta: - średnica 7 Fr - długość protezy 4-6-7 cm- do wyboru przez zamawiającego | 4 szt. |

W formularzu asortymentowo – cenowym należy podać cenę jednostkową netto za 1 sztukę

Zadanie nr 14. Kleszcze biopsyjne jednorazowego użytku

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 18 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kleszcze biopsyjne jednorazowego użytku: - długość robocza 240 cm. - łyżki z okienkiem i ząbkami na całym obwodzie łopatek - możliwość biopsji stycznej - osłona z tworzywa sztucznego z powłoką hydrofilną - markery do oceny pozycji w kanale roboczym - wersja z igłą lub bez -do wyboru przez zamawiającego - szczęki typu –okrągłe ,owalne oraz jumboowalne do wyboru przez zamawiającego - do kanału 2,0 ; 2,8; oraz 3,2 do wyboru przez zamawiającego | 120 szt. |

W formularzu asortymentowo – cenowym należy podać cenę jednostkową netto za 1 sztukę

Zadanie nr 15. Prowadnice endoskopowe

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 18 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Prowadnice endoskopowe: - średnica 0,025”,0,035” 0,038”do wyboru przez zamawiającego - długość 260,450 cm do wyboru przez zamawiającego - końcówka hydrofilna, widoczna w RTG o długości 5,10 cm oraz wersja obustronna 5 i 10 cm do wyboru przez zamawiającego - typ prosty i zagięty końcówki do wyboru przez zamawiającego - rdzeń nitylowy odporny na załamania i widoczny w RTG - sztywność standardowa i usztywniona do wyboru przez zamawiającego - izolowane elektrycznie - dwukolorowa dla oceny ruchu - pokrycie w części dystalnej powłoką zmniejszającą tarcie | 40 szt. |

W formularzu asortymentowo – cenowym należy podać cenę jednostkową netto za 1 sztukę

Zadanie nr 16. Prowadnice endoskopowe

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 18 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Prowadnice endoskopowe – o dwóch rodzajach giętkości końcówki - do wyboru przez zamawiającego: - średnica 0,025” lub 0,035” do wyboru przez zamawiającego - długość 270 lub 450 cm do wyboru przez zamawiającego - końcówka prosta lub zakrzywiona do wyboru przez zamawiającego - końcówka z powłoką hydrofilną na długości 70 mm +/- 10 widoczna w RTG - system barwnego znakowania powłoki zewnętrznej na dystalnych 45 cm +/- 5cm dla oceny odległości i ruchu - rdzeń prowadnicy nitylowy - przeniesienie momentu obrotowego z końca proksymalnego na dystalny 1:1 - izolowana elektrycznie | 450 szt. |

W formularzu asortymentowo – cenowym należy podać cenę jednostkową netto za 1 sztukę

Zadanie nr 17. Prowadnice endoskopowe

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 18 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Prowadnice endoskopowe: - wielorazowego użytku ,sterylizacja w autoklawie - końcówka nitrylowa, widoczna w RTG, hydrofilna - pokrycie prowadnicy teflon - średnica 0,021”; 0,025”; 0,035” do wyboru przez zamawiającego - długość 480 cm +/- 30 cm - barwny system znakowania powłoki dla oceny ruchu | 10 szt. |

W formularzu asortymentowo – cenowym należy podać cenę jednostkową netto za 1 sztukę

Zadanie nr 18. Balony ekstrakcyjne do dróg żółciowych

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 18 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Balony ekstrakcyjne do dróg żółciowych: - na krótkie lub długie prowadnice do wyboru przez zamawiającego - trzystopniowe –napełniane powietrzem z trzech skalibrowanych strzykawek dołączonych do opakowania - wielkość standardowa –największa średnica balonu 15 mm ,oraz duży – największa średnica balonu 20 mm-do wyboru przez zamawiającego - podawanie kontrastu powyżej lub poniżej balona do wyboru przez zamawiającego - znaczniki radiologiczne powyżej lub poniżej balona - kompatybilny z prowadnicą 0,035” - długość całkowita powyżej180 cm | 120 szt. |

W formularzu asortymentowo – cenowym należy podać cenę jednostkową netto za 1 sztukę

Zadanie nr 19. Koszyki ekstrakcyjne do dróg żółciowych

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 18 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Koszyki ekstrakcyjne do dróg żółciowych: - wielorazowego lub jednorazowego użytku do wyboru przez zamawiającego - cztero lub ośmioramienne tworzące parasol do wyboru przez zamawiającego - wprowadzenie bez lub po prowadnicy 0,035” –do wyboru przez zamawiającego - port iniekcyjny - średnica koszyka po otwarciu 20 mm +/- 2 mm - obrotowe lub nie –do wyboru przez zamawiającego - drut miękki lub twardy –do wyboru przez zamawiającego - końcówka w kształcie kulki lub grzybka - wykluczona tuleja jako sposób łączenia koszyka z linką –drut lity od grzybka do rękojeści - proporcje zamówienia wielorazowe- jednorazowe 8:2 | 60 szt. |

W formularzu asortymentowo – cenowym należy podać cenę jednostkową netto za 1 sztukę

Zadanie nr 20. Szczotki cytologiczne do dróg żółciowych

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 18 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Szczotki cytologiczne do dróg żółciowych: - wprowadzane po prowadnicy 0,035” - długość 200 cm +/- 10 cm - znaczniki radiologiczne po obu końcach szczotki - port iniekcyjny | 100 szt. |

W formularzu asortymentowo – cenowym należy podać cenę jednostkową netto za 1 sztukę

Zadanie nr 21. Balony wysokociśnieniowe do dróg żółciowych

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 18 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Balony wysokociśnieniowe do dróg żółciowych: - długość balona 20-30-40 mm do wyboru przez zamawiającego - średnica balona po napompowaniu 4-6-8 mm do wyboru przez zamawiającego - wprowadzane po prowadnicy 0,035” - znaczniki rtg po obu końcach balona - długość narzędzia –minimum 180 mm | 80 szt. |

W formularzu asortymentowo – cenowym należy podać cenę jednostkową netto za 1 sztukę

Zadanie nr 22. Balony jelitowe

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 18 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Balony jelitowe -długość balona 55 mm - średnica balona po napompowaniu 8,10,12,15,18,20 mm do wyboru przez zamawiającego - długość całkowita narzędzia min.240 cm. - wprowadzany po prowadniku –dołączony do zestawu - inflancja kontrastem lub jego roztworem - końcówki balona zaokrąglone dla obserwacji miejsca poszerzania przez ściany Balona | 10 szt. |

W formularzu asortymentowo – cenowym należy podać cenę jednostkową netto za 1 sztukę

Zadanie nr 23. Cewnik  do drenażu przezskórnego dróg żółciowych

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 18 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cewnik do drenażu przezskórnego dróg żółciowych: - dren silikonowy - średnica drenu 8,5;10;12;14 Fr - długość drenu 35-40 cm - wewnętrzny system ufiksowania końcówki poprzez zaciągania żyłki lub nitki - dołączony system mocowania do skóry | 30 szt. |

W formularzu asortymentowo – cenowym należy podać cenę jednostkową netto za 1 sztukę

Zadanie nr 24. Zestaw do drenażu przezskórnego dróg żółciowych

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 18 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do drenażu przezskórnego dróg żółciowych: - dren wykonany z materiału nie zawierającego silikonu - średnica drenu 8 lub 10 Fr +/- 0,5 Fr do wyboru przez zamawiającego - długość drenu 35 cm +/- 5 cm - dren musi posiadać wewnętrzny system ufiksowania końcówki poprzez zaciągnięcie nitki lub żyłki - do zestawu dołączony mandryn z koszulką z markerami śr.6 Fr, prowadnik 0,018 „ z miękką końcówką oraz sztywny prowadnik 0,038” długość 150 cm +/- oraz system mocowania do skóry | 20 szt. |

W formularzu asortymentowo – cenowym należy podać cenę jednostkową netto za 1 sztukę

Zadanie nr 25. Igła i Papilotom igłowy

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 18 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Igła i Papilotom igłowy: - wielorazowy lub jednorazowy do wyboru przez zamawiającego - współpracujący z prowadnicą 0,035” lub bez - ostrze wysuwane dł. 4 mm +/- 1 mm kształtu okrągłej igiełki lub szpatułki do wyboru przez zamawiającego - ostrze izolowane elektrycznie na 50-60% długości bliższej lub bez izolacji do wybory przez zamawiającego - proporcje zamówienia 80% wielorazowe,20% jednorazowe | 10 szt. |

W formularzu asortymentowo – cenowym należy podać cenę jednostkową netto za 1 sztukę

Zadanie nr 26. Papilotom obrotowy

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 18 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Papilotom obrotowy: - sfinkterotom z funkcją rotacji i zmiany orientacji cięciwy tnącej 30-35 mm - trzykanałowy - nosek 5 mm +/- 2 mm | 5 szt. |

W formularzu asortymentowo – cenowym należy podać cenę jednostkową netto za 1 sztukę

Zadanie nr 27. Papilotomy z klasyczną cięciwą

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 18 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Papilotomy z klasyczną cięciwą: - jedno lub wielorazowego użytku do wyboru przez zamawiającego - dwu lub trzykanałowe-do wyboru przez zamawiającego - długość cięciwy 30 mm +/- 5 mm ,minimum 2 rozmiary do wyboru przez zamawiającego - długość noska 3-7 mm ,minimum 2 rozmiary do wyboru przez zamawiającego - współpracujące z prowadnicą 0,035” - z izolacja elektrycznej części bliższej cięciwy lub bez do wyboru przez zamawiającego - proporcje zamówienia 80% wielorazowe :20% jednorazowe | 30 szt. |

W formularzu asortymentowo – cenowym należy podać cenę jednostkową netto za 1 sztukę

Zadanie nr 28. Cewniki do ERCP

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 18 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cewniki do ERCP: - wielorazowe - do prowadnicy 0,035” - średnica końcówki -2,5 Fr;3,5 Fr;4 Fr, ;4,5 Fr;6Fr - typ końcówki –standardowy ,zwężany ,okrągły z nacięciem krzyżowym, metalowa kulka - długość całkowita 190 cm +/- 5 cm | 5 szt. |

W formularzu asortymentowo – cenowym należy podać cenę jednostkową netto za 1 sztukę

Zadanie nr 29. Kleszcze do usuwania  ciał obcych

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 18 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kleszcze do usuwania ciał obcych: - typ ząb szczura - długość robocza 230 cm, - rozwarcie min 8,3 mm - kanał roboczy 3,7 mm | 2 szt. |

W formularzu asortymentowo – cenowym należy podać cenę jednostkową netto za 1 sztukę

Zadanie nr 30. Litotryptor mechaniczny jednorazowego użytku

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 18 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Litotryptor mechaniczny jednorazowego użytku: - złożony i gotowy do użycia - w składzie koszyk ,osłonka zwojowa zewnętrzna i wewnętrzna - prowadzenie po lub bez prowadnicy do wyboru przez zamawiającego - funkcja rotacji koszyka - port iniekcyjny - długość robocza 200 cm(+/- 10 cm) - kompatybilny z wielorazowa rękojeścią do litotryptorów mechanicznych firmy Olympus | 5 szt. |

W formularzu asortymentowo – cenowym należy podać cenę jednostkową netto za 1 sztukę

Zadanie nr 31. Stent przełykowy samorozpreżalny nitylowy pokrywany całkowicie silikonem

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 18 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stent przełykowy samorozpreżalny nitylowy pokrywany całkowicie silikonem: - zaopatrzony w części proksymalnej w pierścień antymigracyjny, - posiadający zastawkę antyrefluksowa lub bez do wyboru przez zamawiającego - średnica stentu po otwarciu 20 mm +/- 2,długość stentu 8-13 cm =/- 1cm - stent uwalniany dystalnie - kompatybilny z prowadnicą 0,035” - złożony w zestawie ,gotowy do użycia | 2 szt. |

W formularzu asortymentowo – cenowym należy podać cenę jednostkową netto za 1 sztukę

Zadanie nr 32. Ustnik jednorazowego użytku endoskopowy

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 18 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ustnik jednorazowego użytku endoskopowy: - posiadające gumkę podtrzymującą + podanie tlenu - z kanałem do podania tlenu | 800 szt. |

W formularzu asortymentowo – cenowym należy podać cenę jednostkową netto za 1 sztukę

Zadanie nr 33. Wielorazowy zestaw elementów do  wprowadzania stentów 10F, konwencjonalny

lub typu one-action

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 18 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wielorazowy zestaw elementów do wprowadzania stentów 10F, konwencjonalny lub typu one-action: - do wyboru przez zamawiającego - średnica stentu 10F - końcówka nieprzepuszczająca promieni RTG - zestaw zawiera cewnik prowadzący i popychacz, gotowy do użycia - wytrzymałość minimum 20 cylki sterylizacji - kompatybilny z prowadnicą 0,035 | 20 szt. |

W formularzu asortymentowo – cenowym należy podać cenę jednostkową netto za 1 sztukę

Zadanie nr 34. Przezskórny zestaw dostępowy

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 18 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Przezskórny zestaw dostępowy: - składający się z prowadnika o dł. 60 cm, 0,018 z zakrzywioną końcówką, kaniuli usztywniającej, zestawu wprowadzającego i koszulki - średnica koszulki 20 cm - średnica igły 22 G, dł. 15 cm | 20 szt. |

W formularzu asortymentowo – cenowym należy podać cenę jednostkową netto za 1 sztukę

Zadanie nr 35. Igła do nakłucia dróg żółciowych

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 18 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Igła do nakłucia dróg żółciowych: - teflonowa i/lub hydrofilna, długości 20-40cm, śr. od 2,5 do 4F, z metalowym zaostrzonym mandrynem, o śr. wewnętrznej przystosowanej do prowadników 0038 | 20 szt. |

W formularzu asortymentowo – cenowym należy podać cenę jednostkową netto za 1 sztukę

Zadanie nr 36. Prowadniki

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 18 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Prowadniki - hydrofilne, sztywne /typu stiff/ śr. od 0032 do 0038, długości 140-180cm, z miękkim końcem długości od 2 do 6cm, zagiętym pod kątem 15 do 45 stopni - koniec o wzmożonej widoczności podczas prześwietlenia. Przystosowane do współpracy z w/w sprzętem | 20 szt. |

W formularzu asortymentowo – cenowym należy podać cenę jednostkową netto za 1 sztukę

Zadanie nr 37. Wyroby do zabiegów endoskopowych.

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy |  | Ilość w skali 18 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kleszczyki biopsyjne owalne z bolcem, wielorazowe o wymiarach : średnica kanału roboczego- min.2,8 mm , długość -160 cm |  | 20 szt. |
| 2. | Kleszczyki biopsyjne owalne z bolcem, wielorazowe o wymiarach : średnica kanału roboczego – min.2,8 mm , długość –min.-230 cm |  | 20 szt. |
| 3. | Kleszczyki trójpalczaste do odzyskiwania polipów, wielorazowe: średnica kanału roboczego- min. 2,8mm, długość robocza 180-230cm |  | 5 szt. |
| 4. | Koszyk do odzyskiwania polipów 8-drutowy wielokrotnego użytku -3x6 cm ,długość robocza 220-240 cm, średnica kanału roboczego min. 2,8mm |  | 5 szt. |
| 5. | Szczoteczki czyszczące kanał biopsyjny ( 1-krotnego użytku ) – jednostronne – średnica kanału roboczego – min.2,8 mm , długość – 230-250 cm |  | 6500 szt. |
| 6. | Kleszczyki „Jumbo”, wielorazowe, średnica kanału roboczego min. 2,8mm, długość min.230cm |  | 10 szt. |
| 7. | Kleszczyki „Jumbo”, wielorazowe, średnica kanału roboczego min. 2,8mm, długość 160cm |  | 5 szt. |
| 8. | Igły jednorazowe do ostrzykiwania krwawiących zmian : średnica -0,6- 0,7 mm, średnica korpusu 1,8mm, długość robocza -200-240 cm , mechanizm regulacji długości wysuwania igły z możliwością blokady w wybranej pozycji, osłonka teflonowa |  | 120 szt. |
| 9. | Pętla do polipektomii wielorazowa: a) heksagonalna: | średnica 30 mm, długość robocza min. 230 cm | 5 szt. |
|  |  | średnica 20mm, długość robocza min. 230 cm | 5 szt. |
|  |  | średnica 15mm, długość robocza min. 230 cm | 10 szt. |
|  | Pętla do polipektomii wielorazowa: b) owalna : | średnica 10 mm, długość robocza min.230 cm | 10 szt. |
|  |  | średnica 15mm, długość robocza min. 230 cm | 5 szt. |
| 10. | Rękojeść do pętli wielorazowa |  | 4 szt. |
| 11. | Ustniki wielorazowe z gumką dla dorosłych |  | 50 szt. |

W formularzu asortymentowo – cenowym należy podać cenę jednostkową netto za 1 sztukę

Zadanie nr 38. Elektrody

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy |  | Ilość w skali 18 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Giętka elektroda argonowa, wielorazowa do bimeryzacji ( musi być kompatybilna z diatermią ERBE) śr 2,3mm, długość min. 210cm: | a) aplikacja osiowa | 20 szt. |
|  |  | b) aplikacja boczna | 5 szt. |

W formularzu asortymentowo – cenowym należy podać cenę jednostkową netto za 1 sztukę

Zadanie nr 39. Wyroby do zabiegów endoskopowych

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy | Ilość w skali 18 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do ligacji żylaków przełyku -6 opaskowy | 20 szt. |
| 2. | Zestaw do ligacji żylaków przełyku – 4 opaskowy | 20 szt. |
| 3. | Sonda nosowo-jelitowa - French-8,długość-240 cm- wprowadzana endoskopowo | 20 szt. |
| 4. | Sonda nosowo-jelitowa - French-10,długość -240 cm - wprowadzana endoskopowo | 20 szt. |

W formularzu asortymentowo – cenowym należy podać cenę jednostkową netto za 1 sztukę

Zadanie nr 40.  Wyroby do zabiegów endoskopowych

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy |  |  | Ilość w skali 18 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Klipsownica – wielorazowego użytku- długość robocza 190-230 cm, do kanału roboczego 2,8 mm |  |  | 1 szt. |
| 2. | Klipsy : | kąt rozwarcia 135 st. długość- 9 mm |  | 160 szt. |
|  |  | kąt rozwarcia 90 st. długość – 7,5 mm |  | 40 szt. |
| 3. | Zestaw do podwiązywania polipów (endoloop). W skład zestawu wchodzą: | a. narzędzie do endoskopowego podwiązywania polipów wielorazowego użytku, śr. kanału roboczego min. 2,8mm, długość min. 230cm |  | 1 szt. |
|  |  | b. pętle nylonowe zaciskowe śr.30mm |  | 20 szt. |
|  |  | c. rękojeść do zestawu, wielorazowego użytku |  | 1 szt. |
| 4. | Balony do poszerzania, jednorazowego użytku: : | a) Przełyk – długość robocza 180 cm , kanał roboczy minimum 2,8 mm | -średnica zewnętrzna balonu- 18 mm | 4 szt. |
|  |  |  | -średnica zewnętrzna balonu -20 mm | 8 szt. |
|  |  |  | -średnica zewnętrzna balonu- 16mm | 3 szt. |
|  |  | b) Odźwiernik- długość robocza 180 cm , kanał roboczy minimum 2,8 mm | -średnica zewnętrzna balonu -12 mm | 10 szt. |
|  |  | c) Jelito grube długość robocza 240 cm, kanał roboczy 2,8 mm | - średnica zewnętrzna balonu-16 mm | 5 szt. |
|  |  |  | - średnica zewnętrzna balonu -18 mm | 10 szt. |

W formularzu asortymentowo – cenowym należy podać cenę jednostkową netto za 1 sztukę

Zadanie nr 41.  Wyroby do zabiegów endoskopowych

| L.p. | Opis przedmiotu dostawy |  | Ilość w skali 18 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do przez skórnej endoskopowej gastrostomii (PEG): -wykonanie z poliuretanu -kontrastuje się w RTG -średnica Ch 20 -zestaw ma zawierać w swoim składzie : obłożenie pola zabiegu, skalpel, pętlę, nożyczki, gaziki. |  | 30 szt. |
| 2. | Zgłębnik do wymiany przez skórnej endoskopowej gastrostomii (PEG): - z balonikiem pojemności 20ml | - śr Ch 22 | 5 szt. |
|  |  | -śr Ch 24 | 5 szt. |

W formularzu asortymentowo – cenowym należy podać cenę jednostkową netto za 1 sztukę