Załącznik nr 1.2 do SIWZ do zadania nr 2

| SPECYFIKACJA TECHNICZNA / SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (wymagane parametry) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Sprzęt | Liczba sztuk |
| 1. | Urządzenie do mechanicznej kompresji serca z deską przezierną dla promieni RTG | 1 |
| Producent……………………………………………… |  | Model……………………………………………… |
| l.p. | Wymagania Zamawiającego | Potwierdzenie lub /Parametry oferowane (podać dokładne wartości) oraz nr strony z katalogu |
| I | Parametry pracy |  |
|  | Cykl pracy: 50% kompresja / 50 % dekompresja |  |
|  | Częstość kompresji zawarta w zakresie 100 – 120 uciśnięć na minutę osiągalna w przedziale temperatur (+ 15°C do + 35°) zgodnie z wytycznymi ERC |  |
|  | Głębokość kompresji: w zakresie między 5 a 6 cm Zgodnie z wytycznymi ERC |  |
|  | Aktywna dekompresja – wspomaganie odprężenia klatki piersiowej |  |
| II | Zasilanie i warunki pracy |  |
|  | Działanie urządzenia w pełni elektryczne |  |
|  | Źródło zasilania: - akumulator wewnętrzny - zasilanie urzadzenia z 12 V DC (ze sciany karetki) - zasilanie z gniazda sieci 230 V ~AC |  |
|  | Możliwość wykonywania ciągłej, nieprzerwanej kompresji w trakcie transportu pacjenta przy zasilaniu z akumulatora wewnętrznego : min. 45 min. |  |
|  | Możliwość wykonania defibrylacji bez konieczności zdejmowania urządzenia z pacjenta |  |
|  | Przezierność dla promieni Roentgena |  |
|  | Waga urządzenia z kompletnym wyposażeniem poniżej 10 kg |  |
| III | Wyposażenie |  |
| 1. | Torba lub plecak |  |
| 2. | Deska pod plecy |  |
| 3. | Podkładka stabilizująca pod głowę |  |
| 4. | Pasy do mocowania rąk pacjenta do urządzenia |  |
| 5. | Elementy bezpośredniego kontaktu z pacjentem przy masażu (min. 24 szt.) |  |
| 6. | Akumulator |  |
| 7. | Ładowarka do akumulatorów |  |
| IV | Wymagania dodatkowe |  |
|  | Dostawca posiada dokumenty potwierdzające autoryzację producenta w zakresie sprzedaży i prowadzenia serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. (dokumenty należy załączyć do oferty). |  |
|  | Instrukcja w języku polskim (dostawa wraz z aparatem) |  |
|  | Dostawca dostarczy dokumenty wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 roku), (dokumenty należy załączyć do oferty). |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi aparatu przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego, zakończone wystawieniem imiennych certyfikatów |  |
|  | Szkolenie przypominające w zakresie obsługi urządzenia przeprowadzone w siedzibie zamawiającego nie później niż w okresie 12 m-cy od daty zakupu. |  |
|  | Dołączyć katalog, folder z zaznaczeniem stron na potwierdzenie parametrów technicznych sprzętu |  |
| V | Gwarancja i serwis |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesięce |  |
| 2. | Zapewnienie dostępności części zamiennych przez min. 10 lat od daty zakupu |  |
| 3. | W przypadku zgłoszenia usterki / awarii naprawa nastąpi w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia |  |
| 4. | W przypadku braku możliwości naprawy w ciągu 5 dni roboczych dostawca zapewni sprzęt zastępczy o takich samych parametrach. |  |
| 5. | W cenie dostawy przeglądy gwarancyjne wykonywane zgodnie z zaleceniami producenta. |  |
| 6. | 3 krotne wystąpienie awarii o tych samych objawach powoduje wymianę sprzętu na nowy. |  |
| 7. | Przeglądy pogwarancyjne wykonywane zgodnie z zaleceniami producenta w jednostce Zamawiającego. |  |

POUCZENIE:

W przypadku, gdy Wykonawca nie poda dokładnej wartości oferowanego parametru, a jedynie zamieści odpowiedź „TAK” lub „min./max.” Zamawiający uzna, że oferowany parametr ma wartość odpowiadającą wartości określonej przez Zamawiającego w kolumnie „Wymagania zamawiającego”.

....................................……..……                 	 ………..………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              	(pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w

dokumencie, uprawnionej /uprawnionych  do

występowania  w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu

Art. 297  § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.