Załącznik nr 1 A-1 do SIWZ

do zadania nr 1

WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE

ZESTAWY DO ZAMYKANIA DROŻNEGO OTWORU OWALNEGO

| L.p. | Wymagane warunki | Potwierdzenie spełnienia Warunków |
| --- | --- | --- |
| 1 | Okluder o konstrukcji plecionej nitinolowej, umożliwjającej wykonanie badania NMR |  |
| 2 | Możliwość zamknięcia drożnych otworów owalnych różnego typu (z różną długością kanałów, z obecnością lub bez obecności tętniaka przegrody międzyprzedsionkowej) |  |
| 3 | W przypadku nieprawidłowego miejsca otwarcia dysków okludera, czy nieprawidłowego wszczepienia ,możliwość ponownego załadowania okludera do koszulki dostarczającej i ponownego wszczepienia w przegrodę |  |
| 4 | Dostępność okluderów o średnicach dysku prawostronnego: 18, 25, 30, 35 mm |  |
| 5 | Dostępność systemów dostarczających ( delivery system ) |  |
| 6 | Możliwość wprowadzenia implantu przez koszulki dostarczające /delivery sheat/ o wielkości: Dla implantów o średnicach dysku prawostronnego - 18, 25, 30 mm- koszulka 8F - 35 mm - koszulka 9F |  |
| 7 | Dostępność prowadników o wzmożonej sztywności, z końcówką w kształcie litery J ( dł.1,5mm ), śr. 0.035”, długości całego prowadnika 260 i 300 cm oraz dł. 5 cm floppy segment |  |
| 8 | Możliwość zakupu sprzętu na zasadach komisu, z założeniem ciągłej dostępności co najmniej dwóch zestawów do zamknięcia PFO tej samej wielkości |  |
| 9 | Termin ważności min.2 lata od daty dostawy |  |

ZESTAWY DO ZAMYKANIA UBYTKÓW MIĘDZYPRZEDSIONKOWYCH TYPU DRUGIEGO

| L.p. | Wymagane warunki | Potwierdzenie spełnienia Warunków |
| --- | --- | --- |
| 1 | Okludery o konstrukcji plecionej nitinolowej, dwudyskowej, umożliwiającej wykonanie badania NMR |  |
| 2 | Samocentralizacja okludera w ubytku |  |
| 3 | Mechanizm zamknięcia ubytku poprzez wypełnienie otworu przez część środkową okludera |  |
| 4 | Zakres średnic części środkowej okludera od 4 do 40 mm, umożliwiający zamykanie małych, średnich, dużych i bardzo dużych /do 36-40 mm/ ubytków . Przy czym , w zakresie średnic od 4 do 20 mm wymagana jest dostępność okluderów o wielkościach części środkowej rosnących co 1mm /np. 15mm,16 mm,17 mm itd./,a w zakresie średnic od 20 mm do 40 mm, okluderów o wielkości części środkowej rosnących co najwyżej co 2 mm |  |
| 5 | Możliwość zamknięcia ubytków przednio-górnych, bez rąbka aortalnego |  |
| 6 | W przypadku nieprawidłowego miejsca otwarcia dysków okludera, czy nieprawidłowego wszczepienia, możliwość ponownego załadowania okludera do koszulki dostarczającej i ponownego wszczepienia w przegrodę bez konieczności usuwania systemu z serca. |  |
| 8 | Dostępność systemu dostarczającego ( delivery system ) |  |
| 9 | Możliwość wprowadzenia implantu przez koszulki dostarczające /delivery system/ o wielkości: dla implantów o średnicach części środkowej - od 4 do 10 mm koszulka 6 French - od 11 do 17 mm koszulka 7 French - od 18 do 19 mm koszulka 8 French - od 20 do 24 mm koszulka 9 French - od 26 do 30 mm koszulka 10 French - od 32 do 40 mm koszulka 12 French |  |
| 10 | Prowadniki o wzmożonej sztywności, z wiotką końcówką, o śr.0.035”,długości 260 i 300 cm, z końcówką w kształcie litery J ( dł.1,5mm ), 5 cm floppy segment |  |
| 11 | Cewniki balonowe do pomiaru wielkości ubytku (sizing balloon) akceptujące prowadnik 0,035”, z balonem o kształcie wrzeciona, charakteryzujące się : - łatwością wprowadzenia do naczynia ( niski profil ) - stabilnością po wypełnieniu ubytku - możliwością pomiaru ubytków w pełnym zakresie rozmiarów Wymagana jest dostępność trzech różnych wielkości balonów, przy czym muszą być spełnione następujące warunki : - balon o śr. 6F umożliwiać będzie pomiar ubytku o maksymalnej średnicy do 20mm - balon o śr. 7F umożliwiać będzie pomiar ubytku o maksymalnej średnicy do 27mm - balon o śr. 8F umożliwiać będzie pomiar ubytku o maksymalnej średnicy do 40mm |  |
| 12 | Dostępność w formie komisu z założeniem ciągłej dostępności co najmniej dwóch zestawów do zamknięcia ubytków tej samej wielkości. |  |
| 13 | Termin ważności min.2 lata od daty dostawy |  |

ZESTAWY Z OKLUDEREM O KONSTRUKCJI PLECIONEJ NITINOLOWEJ DO ZAMYKANIA PRZETRWAŁYCH  PRZEWODÓW TĘTNICZYCH

| L.p. | Wymagane warunki | Potwierdzenie spełnienia warunków |
| --- | --- | --- |
| 1. | Konstrukcja o typie korka oraz typu dwudyskowego z materiału umożliwiającego wykonanie badania NMR |  |
| 2. | Wymiary umożliwiające zamykanie przewodów tętniczych od bardzo małych, o średnicy < 2.5 do bardzo dużych o średnicy do 14 mm. |  |
| 3. | Możliwość zamknięcia przewodów różnych typów / np. lejkowatych, tubularnych, typy „okienko” / |  |
| 4. | Możliwość współpracy z cewnikiem wprowadzającym o średnicy 4F |  |
| 5. | W przypadku otwarcia okludera w nieprawidłowym miejscu, czy w przypadku nieprawidłowego wszczepienia, możliwość ponownego załadowania okludera do koszulki dostarczającej i ponownego wszczepienia w przewód bez konieczności usuwania systemu z pacjenta |  |
| 6. | Dostępność kompletnego systemu uwalniającego do zamykania przetrwałych przewodów tętniczych |  |
| 7 | Dostępność prowadnika o wzmożonej sztywności długości 260 i 300 cm, z wiotką końcówką, w kształcie litery J ( dł 1,5mm ), o śr. 0.035”, |  |
| 8 | Dostępność w formie komisu z założeniem ciągłej dostępności co najmniej dwóch zestawów do zamknięcia ubytków tej samej wielkości. |  |
| 9 | Termin ważności min.2 lata od daty dostawy |  |

ZESTAWY DO ZAMYKANIA UBYTKU W PRZEGRODZIE MIĘDZYKOMOROWEJ

| L.p. | Wymagane warunki | Potwierdzenie spełnienia warunków |
| --- | --- | --- |
| 1 | Okludery o konstrukcji plecionej nitinolowej, dwudyskowej, umożliwiającej wykonanie badania NMR |  |
| 2 | Możliwość zamknięcia VSD typu mięśniowego |  |
| 3 | W przypadku nieprawidłowego miejsca otwarcia dysków okludera, czy nieprawidłowego wszczepienia ,możliwość ponownego załadowania okludera do koszulki dostarczającej i ponownego wszczepienia w przegrodę |  |
| 4 | Dostępność okluderów o rozmiarach : 4 do 18 mm |  |
| 5 | Dostępność systemów dostarczających ( delivery system ) |  |
| 6 | Dla VSD w części błoniastej przegrody międzykomorowej : Zakres średnic części środkowej okludera od 4 do 18 mm, przy czym w całym zakresie średnic wymagana jest dostępność okluderów o wielkości części środkowej rosnącej co 1 mm |  |
| 7 | Dla VSD w części mięśniowej przegrody międzykomorowej : Zakres średnic części środkowej okludera od 4 do 18 mm, przy czym w całym zakresie średnic wymagana jest dostępność okluderów o wielkości części środkowej rosnącej co 2 mm |  |
| 8 | Dostępność dedykowanych prowadników o wzmożonej sztywności, z końcówką w kształcie litery J, o długości i średnicy w zależności od potrzeb. |  |
| 9 | Możliwość zakupu sprzętu na zasadach komisu, z założeniem ciągłej dostępności co najmniej dwóch zestawów do zamknięcia ubytków tej samej wielkości |  |
| 10 | Termin ważności min. 24 miesiące od daty dostawy |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1 A-2  do SIWZ

(do zadania nr 2)

WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE

ZESTAWY Z ODCZEPIALNYM KOILEM DO ZAMYKANIA PRZETRWAŁYCH  PRZEWODÓW TĘTNICZYCH

| L.p. | Wymagane warunki | Potwierdzenie spełnienia warunków |
| --- | --- | --- |
| 1. | Długość rozciągniętej spirali od 2 do 5 cm , ilość zwojów : 3 , 5 |  |
| 2. | Średnica pętli spirali 3-5 mm |  |
| 3. | Materiał i konstrukcja umożliwiająca wykonanie badania NMR |  |
| 4. | Akceptowana średnica prowadnika 0,035" |  |
| 5. | Włókna dakronowe zwiększające adhezję materiału zakrzepowego |  |
| 6. | Dostępność zestawu dostarczającego: systemu uwalniającego (flipper delivery system) do spirali wewnątrznaczyniowych o dł. 80 i 110 cm i dedykowanego cewnika o długości 65 cm. |  |
| 7. | Termin ważności min. 24 miesiące od daty dostawy |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1 A- 3  do SIWZ

(do zadania nr 3)

WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE

Cewnik diagnostyczny do pomiarów ciśnienia z balonikiem pływakowym wypełnianym gazem, otwarty na końcu.

| L.p. | Wymagane warunki | Potwierdzenie spełnienia Warunków |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dostępne w rozmiarach 6F i 7F, długość min.100cm |  |
| 2 | Z możliwością wykonywania pomiarów metodą termodylucji |  |
| 3 | Dostępność cewników z końcówką w kształcie litery C i S |  |
| 4 | Termin ważności min. 18 miesięcy od daty dostawy |  |
| 5 | W zestawie introduktor i koszulka naczyniowa |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1 A-4 do SIWZ

(do zadania nr 4)

WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE

Zadanie nr 4.  Pętle do usuwania ciał obcych z systemu naczyniowego

| L.p. | Wymagane warunki | Potwierdzenie spełnienia warunków |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pętla dwupłaszczyznowa umożliwiająca chwytanie obiektów pod każdym kątem. |  |
| 2 | Wielkość pętli : 5mm – 30mm |  |
| 3 | Średnica introducera 4F – 6F |  |
| 4 | Termin ważności min. 24 miesiące od daty dostawy |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu