Poprawiony -Załącznik nr 1 do SIWZ

Specyfikacja techniczna - opis przedmiotu zamówienia (wymagane parametry)

| Lp. | Sprzęt | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1. | Sterylizator plazmowy z wyposażeniem | 1 |
| Producent……………………………………………… |  | Model……………………………………… |

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | Potwierdzenie lub/parametry oferowane, (podać dokładne wartości) z zaznaczeniem stron katalogowych na potwierdzenie spełnienia wymagań |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Parametry techniczne sterylizatora |  |  |
|  | Komora prostokątna, jednodrzwiowa o objętości całkowitej 130 litrów (+/-5%) wykonana ze stali kwasoodpornej. |  |  |
|  | Minimalna głębokość komory 700mm. |  |  |
|  | Przeznaczony do sterylizacji wrażliwych narzędzi w tym optyk. |  |  |
|  | Brak zakłóceń w przebiegu programu w przypadku dotknięcia sterylizowanego materiału do ścianki komory lub drzwi komory. |  |  |
|  | Automatyczna kontrola procesu sterylizacji (temperatury, ciśnienia, fazy cyklu, itp) |  |  |
|  | Czynnik sterylizujący nadtlenek wodoru (stężenie maksymalnie 60%) oraz plazma gazu (brak toksyczności czynnika sterylizującego) |  |  |
|  | Brak konieczności stosowania dodatkowych opakowań na pozostałości nadtlenku wodoru. Pojemnik z substancją sterylizującą powinien być zabezpieczony przez wyciekiem czynnika przed i po użyciu pojemnika |  |  |
|  | Urządzenie skonfigurowane do przeprowadzania tylko okresowo testów biologicznych. Oczekuje się urządzenia, dla którego zwolnienie materiału do użycia możliwe jest bezpośrednio po procesie bez oczekiwania na wynik testu biologicznego. Oświadczenie producenta dołączyć do oferty |  |  |
|  | Brak konieczności stosowania busterów dla narzędzi kanałowych o średnicy od 1 mm przy długości min 1000 mm |  |  |
|  | Możliwość stosowania opakowań oraz testów do sterylizacji plazmowej różnych producentów bez utraty skuteczności sterylizacji fabrycznego procesu sterylizacji (załączyć do oferty potwierdzenie, oświadczenie producenta o skuteczności fabrycznego procesu sterylizacji w przypadku stosowania opakowań i testów przeznaczonych do sterylizacji plazmowej różnych producentów) |  |  |
|  | Temperatura cyklu sterylizacji maksymalnie 55 ºC. |  |  |
|  | Minimum trzy programy sterylizacji. |  |  |
|  | Czas trwania najdłuższego procesu do 65 minut, brak konieczności aeracji wsadu (materiał po procesie gotowy do użycia). |  |  |
|  | Sterowanie mikroprocesorowe. |  |  |
|  | Dotykowy panel sterowania z kolorowym wyświetlaczem (nie dopuszcza się przycisków membranowych). |  |  |
|  | Menu oraz komunikaty wyświetlane w języku polskim. |  |  |
|  | Wydruku całego procesu sterylizacji oraz ewentualnych sytuacji alarmowych na wbudowanej drukarce. |  |  |
|  | Możliwość zgrania historii procesów sterylizacji na pamięć masową poprzez wbudowany port USB lub kartę SD. |  |  |
|  | Zasilanie elektryczne 230V, 50Hz (nie wymaga żadnych dodatkowych przyłączy). |  |  |
|  | Maksymalna moc urządzenie 4500W. |  |  |
|  | Urządzenie mobilne. Możliwość swobodnego przemieszczenia urządzenia. |  |  |
|  | Urządzenie posiada potwierdzenie deklaracji CE przez jednostkę notyfikowaną w krajach UE (oznakowanie CE z czterocyfrową notyfikacją) |  |  |
|  | Potwierdzenie spełnienia wymagań normy ISO14937 zawarte w deklaracji zgodności producenta. |  |  |
|  | Producent posiada wdrożony system jakości ISO 9001 lub równoważny. |  |  |
| II | Wyposażenie ,materiały eksploatacyjne. |  |  |
|  | Kontener do sterylizacji zestawów chirurgicznych 250x250x600 mm (szer., wys., dł.) – 6 szt. |  |  |
|  | Kontener do sterylizacji zestawów chirurgicznych 250x150x600 mm (szer., wys., dł.) – 6 szt. |  |  |
|  | Rękawy do sterylizacji w plazmie szerokość 100 mm x 400m |  |  |
|  | Rękawy do sterylizacji w plazmie szerokość 200 mm x 400m |  |  |
|  | Rękawy do sterylizacji w plazmie szerokość 250 mm x 400m |  |  |
|  | Rękawy do sterylizacji w plazmie szerokość 300 mm x 400m |  |  |
|  | Testy paskowe do sterylizacji w plazmie 500 szt. |  |  |
|  | Testy biologiczne 200 szt. |  |  |
|  | Inkubator do testów biologicznych. |  |  |
|  | Zgrzewarka rolkowa do rękawów plazmowych z drukarką. |  |  |
|  | Stojak na rękawy z obcinarką (blatowy). |  |  |
|  | Włóknina do sterylizacji w plazmie 120x120 cm -300 szt. |  |  |
|  | Taśma do sklejania włókniny – 500 m. |  |  |
|  | Tace do sterylizacji narzędzi: - 4szt – 350x300x100 mm - 2szt - 350x650x100 mm |  |  |
|  | Czynnik sterylizujący do wykonania 300 cykli. |  |  |
|  | Papier do drukarki przebiegu procesu – 20 rolek |  |  |
| III | Wymagania dodatkowe |  |  |
|  | Gwarancja co najmniej 36 miesięcy |  |  |
|  | W cenie dostawy ,w okresie gwarancji dostawca wykona przeglądy techniczne zgodnie z zaleceniami producenta wraz z wymianą zużywalnych materiałów eksploatacyjnych. |  |  |
|  | Dokumentacja ruchowa i serwisowa w języku polskim. |  |  |
|  | Maksymalny czas naprawy 2 dni robocze, w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy 10 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii. |  |  |
|  | 3 krotne wystąpienie tej samej usterki, (o takich samych objawach) w okresie gwarancji, powoduje wymianę sprzętu na nowy. |  |  |
|  | Szkolenie z zakresu obsługi urządzenia dla około 30 osób personelu zakończone wystawieniem imiennego certyfikatu |  |  |
|  | Dostawca powinien posiadać dokumenty potwierdzające upoważnienie przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela w zakresie sprzedaży i prowadzenia serwisu gwarancyjnego. (dokumenty należy załączyć do oferty). |  |  |
|  | Instrukcja w języku polskim (dostawa wraz z urządzeniem) – 4 szt. |  |  |
|  | Certyfikaty CE, deklaracje zgodności i inne dokumenty dopuszczające aparat do użytkowania na terenie Polski wymagane obowiązującymi przepisami prawa |  |  |
| IV | Oceniane parametry jakościowe | Wartość oferowana podać | Ocena w kryterium oceny ofert |
| 1. | Pojemnik z czynnikiem sterylizującym na co najmniej 15 cykli. |  | Pojemnik na 15 cykli - 0 pkt./ Pojemnik na więcej niż 15 cykli - 5 pkt. |
| 2. | System automatycznego usuwania resztek wilgoci poprzez dedykowaną funkcję suszenia niezależną od systemu nagrzewania komory sterylizatora. |  | Nie - 0 pkt. Tak - 5 pkt. |
| 3. | Identyfikacja nabojów sterylizujących za pomocą technologii RFID. |  | Nie - 0 pkt. Tak - 5 pkt. |
| 4. | Wymiary zewnętrzne sterylizatora mniejsze niż ( S x G) 700 mm x 1000 mm |  | Nie - 0 pkt. Tak - 5 pkt. |
| 5. | Waga urządzenia do 350 kg. |  | Nie - 0 pkt. Tak - 5 pkt. |

POUCZENIE:

W przypadku, gdy w kolumnie „Parametry wymagane ” wymagana jest odpowiedź TAK, to Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia jej w rubryce „parametry oferowane”.

W przypadku, gdy w wymagających tego rubrykach Wykonawca nie poda dokładnej wartości oferowanego parametru, a jedynie zamieści odpowiedź „TAK” lub „min./max.” Zamawiający uzna, że oferowany parametr ma wartość odpowiadającą wartości granicznej określonej przez Zamawiającego w kolumnie „Parametry wymagane”.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu