Załącznik nr 1A-1 do SIWZ

(do zadania nr 1)

Wymagane parametry graniczne dla stymulatorów jednojamowych

| L.p. | Parametry graniczne stymulatorów SSIR- podstawowe | Potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Właściwości fizyczne stymulatora graniczne |  |
| a. | Waga < 30 g. |  |
| b. | Czas zachowania sterylności od daty dostawy minimum 12 miesięcy |  |
| c. | Gniazdo dla elektrod IS-1 |  |
| d. | Gwarancja sprawności pracy stymulatora i wytrzymałości baterii min. 5 lat |  |
| e. | Obecność stałego przedstawicielstwa i serwisu w Polsce |  |
| 2. | Parametry programowane graniczne |  |
| a. | Rodzaje stymulacji AAI, AAIR, AOO, AAT, VVI, VVIR, VOO, VVT |  |
| b. | Częstość stymulacji 40 – 170/ min. |  |
| c. | Amplituda impulsu 1.2 – 7.0 V |  |
| d. | Szerokość impulsu ( A/V) 0.2 – 1.0 ms |  |
| e. | Czułość przedsionkowa / komorowa 0,4/1,0mV-4.0/6,0 mV |  |
| f. | Funkcja unikania stymulacji komorowej |  |
| g. | Automatyczna możliwość przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zakresu impedancji elektrod |  |
| h. | Możliwość wykonania stymulacji antyarytmicznej EPS stymulatorem |  |
| i. | Monitorowanie oporności elektrod |  |
| j. | Opis stanu baterii – wskaźnik zużycia baterii |  |
| k. | Rok produkcji – od II kwartału 2015r. |  |

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając w części 1 i 2 tabeli odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru.

Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Art. 297  § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Załącznik nr 1A-2 do SIWZ

(do zadania nr 2)

Wymagane parametry graniczne dla stymulatorów jednojamowych z elektrodami

| L.p. | Parametry graniczne stymulatorów SSIR- zaawansowane | Potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów |
| --- | --- | --- |
| 1. | Właściwości fizyczne stymulatora graniczne |  |
| a. | Waga < 30 g. |  |
| b. | Czas zachowania sterylności od daty dostawy minimum 12 miesięcy |  |
| c. | Gniazdo dla elektrod IS-1 |  |
| d. | Gwarancja sprawności pracy stymulatora i wytrzymałości baterii min. 5 lat |  |
| e. | Obecność stałego przedstawicielstwa i serwisu w Polsce |  |
| 2. | Parametry programowane graniczne |  |
| a. | Rodzaje stymulacji: AAI, AAIR, AOO, AAT, VVI, VVIR, VOO,VVT |  |
| b. | Częstość stymulacji 40 – 170/ min. |  |
| c. | Amplituda impulsu 1.2 – 7.0 V |  |
| d. | Szerokość impulsu ( A/V) 0.20 – 1.0 ms |  |
| e. | Czułość przedsionkowa / komorowa 0,4/1,0mV-4.0/6,0 mV |  |
| f. | Funkcja unikania stymulacji komorowej |  |
| g. | Możliwość wykonania stymulacji antyarytmicznej EPS stymulatorem |  |
| h. | Obecność programowalnego algorytmu aktywnej stymulacji komór w czasie tachyarytmii nadkomorowych w celu stabilizacji rytmu komorowego |  |
| i. | Diagnostyka AT/AF |  |
| j. | Opis stanu baterii – wskaźnik zużycia baterii |  |
| k. | Rok produkcji – od II kwartału 2015r. |  |
| 3. | Parametry graniczne elektrod |  |
| a. | Powłoka sterydowa elektrod |  |
| b. | Rodzaj izolacji: Silikon lub Poliuretan |  |
| c. | Fiksacja pasywna i aktywna- do wyboru |  |
| d. | Kształt elektrod- do wyboru |  |
| e. | Czas zachowania sterylności minimum 12 miesięcy od daty produkcji |  |
| f. | Polarność bipolarna lub unipolarna |  |
| g. | Gwarancja 5 lat |  |
| h. | Prowadniki do elektrod komplet – długość i kształt do wyboru |  |
| i. | Śrubokręty do mocowania elektrod, zaślepki na elektrody, kapturki na elektrody, pokrętła do elektrod z aktywną fiksacją |  |

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając w części 1, 2 i 3 tabeli odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Art. 297  § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Załącznik nr 1A-3 do SIWZ

(do zadania nr 3)

Wymagane parametry graniczne dla stymulatorów dwujamowych z elektrodami

| L.p. | Parametry graniczne stymulatorów DDDR podstawowe. | Potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów |
| --- | --- | --- |
| 1. | Właściwości fizyczne stymulatora graniczne |  |
| a. | Waga < 30 g. |  |
| b. | Czas zachowania sterylności minimum 12 miesięcy od daty produkcji |  |
| c. | Gniazdo dla elektrod IS-1 |  |
| d. | Gwarancja sprawności pracy stymulatora i wytrzymałości baterii min. 5 lat |  |
| e. | Obecność stałego przedstawicielstwa i serwisu w Polsce. |  |
| 2. | Parametry programowane graniczne |  |
| a. | Rodzaje stymulacji: DDD(R), DDI(R), DOO, VDD(R), VVI(R), AAI(R), AAT, VVT, AOO, VOO |  |
| b. | Częstość stymulacji 40 – 170/ min. |  |
| c. | Amplituda impulsu 0.5 – 7.0 V |  |
| d. | Szerokość impulsu ( A/V) 0,2 – 1,0 ms |  |
| e. | Czułość przedsionka/komora 0,25/1,0 mV-4.0/7,5mV |  |
| f. | Funkcja unikania stymulacji komorowej |  |
| g. | Możliwość wykonania stymulacji antyarytmicznej EPS stymulatorem |  |
| h. | Monitorowanie oporności elektrod |  |
| i. | Automatyczna możliwość przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zakresu impedancji elektrod |  |
| j. | Opis stanu baterii – wskaźnik zużycia baterii |  |
| k. | Zapis EGM w pamięci urządzenia powyżej 45 sekund |  |
| l. | Rok produkcji - od II kwartału 2015r. |  |
| 3. | Parametry graniczne elektrod |  |
| a. | Powłoka sterydowa elektrod |  |
| b. | Rodzaj izolacji Silikon lub Poliuretan |  |
| c. | Fiksacja pasywna i aktywna – do wyboru |  |
| d. | Kształt prosty i J – do wyboru |  |
| e. | Czas zachowania sterylności minimum 12 miesięcy od daty produkcji |  |
| f. | Gwarancja 5 lat |  |
| g. | Prowadniki do elektrod – długość i kształt do wyboru |  |
| h. | Śrubokręty do mocowania elektrod, zaślepki na elektrody, kapturki na elektrody, pokrętła do elektrod z aktywną fiksacją |  |

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając w części 1, 2 i 3 tabeli odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Art. 297  § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Załącznik nr 1A-4 do SIWZ

(do zadania nr 4)

Wymagane parametry graniczne dla stymulatorów dwujamowych  z elektrodami

| L.p. | Parametry graniczne stymulatorów DDDR z możliwością wykonania badania MRI | Potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów |
| --- | --- | --- |
| 1. | Właściwości fizyczne stymulatora graniczne |  |
| a. | Waga < 30 g. |  |
| b. | Czas zachowania sterylności minimum 12 miesięcy od daty produkcji |  |
| c. | Gniazdo dla elektrod IS-1 |  |
| d. | Gwarancja sprawności pracy stymulatora i wytrzymałości baterii min. 5 lat |  |
| e. | Obecność stałego przedstawicielstwa i serwisu w Polsce. |  |
| 2. | Parametry programowane graniczne |  |
| a. | Rodzaje stymulacji: DDD(R), DDI(R), DOO, VDD(R), VVI(R), AAI(R), AAT, VVT, AOO, VOO |  |
| b. | Częstość stymulacji 40 – 170/ min. |  |
| c. | Amplituda impulsu 1.2 – 7.0 V, szerokość impulsu ( A/V) 0,5 – 1,0 ms |  |
| d. | Czułość przedsionka/komora 0,5/1,0 mV-4.0/7,5mV |  |
| e. | Algorytm unikania stymulacji prawej komory |  |
| f. | Możliwość wykonania badania MRI |  |
| g. | Algorytm automatycznie dostosowujący energię impulsu do indywidualnych potrzeb pacjenta typu "beat to beat" w komorze i przedsionku |  |
| h. | W pełni automatyczny follow up |  |
| i. | Automatyczna możliwość przełączania polarności w przypadku przekroczenia zakresu impedancji elektrod |  |
| j. | Opis stanu baterii – wskaźnik zużycia baterii |  |
| k. | Rok produkcji - od II kwartału 2015r. |  |
| 3. | Parametry graniczne elektrod |  |
| a. | Powłoka sterydowa elektrod |  |
| b. | Rodzaj izolacji Silikon lub Poliuretan |  |
| c. | Fiksacja pasywna i aktywna – do wyboru |  |
| d. | Kształt prosty i J – do wyboru |  |
| e. | Czas zachowania sterylności minimum 12 miesięcy od daty produkcji |  |
| f. | Elektrody pro MRI |  |
| g. | Gwarancja 5 lat |  |

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając w części 1, 2 i 3 tabeli odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Art. 297  § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Załącznik nr 1A-5 do SIWZ

(do zadania nr 5)

Wymagane parametry graniczne dla stymulatorów dwujamowych z elektrodami

| L.p. | Parametry graniczne stymulatorów DDDR zaawansowane | Potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów |
| --- | --- | --- |
| 1. | Właściwości fizyczne stymulatora graniczne |  |
| a. | Waga < 30 g. |  |
| b. | Czas zachowania sterylności minimum 12 miesięcy od daty produkcji |  |
| c. | Gniazdo dla elektrod IS-1 |  |
| d | Gwarancja sprawności pracy stymulatora i wytrzymałości baterii min. 5 lat |  |
| e. | Obecność stałego przedstawicielstwa i serwisu w Polsce. |  |
| 2. | Parametry programowane graniczne |  |
| a. | Rodzaje stymulacji: DDD(R), DDI(R), DOO, VDD(R), VVI(R), AAI(R), AAT, VVT, AOO, VOO |  |
| b. | Częstość stymulacji 40 – 170/ min. |  |
| c. | Amplituda impulsu 0.5 – 7.0 V, szerokość impulsu ( A/V) 0,20 – 1,0 ms |  |
| d. | Czułość przedsionka/komora 0,25/1,0 mV-4.0/7,5mV |  |
| e. | Algorytmy stymulacji reagujący na gwałtowny spadek rytmu serca – dwie metody aktywacji algorytmu |  |
| f. | Algorytm unikania stymulacji prawej komory |  |
| g. | Obecność programowalnego algorytmu aktywnej stymulacji komór w czasie tachyarytmii nadkomorowych, w celu stabilizacji rytmu komorowego |  |
| h. | Możliwość zapisu fragmentów IEGM w pamięci stymulatora powyżej 40 sekund |  |
| i. | Automatyczna zmiana czułości w przedsionku i komorze |  |
| j. | Możliwość diagnostyki AT/AF |  |
| k. | Możliwość wyszukania rytmu zatokowego poniżej rytmu określonego przez funkcję R |  |
| l. | Algorytm zmiany trybu stymulacji podczas AT/AF ( Mode Switch)- co najmniej dwa algorytmy aktywacji |  |
| ł. | Rok produkcji - od II kwartału 2015r. |  |
| 3. | Parametry graniczne elektrod |  |
| a. | Powłoka sterydowa elektrod |  |
| b. | Rodzaj izolacji Silikon lub Poliuretan |  |
| c. | Fiksacja pasywna i aktywna – do wyboru |  |
| d. | Kształt prosty i J – do wyboru |  |
| e. | Czas zachowania sterylności minimum 12 miesięcy od daty produkcji |  |
| f. | Akcesoria: zaślepki na elektrody, kapturki na elektrody, pokrętła do elektrod z aktywną fiksacją |  |
| g. | Gwarancja 5 lat |  |

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając w części 1, 2 i 3 tabeli odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Art. 297  § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Załącznik nr 1A-6 do SIWZ

(do zadania nr 6)

Wymagane  parametry  graniczne dla stymulatorów resynchronizujących

| L.p. | Stymulator dwukomorowy resynchronizujący /BiV/ z kompletem elektrod RA, RV, LV- podstawowy Parametry wymagane | Potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów |
| --- | --- | --- |
| 1. | Właściwości fizyczne stymulatora graniczne |  |
| a. | Waga < 30 g. |  |
| b. | Czas zachowania sterylności minimum 12 miesięcy od daty produkcji |  |
| c. | Gniazdo dla elektrod IS-1 |  |
| d. | Gwarancja sprawności pracy stymulatora i wytrzymałości baterii minimum 5 lat |  |
| e. | Obecność stałego przedstawicielstwa i serwisu w Polsce. |  |
| 2. | Parametry programowane graniczne |  |
| a. | Rodzaje stymulacji DDD/R/, DDI/R/, VVI/R/, AAI/R/, BiV |  |
| b. | Częstość stymulacji 40 – 150/ min. |  |
| c. | Amplituda impulsu 1.2 – 7.0 V |  |
| d. | Szerokość impulsu ( A/V) 0,10 – 1,0 ms |  |
| e. | Czułość przedsionka/komory 0,25/1,0 mV-4.0/7,5mV |  |
| f. | Polarność czułości i stymulacji ( A/V ), unipolarny i bipolarny |  |
| g. | Zdalne wykrywanie sygnału ekg bez konieczności podłączenia elektrod do ciała pacjenta |  |
| h. | Algorytm wspomagający programowanie rozrusznika w zależności od stanu klinicznego pacjenta na podstawie danych z historii choroby wprowadzanych przez lekarza |  |
| i. | Możliwość programowania V-V delay i niezależnego programowania RV i LV |  |
| j. | Automatyczne wykreślanie progu krzywej stymulacji – wykres graficzny na ekranie programatora |  |
| k. | Automatyczna możliwość przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zakresu impedancji elektrod |  |
| l. | Rok produkcji - od II kwartału 2015r. |  |
| 3. | Parametry graniczne elektrod RA,RV,LV |  |
| a. | Powłoka sterydowa elektrod |  |
| b. | Rodzaj izolacji Silikon lub Poliuretan |  |
| c. | Fiksacja pasywna i aktywna do wyboru |  |
| d. | Kształt prosty i J do wyboru |  |
| e. | Czas zachowania sterylności minimum 12 miesięcy od daty produkcji |  |
| f. | Zestaw do kontrastowania CS z balonem |  |
| g. | Elektroda do CS typu OTW do wyboru min 3 rodzaje elektrod wraz z prowadnikiem usztywniającym elektrodę pełniącym dodatkowo funkcję prowadnika angioplastycznego |  |
| h. | Cewnik diagnostyczny do zatoki wiecowej, czterobiegunowy – krzywizna do wyboru |  |
| i. | Gwarancja 5 lat |  |

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając w części 1, 2 i 3 tabeli odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Art. 297  § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Załącznik nr 1A-7 do SIWZ

(do zadania nr 7)

Wymagane  parametry  graniczne dla stymulatorów resynchronizujących

| L.p. | Stymulator dwukomorowy resynchronizujący /BiV/ z kompletem elektrod RA, RV, LV rozszerzony Parametry wymagane | Potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów |
| --- | --- | --- |
| 1. | Właściwości fizyczne stymulatora graniczne |  |
| a. | Waga < 30 g. |  |
| b. | Czas zachowania sterylności minimum 12 miesięcy od daty produkcji |  |
| c. | Gniazdo dla elektrod IS-1 |  |
| d. | Gwarancja sprawności pracy stymulatora i wytrzymałości baterii minimum 5 lat |  |
| e. | Obecność stałego przedstawicielstwa i serwisu w Polsce. |  |
| 2. | Parametry programowane graniczne |  |
| a. | Rodzaje stymulacji DDD/R/, DDI/R, VVI/R/, AAI/R/, BiV |  |
| b. | Częstość stymulacji 40 – 150/ min. |  |
| c. | Amplituda impulsu 1.2 – 7.0 V |  |
| d. | Szerokość impulsu ( A/V) 0,10 – 1,0 ms |  |
| e. | Czułość przedsionka/komory 0,25/1,0 mV...4.0/7,5mV |  |
| f. | Automatyczna kontrola progów stymulacji wszystkich elektrod |  |
| g. | Możliwość wykonania badania MRI |  |
| h. | Opis stanu baterii – wskaźnik zużycia baterii |  |
| i. | Możliwość programowania V-V delay i niezależnego programowania RV i LV |  |
| j. | Możliwość stymulacji po AES |  |
| k. | Rok produkcji - od II kwartału 2015r |  |
| l. | Funkcja telemonitoringu |  |
| 3. | Parametry graniczne elektrod RA, RV, LV |  |
| a. | Powłoka sterydowa elektrod |  |
| b. | Rodzaj izolacji Silikon lub Poliuretan |  |
| c. | Zestaw do wenografii- min. trzy krzywizny introducerów, w tym typu Amplatz |  |
| d. | Fiksacja pasywna i aktywna do wyboru |  |
| e. | Elektrody pro MRI |  |
| f. | Różne długości elektrod do wyboru, prosty i J do wyboru |  |
| g. | Czas zachowania sterylności minimum 12 miesięcy od daty produkcji |  |
| h. | Zestaw do kontrastowania CS z balonem. |  |
| i. | Elektrody do CS (LV) typu OTW – do wyboru min. 2 typy krzywizn |  |
| j. | Gwarancja 5 lat |  |

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając w części 1, 2 i 3 tabeli odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Art. 297  § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Załącznik nr 1A-8 do SIWZ

(do zadania nr 8)

Wymagane parametry graniczne dla kardiowerterów jednojamowych z elektrodami

| L.p. | Kardiowertery-defibrylatory jednojamowe z elektrodami /ICD-VVIR/. | Potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów |
| --- | --- | --- |
| 1. | Parametry graniczne |  |
| a. | Data produkcji od II kwartału 2015r. |  |
| b. | Waga < 80 gramów |  |
| c. | Gwarancja niezawodności działania defibrylatora , elektrod i wytrzymałości baterii minimum 5 lat |  |
| d. | Dostarczona energia defibrylacji min 35 J |  |
| e. | Rozpoznawanie arytmii typy VF, VT |  |
| f. | Elektrody defibrylujące sterydowe pasywne i aktywne do wyboru, gniazdo do elektrod DF-1 i DF-4 do wyboru |  |
| g. | Elektrody defibrylujące- różne długości do wyboru /podać zakres/ |  |
| h. | Terapia antyarytmiczna /Defib, CV, Burst, Ramp, Ramp+ / |  |
| i. | Programowalna obudowa defibrylatora ( active, non active can) |  |
| j. | Automatyczny zapis stanu baterii i oporności elektrody |  |
| k. | Możliwość dostarczenia terapii ATP przed i w trakcie ładowania kondensatorów |  |
| l. | Czas ładowania kondensatorów w całym okresie życia baterii poniżej 10 s |  |
| ł. | Obecność stałego przedstawicielstwa i serwisu w Polsce. |  |
| m. | Możliwość dyskryminowania arytmii nadkomorowych od komorowych w strefie VF |  |
| n. | Czas zachowania sterylności minimum 12 miesięcy od daty produkcji |  |
| o. | Możliwość współpracy z systemem telemonitoringu |  |

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając w tabeli odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru.

Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Art. 297  § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Załącznik nr 1A-9 do SIWZ

(do zadania nr 9)

Wymagane parametry graniczne dla kardiowerterów jednojamowych z elektrodami

| L.p. | Kardiowerter-defibrylator jednojamowy dla pacjentów z zaburzeniami czucia (oversensing) załamka T i możliwością wykonania badania MRI | Potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów |
| --- | --- | --- |
| 1. | Właściwości fizyczne kardiowerterów graniczne |  |
| a. | Waga < 100 g. |  |
| b. | Czas zachowania sterylności minimum 12 miesięcy od daty produkcji |  |
| c. | Gniazdo dla elektrod IS-1 |  |
| d. | Gwarancja niezawodności działania defibrylatora , elektrod i wytrzymałości baterii minimum 5 lat |  |
| e. | Obecność stałego przedstawicielstwa i serwisu w Polsce. |  |
| 2. | Parametry programowane graniczne |  |
| a. | Rodzaje stymulacji VVI/R/, VOO |  |
| b. | Energia defibrylacji dostarczonej >35J |  |
| c. | Częstość stymulacji 40 – 150/ min. |  |
| d. | Amplituda impulsu 1.2 – 6.0 V, szerokość impulsu 0.5-1.0 ms |  |
| e. | Możliwość wykonania badania MRI |  |
| f. | Rozpoznawanie arytmii- min. dwa rodzaje VT, VF, terapia antyarytmiczna /Defib, CV, Burst, Ramp, Ramp+ / |  |
| g. | Pomiar poziomu płynów w tkankach (oporność tkanki płucnej) |  |
| h. | Możliwość programowania automatycznej zmiany polarności szoków w jednej interwencji |  |
| i. | Automatyczna optymalizacja terapii ATP |  |
| j. | Możliwość zmiany parametrów wyczuwania w kanale komorowym oprócz minimalnej czułości- min 7 parametrów |  |
| k. | Home Monitoring z możliwością dokupienia urządzenia do zdalnego monitorowania pacjenta |  |
| l. | Automatyczny zapis stanu baterii i oporności elektrody |  |
| ł. | Rok produkcji - od II kwartału 2015r. |  |
| 3. | Parametry graniczne elektrod defibrylujących |  |
| a. | Powłoka sterydowa wszystkich rodzajów elektrod |  |
| b. | Rodzaj izolacji Silikon lub Poliuretan |  |
| c. | Fiksacja pasywna i aktywna do wyboru |  |
| d. | Elektrody defibrylujące jedno i dwukoilowe - do wyboru |  |
| e. | Czas zachowania sterylności minimum 12 miesięcy od daty produkcji |  |
| f. | Elektrody pro MRI |  |
| g. | Różne długości elektrod defibrylujących do wyboru |  |
| h. | Gwarancja 5 lat |  |

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając w części  1, 2 i 3 tabeli odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Art. 297  § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Załącznik nr 1A-10 do SIWZ

(do zadania nr 10)

Wymagane parametry graniczne dla kardiowerterów jednojamowych z elektrodami

| L.p. | Kardiowertery-defibrylatory jednojamowe /ICD-VVIR/ o podwyższonej energii dla pacjentów z nadkomorowymi zaburzeniami rytmu | Potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów |
| --- | --- | --- |
| 1. | Właściwości fizyczne kardiowerterów graniczne |  |
| a. | Waga < 100 g. |  |
| b. | Czas zachowania sterylności minimum 12 miesięcy od daty produkcji |  |
| c. | Gniazdo dla elektrod IS-1 |  |
| d. | Gwarancja niezawodności działania defibrylatora , elektrod i wytrzymałości baterii minimum 5 lat |  |
| e. | Obecność stałego przedstawicielstwa i serwisu w Polsce. |  |
| 2. | Parametry programowane graniczne |  |
| a. | Rodzaje stymulacji VVI/R/, VOO |  |
| b. | Energia defibrylacji dostarczonej >35J |  |
| c. | Częstość stymulacji 40 – 150/ min. |  |
| d. | Amplituda impulsu 1.2 – 6.0 V, szerokość impulsu 0.5-1.0 ms |  |
| e. | Bezprzewodowa komunikacja z programatorem |  |
| f. | Rozpoznawanie arytmii- min. dwa rodzaje VT, VF |  |
| g. | Terapia antyarytmiczna /Defib, CV, Burst, Ramp, Ramp+ / |  |
| h. | Możliwość programowania automatycznej zmiany polarności szoków w jednej interwencji |  |
| i. | Automatyczna optymalizacja terapii ATP |  |
| j. | Zapis IEGM z kanałów przedsionkowego i komorowego |  |
| k. | Algorytm służący dyskryminacji arytmii nadkomorowych i komorowych |  |
| l. | Home Monitoring z możliwością dokupienia urządzenia do zdalnego monitorowania pacjenta |  |
| ł | Automatyczny zapis stanu baterii i oporności elektrody |  |
| m. | Rok produkcji - od II kwartału 2015r. |  |
| 3. | Parametry graniczne elektrod defibrylujących |  |
| a. | Powłoka sterydowa wszystkich rodzajów elektrod |  |
| b. | Rodzaj izolacji Silikon lub Poliuretan |  |
| c. | Fiksacja aktywna, pasywna do wyboru |  |
| d. | Elektrody defibrylujące z ringami do sensingu w obrębie przedsionków |  |
| e. | Czas zachowania sterylności minimum 12 miesięcy od daty produkcji |  |
| f. | Różne długości elektrod defibrylujących do wyboru |  |
| g. | Gwarancja 5 lat |  |

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając w części  1, 2 i 3 tabeli odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Art. 297  § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Załącznik nr 1A-11 do SIWZ

(do zadania nr 11)

Wymagane parametry graniczne dla  kardiowerterów dwujamowych z elektrodami

| L.p. | Parametry graniczne kardiowertery-defibrylatory dwujamowe z elektrodami /ICD-DDDR/. | Potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów |
| --- | --- | --- |
| 1. | Parametry graniczne |  |
| a. | Data produkcji od II kwartału 2014r. |  |
| b. | Waga < 80 gramów |  |
| c. | Gwarancja niezawodności działania defibrylatora, elektrod i wytrzymałości baterii minimum 5 lat |  |
| d. | Liczba szoków minimum 100 |  |
| e. | Stymulacja DDD/R/, DDI/R/, VVI/R/, AAI/R/ |  |
| f. | Energia defibrylacji min 35J |  |
| g. | Rozpoznawanie arytmii typy VF, VT |  |
| h. | Elektrody defibrylujące sterydowe pasywne i aktywne, jedno i dwukoilowe do wyboru, gniazda do elektrod DF-1 lub DF-4 do wyboru |  |
| i. | Elektrody defibrylujące- różne długości do wyboru |  |
| j. | Elektrody przedsionkowe sterydowe aktywne i pasywne do wyboru |  |
| k. | Możliwość dostarczenia terapii ATP przed i w trakcie ładowania kondensatorów |  |
| l. | Automatyczny zapis stanu baterii i oporności elektrody |  |
| Ł. | Terapia antyarytmiczna /Defib, CV, Burst, Ramp, Ramp+ / |  |
| m. | Obecność stałego przedstawicielstwa i serwisu w Polsce |  |
| n. | Programowalna obudowa defibrylatora ( active, non-active can) |  |
| o. | Czas zachowania sterylności minimum 12 miesięcy od daty produkcji |  |

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając w tabeli odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru.

Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Art. 297  § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Załącznik nr 1A-12 do SIWZ

(do zadania nr 12)

Wymagane parametry graniczne dla kardiowerterów dwujamowych z elektrodami

| L.p. | Kardiowerter-defibrylator dwujamowy z pełnym układem resynchronizującym z kompletem elektrod RA, RV, LV, defibrylujących z systemem zdalnego monitorowania Parametry wymagane | Potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów |
| --- | --- | --- |
| 1. | Właściwości fizyczne kardiowerterów graniczne |  |
| a. | Waga < 95 g. |  |
| b. | Czas zachowania sterylności minimum 12 miesięcy od daty produkcji |  |
| c. | Gniazdo dla elektrod IS-1, DF-1 lub DF-4 do wyboru |  |
| d. | Gwarancja niezawodności działania defibrylatora, elektrod i wytrzymałości baterii minimum 5 lat |  |
| e. | Obecność stałego przedstawicielstwa i serwisu w Polsce. |  |
| 2. | Parametry programowane graniczne |  |
| a. | Rodzaje stymulacji DDD/R/, DDI/R/, VDD/R/, VVI/R/, AAI/R/, BiV |  |
| b. | Częstość stymulacji 40 – 150/ min. |  |
| c. | Amplituda impulsu 1.2 – 6.0 V, szerokość impulsu ( A/V) 0,5– 1,0 ms |  |
| d. | Czułość przedsionka/komory 0,25/1,0 mV-2.0/1,2 mV |  |
| e. | Programowalna aktywna obudowa urządzenia ( active, non active can) |  |
| f. | Możliwość dostarczenia terapii ATP przed i w trakcie ładowania kondensatorów |  |
| g. | Monitorowanie oporności elektrod |  |
| h. | Algorytm wspomagający terapię resynchronizującą przy utracie synchronizacji przedsionkowo-komorowej |  |
| i. | Możliwość programowania V-V delay i niezależnego programowania RV i LV |  |
| j. | Możliwość współpracy z funkcją telemonitoringu |  |
| k. | Bezprzewodowa komunikacja z programatorem |  |
| l. | Rok produkcji - od II kwartału 2015r. |  |
| ł. | Dyskryminator oversensingu załamka T- możliwość zmiany wyczuwania w kanale komorowym |  |
| m. | Gniazda do elektrod DF-1 lub DF-4 do wyboru |  |
| n. | Energia defibrylacji min. 35J |  |
| 3. | Parametry graniczne elektrod stymulujących i defibrylujących |  |
| a. | Powłoka sterydowa wszystkich rodzajów elektrod |  |
| b. | Rodzaj izolacji Silikon lub Poliuretan |  |
| c. | Fiksacja pasywna i aktywna do wyboru |  |
| d. | Kształt prosty i J do wyboru, elektrody LV typu OTW |  |
| e. | Czas zachowania sterylności minimum 9 miesięcy od daty produkcji |  |
| f. | Zestaw do kontrastowania CS z balonem. |  |
| g. | Różne długości elektrod stymulujących i defibrylujących do wyboru |  |
| h. | Elektrody do defibrylacji jedno/dwukoilowe, aktywne/pasywne, gniazda DF-1 lub DF-4 do wyboru |  |
| i. | Gwarancja 5 lat |  |
| j. | Cewnik diagnostyczny do zatoki wiecowej, czterobiegunowy – krzywizna do wyboru |  |

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając w części 1, 2, 3 tabeli odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Art. 297  § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Załącznik nr 1A-13 do SIWZ

(do zadania nr 13)

Wymagane parametry graniczne dla kardiowerterów dwujamowych z elektrodami

| L.p. | Kardiowerter-defibrylator dwujamowy z pełnym układem resynchronizującym z kompletem elektrod RA, RV, LV, defibrylujących i możliwością wykonania badania MRI Parametry wymagane | Potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów |
| --- | --- | --- |
| 1. | Właściwości fizyczne kardiowerterów graniczne |  |
| a. | Waga < 85 g. |  |
| b. | Czas zachowania sterylności minimum 12 miesięcy od daty produkcji |  |
| c. | Gniazdo dla elektrod IS-1, DF-1 lub DF-4 do wyboru |  |
| d. | Gwarancja sprawności pracy stymulatora i wytrzymałości baterii minimum 5 lat |  |
| e. | Obecność stałego przedstawicielstwa i serwisu w Polsce. |  |
| 2. | Parametry programowane graniczne |  |
| a. | Rodzaje stymulacji DDD/R/, DDI/R/, VDD/R/, VVI/R/, AAI/R/, BiV |  |
| b. | Częstość stymulacji 40 – 150/ min. |  |
| c. | Amplituda impulsu 1.2 – 6.0 V, szerokość impulsu ( A/V) 0,5– 1,0 ms |  |
| d. | Czułość przedsionka/komory 0,25/1,0 mV-2.0/1,2 mV |  |
| e. | Bezprzewodowa komunikacja z programatorem |  |
| f. | Algorytm automatycznie dostosowujący energię impulsu do indywidualnych potrzeb pacjenta w komorze |  |
| g. | Konfiguracje stymulacji LV >3 |  |
| h. | Opis stanu baterii – wskaźnik zużycia baterii, monitorowanie oporności elektrod |  |
| i. | Możliwość programowania V-V delay i niezależnego programowania RV i LV |  |
| j. | Energia defibrylacji min. 35J |  |
| k. | Możliwość dostarczenia terapii ATP w strefie VF |  |
| l. | Możliwość wykonania badania MRI |  |
| Ł | Możliwość dostarczenia urządzenia aktywującego bezprzewodowe przesyłanie danych |  |
| m. | Gniazda do elektrod DF-1 lub DF-4 do wyboru |  |
| n. | Rok produkcji - od II kwartału 2015r |  |
| 3. | Parametry graniczne elektrod stymulujących i defibrylujących |  |
| a. | Powłoka sterydowa wszystkich rodzajów elektrod |  |
| b. | Rodzaj izolacji Silikon lub Poliuretan |  |
| c. | Fiksacja pasywna i aktywna do wyboru, różne długości elektrod stymulujących i defibrylujących do wyboru |  |
| d. | Kształt prosty i J do wyboru, elektrody LV typu OTW |  |
| e. | Czas zachowania sterylności minimum 12 miesięcy od daty produkcji |  |
| f. | Gniazdo do elektrod DF-1 lub DF-4 do wyboru |  |
| g. | Elektrody pro MRI |  |
| h. | Elektrody do defibrylacji aktywne/pasywne, jedno i dwukoilowe– do wyboru |  |
| i. | Gwarancja 5 lat |  |
| j. | Zestaw do kontrastowania CS z balonem |  |

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając w części 1, 2, 3 tabeli odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Art. 297  § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.