Załącznik nr 1A do SIWZ

(do zadania nr 1)

WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE

| Lp. | Wymagane warunki techniczne zestawu do embolizacji tętniaków naczyń wewnątrzczaszkowych | Potwierdzenie spełnienia warunków |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mikrocewnik przystosowany do podawania substancji klejowych: |  |  |
|  | - rozmiar: 1.2F; 1.5F; 1.8F |  |  |
|  | - długości: od 155 mm do 180mm |  |  |
|  | - mikrocewniki o zmiennej miękkości |  |  |
|  | - z dostępną końcówką w kształcie oliwki i z platynowym markerem na końcu |  |  |
|  | - powlekane substancją hydrofilną |  |  |
| 2 | Sprężyna platynowa odczepiana mechanicznie: |  |  |
|  | - średnica zwoju sprężyny: od 2mm do 20mm |  |  |
|  | - długość sprężyny: od 2,5cm do 55 cm |  |  |
|  | - duży wybór w zakresie kształtów ( min. 3 ) oraz skrętu, typ ,,helicalny”, ,,double” oraz ,,kosze3D” |  |  |
| 3 | Mikroprowadnik hybrydowy: |  |  |
|  | - średnice: .007"; .008"; |  |  |
|  | - część dystalna widoczna w promieniach RTG na długości 80mm, |  |  |
|  | - długość; 210 cm |  |  |
| 4 | Mikroprowadnik hybrydowy: |  |  |
|  | - średnice: .012"; .014"; |  |  |
|  | - część dystalna widoczna w promieniach RTG na długości 80mm, |  |  |
|  | - długość: 200 cm |  |  |
| 5 | Mikroprowadnik hybrydowy: |  |  |
|  | - średnica: .012"; |  |  |
|  | - część dystalna widoczna w promieniach RTG na długości 80mm, |  |  |
|  | - długość: 300 cm |  |  |
| 6 | Mikrocewnik prowadzący: |  |  |
|  | - rozmiar: 5F/100cm i 6F/100cm |  |  |
| 7 | Mikrocewnik o świetle do wprowadzania sprężyn do tętniaka: |  |  |
|  | - średnica: 1.9/2.1 i 2.1/2.8 |  |  |
|  | - długość: 155cm |  |  |
|  | - dwa markery umieszczone dystalnie w odległości 3cm |  |  |
|  | - pokrycie hydrofilne |  |  |
| 8 | Mikrocewnik przepływozależny zbrojony z odłączaną końcówką: |  |  |
|  | - rozmiar: części dystalnej – 1,2F, części proksymalnej – 2,7F |  |  |
|  | - długość mikrocewnika: 165cm |  |  |
|  | - długość odłączanej końcówki: 15mm |  |  |
|  | - dostarczany z kompatybilnym mikroprowadnikiem |  |  |
| 9 | Stent samorozprężalny wewnątrzczaszkowy: |  |  |
|  | - średnice: od 2,5mm do 7,5mm |  |  |
|  | - długości: od 12mm do 95mm |  |  |
|  | - wykonany z drutu nitynolowego |  |  |
|  | - dwa nieprzenikalne dla promieni rentgenowskich druty na całej długości stentu |  |  |
|  | - dostępny w zestawie z cewnikiem prowadzącym, wypychaczem, rurką wprowadzającą, adapterem do zastawki Y i ,,torquerem” |  |  |
| 10 | Mikrocewnik z balonem do remodelingu przy zabiegach embolizacji tętniaków mózgowych: |  |  |
|  | - rozmiar balona: 4,5x15mm i 5,0x10mm |  |  |
|  | - pokrycie hydrofilne |  |  |
|  | - obecność 2-ch platynowych markerów |  |  |
|  | - długość mikrocewnika: 160cm |  |  |
| 11 | Kateter z pętlą do uchwycenia elementów przemieszczających się w trakcie zabiegu wewnątrznaczyniowego |  |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu