Załącznik nr 1A-1 do SIWZ

(do zadania nr 1)

WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE

| L.p. | Wymagane warunki techniczne systemu monitoringu neurofizjologicznego | Potwierdzenie spełnienia warunków technicznych |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wymagania techniczne dla aparatu do monitoringu neurofizjologicznego: |  |
|  | System monitoringu neurofizjologicznego dla neurochirurgii (mózgowie, rdzeń kręgowy, kręgosłup, nerwy obwodowe – dedykowane programy operacyjne z zaprogramowanymi schematami podłączeń i parametrów stymulacji i odbioru) |  |
|  | Modułowa budowa, do rozbudowy w przyszłości: osobne moduły kanałów wejściowych, kanałów stymulacji pracujące na wspólnej platformie komputerowej. Możliwość rozbudowy systemu o kolejne moduły i oprogramowanie – aparat uniwersalny do zastosowania w innych specjalnościach chirurgicznych |  |
|  | Kompleksowy Interfejs użytkownika i obsługi w języku Polskim |  |
|  | Liczba kanałów wejściowych: min. 8 referencyjnych oraz min. 16 różnicowych. Możliwość rozbudowy w modułach po 8 dodatkowych kanałów (referencyjnych i różnicowych) do ilości min. 64 kanałów wejściowych |  |
|  | Wózek aparaturowy o minimalnych cechach użytkowych: antystatyczne koła (przynajmniej 2 z hamulcami), uchwyt do prowadzenia, 2 półki, 1 szuflada na akcesoria, szyna do mocowania wzmacniaczy wejściowych, centralny włącznik zasilania, uruchamiający komputer z oprogramowaniem oraz moduły wejściowe i stymulacji. |  |
|  | Wyposażenie wózka: głośniki stereo, drukarka, klawiatura oraz mysz komputerowa, monitor LCD o przekątnej min.20 cali na obrotowym ramieniu w celu zapewnienia optymalnej widoczności ekranu dla zespołu operacyjnego |  |
|  | Minimalne parametry wzmacniaczy kanałów wejściowych: przetwornik ADC 16 bitowy, szerokość sprzętowego pasma częstotliwości 1Hz-5000Hz przy jednoczesnej wielokanałowej stymulacji, szumy wzmacniacza ≤ 2µVpp (z podłączonym obciążeniem ≤ 1KŮ), częstotliwość próbkowania 20kHz, przewody interfejsów pacjenta o długości minimum 4m |  |
|  | Kanały stymulacji z możliwości zapewnienia: natężenia prądu min. 240mA (maks. napięcie Vpp min.800V), min. 1 wyjście do stymulacji bezpośredniej DNS min. natężenie prądu 25mA. Dostosowanie wartości natężenia prądu, szerokości impulsu prostokątnego, liczby impulsów, polaryzacji, częstotliwości do wymagań użytkownika zgodnych z prowadzoną procedurą chirurgiczną |  |
|  | Wymagane modalności pomiarowe min.: EMG, AEP, SEP, MEP |  |
|  | Prezentacja modalności min.: wolnobiegnące EMG, wymuszone EMG, SEP, MEP, AEP. Automatyczne prowadzenie pomiarów min. EMG, SEP, MEP, AEP |  |
|  | Jednoczasowa prezentacja pomiarów na ekranie systemu. Możliwość zmiany skali czasowej i amplitudowej dla każdego przebiegu osobno. Prezentacja sygnału biologicznego rzeczywistego, uśrednionego, kaskadowego oraz trendy dla SEP i MEP |  |
|  | Automatyczna detekcja krzywych, załamków przebiegów modalności EMG, SEP, MEP, prezentacja latencji oraz wartości amplitudy |  |
|  | System ciągłej automatycznej kontroli impedancji elektrod |  |
|  | Parametry komputera: min. 2-rdzeniowy 2.6GHz, pamięć operacyjna min. 4GB, 2 twarde dyski min. 320GB każdy, rozdzielczość ekranu min. 1920x1080, min. 12 portów USB do podłączania modułów pomiarowych, port sieciowy LAN min. 2szt, napęd DVD R/W, dodatkowa karta video do przechwytywania obrazu z toru wizyjnego mikroskopu operacyjnego, system operacyjny Windows |  |
|  | Dostawca dostarczy dysk zewnętrzny o pojemności co najmniej 10GB umożliwiający zapis wykonywanych badań. |  |
|  | Moduł AEP, wymagania min.: 2 wyjścia stymulacyjne, zakres natężenia Moduł stymulacji od 30 do 90dB, tryby pracy: podciśnienie, nadciśnienie, naprzemienne, szum, click. Słuchawki wewnątrzuszne |  |
|  | Moduł SEP, wymagania min.: diody lub wskaźniki wskazujące zasilanie, stan pracy, przepływ prądu. Ustawienia: pojedyncze impulsy, para i ciąg impulsów, polaryzacja impulsu : pozytywna, negatywna, naprzemienna. Prezentacja trendów |  |
|  | Moduł MEP, wymagania min.: diody lub wskaźniki wskazujące zasilanie, stan pracy, przepływ prądu. Ustawienia: pojedyncze impulsy, ciąg impulsów, podwójny ciąg impulsów z programowalną wewnętrzną przerwą. Prezentacja trendów |  |
|  | Moduł Video: podłączenie toru wizyjnego mikroskopu operacyjnego, synchroniczna rejestracja obrazu video oraz przebiegów modalności pomiarowych |  |
|  | Moduł MER: 5-kanałowy wzmacniacz do mikrorekordingu, pracujący na jednej platformie komputerowej z pozostałymi modalnościami pomiarowymi wraz z oprogramowaniem |  |
|  | System umożliwiający wykonanie procedury DBS. Zamawiający posiada system neuronawigacji firmy Medtronic. |  |
|  | Zestaw mikroposuwu manualnego o zasięgu min. 40.00mm adoptowany do ramy stereotaktycznej marki Leksel wraz z kasetą sterylizacyjnymi, uchwytami kaniul prowadzących elektrody, |  |
|  | Oprogramowanie: Baza danych pacjentów i procedur. Automatyczny zapis do pamięci wszystkich krzywych pomiarowych przy wymuszonym potencjale. Prezentacja sygnału biologicznego rzeczywistego, uśrednionego, kaskadowego i trendów. Okna ekranowe jednoczasowo przedstawiające przebiegi modalności: EMG, MEP, SEP, AEP uporządkowanych jedno nad drugim lub jedno obok drugiego, prezentacja min. 8 okien PW oraz wolnobiegnące EMG. Menu w języku polskim. Możliwość wyzwalania EMG za pomocą detekcji płynącego prądu i ręcznie. Definiowanie i zapamiętywanie szablonów operacyjnych, min. 12 szablonów dostępnych programowo z klawiszy szybkiego dostępu |  |
| 2. | Elementy zużywalne do stymulacjji mózgu |  |
|  | Sonda bipolarna koncentryczna bagnetowa do guzów kąta mm. ( dł. robocza 13cm, dł. całk. 23,5 cm), produkt autoklawowalny. |  |
|  | Przewód do sond stymulacyjnych, dł. 4m, produkt autoklawowalny. |  |
|  | Kaseta sterylizacyjna ( wymiary wew. 267x159x16mm ) z tworzywa sztucznego. |  |
|  | Sonda bipolarna widełkowa Cortex ( dwie kulki o śr. 2 mm, dł. robocza 4,5 cm, dł. całkowita 15 cm, przewód 3m ) do bezpośredniej stymulacji mięśni, produkt jednorazowy. Opakowanie zbiorcze zawierające 10 osobno sterylnie pakowanych sztuk. |  |
|  | Gąbka do słuchawek, żółta, wielkość standardowa, opakowanie zbiorcze zawierające 50 sztuk. |  |
|  | Sonda monopolarna elastyczna z kulką ( śr. kulki 2,0mm, dł. robocza 6cm ) do bezpośredniej stymulacji nerwów, produkt autoklawowalny. |  |
|  | Adapter do sondy monopolarnej z igłą ( drugi biegun ), produkt autoklawowalny. |  |
|  | Elektroda FSR 02 do stymulacji lub odbioru potencjałów wewnątrz/zewnątrz rdzeniowych typu D-wave, dł. 1,0m, śr. 1mm, zakończenia typu touchproof, produkt jednorazowy. Opakowanie zbiorcze zawierające 5 osobno pakowanych sztuk. |  |
|  | Elektrody podskórne igłowe spiralne typu korkociąg, średnica 0,6mm, przewód dł. 1m, wtyczka touchproof 1,5mm, komplet 6 elektrod ( czerwona, zielona, żółta, niebieska, czarna, biała); produkt jednorazowy. Opakowanie zbiorcze zawierające 10 kompletów=60sztuk. |  |
|  | Elektrody igłowe Trygon ( dł. igły 15mm, dł. przewodu 1m ), sterylna para, kolory przewodów: żółty/czarny w przeplocie. Opakowanie zawierające 10 sterylnych par z uchwytem. |  |
|  | Elektrody igłowe Trygon ( dł. igły 20mm, dł. przewodu 1,5m ), sterylna para, kolory przewodów: czerwony/czarny w przeplocie. Opakowanie zawierające 10 sterylnych par z uchwytem. |  |
|  | Elektroda referencyjna Trygon ( dł. igły 20mm, dł. przewodu 1,5m 0, wtyczka typu touchproof 1,5mm, zielona. Opakowanie zawierające 10 sterylnych sztuk. |  |
|  | Para elektrod igłowych ( dł. igły 6mm, dł. przewodu 150cm ), wtyczka typu touchproof 1,5mm, przewód w przeplocie. Opakowanie zawierające 10 sterylnych par. |  |
|  | Elektroda igłowa typu Trygon ( dł. igły 15mm, dł. przewodu 100 cm ), wtyczka typu touchproof 1,5mm, przewód niebieski. Opakowanie zawierające 10 sterylnych sztuk. |  |
|  | Sonda bipolarna widelec prosta ( dł. robocza 4,5cm, dł. całkowita 15cm, przewód 3m ) do bezpośredniej stymulacji nerwów. Opakowanie zawierające 10 sterylnych sztuk. |  |
|  | Elektroda naklejana na rurkę intubacyjną 7-9, powierzchnia elektrody: 37x37mm, w komplecie elektroda referencyjna. Opakowanie zawierające 10 sterylnych sztuk. |  |
|  | Przewód do elektrody naklejanej na rurkę intubacyjną. Produkt wielorazowego użytku. |  |
|  | Aplikator do podania elektrod, kabel 1,5m, zakończenie 1,5mm. |  |
|  | Elektrody do aplikatora , 6mm, jednorazowe, pakowane po 10 sztuk, sterylne. |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-2 do SIWZ

(do zadania nr 2)

WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE

| L.p. | Wymagane warunki techniczne zastawek | Potwierdzenie spełnienia warunków technicznych |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do drenażu komorowego, wyposażony w: |  |
|  | - dren dokomorowy o długości 35cm z trokarem i łącznikiem Luer |  |
|  | - zastawkę kierunku przepływu |  |
|  | - zbiornik płynu 50ml |  |
|  | - plastikowy panel z oznaczoną skalą ciśnienia i wyraźnie zaznaczonym poziomem |  |
|  | - worek z możliwością upuszczania płynu lub worek zamienny sterylny, pakowany pojedynczo |  |
|  | - kranik trójdrożny do podłączenia czujnika ciśnienia |  |
|  | - zestaw sterylny |  |
| 2. | Zestaw do drenażu lędźwiowego zewnętrznego, wyposażony w: |  |
|  | - dren lędźwiowy o długości 80cm z igłą Tuohy i łącznikiem Luer |  |
|  | - worek z możliwością upuszczania płynu lub worek wymienny sterylny, pakowany pojedynczo |  |
|  | - zestaw sterylny |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-3 do SIWZ

(do zadania nr 3)

WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE

| L.p. | Wymagane warunki techniczne zestawu do stabilizacji dynamicznej wyrostków kolczystych przy pomocy wkładki silikonowej | Potwierdzenie spełnienia warunków technicznych |
| --- | --- | --- |
| 1. | Implant sterylny – aktualna data ważności, seria , rozmiar |  |
| 2. | Implantowany pomiędzy wyrostki kolczyste za pomocą cięgien lub pinów |  |
| 3. | Możliwość wykonania badania MRI ( 1,5T ) u chorego ze stabilizatorem |  |
| 4. | Implanty - minimum 4 rozmiary |  |
| 5. | Kompletne instrumentarium |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-4 do SIWZ

(do zadania nr 4)

WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE

| L.p. | Wymagane warunki techniczne zestawu do kyfoplastyki – zestawu do przezskórnej stabilizacji i rekonstrukcji złamanych trzonów kręgosłupa w odcinku piersiowym i lędźwiowym ( skład zestawu ) | Potwierdzenie spełnienia warunków technicznych |
| --- | --- | --- |
| 1. | 1 mikser do zarabiania i przenoszenia cementu |  |
| 2. | 2 igły trepanobiopsyjne do nakłuć trzonu |  |
| 3. | 1 prowadnica |  |
| 4. | 2 balony do do odtworzenia wysokości trzonu |  |
| 5. | 2 strzykawki do napełniania balonów |  |
| 6. | 6 igieł do podawania cementu |  |
| 7. 8. | kiureta do przygotowania loży pod balon cement |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-5 do SIWZ

(do zadania nr 5)

WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE

| L.p. | Wymagane warunki techniczne zestawu do mocowania pokrywy czaszki | Potwierdzenie spełnienia warunków technicznych |
| --- | --- | --- |
| 1. | Klips ze stopu tytanowego, złożony z dwóch krążków trzymających kość, umocowanych na wspólnym karbowanym trzpieniu, zakończonym zgrubieniem |  |
| 2. | Wymagana możliwość wykonania badania MRI ( 1,5 T ) |  |
| 3. | Minimum 3 rozmiary – dostępność rozmiarów od min. 11mm do max. 20mm |  |
| 4. | Kompletne instrumentarium do mocowania klipsów |  |
| 5. | Aplikator klipsów dynamometryczny, w pełni automatyczny, bez konieczności wykonywania dodatkowych regulacji |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu