Załącznik nr 1A-1 do SIWZ

(do zadania nr 1)

WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU | Potwierdzenie Wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| Zadanie nr 1 poz. 1 Pakiet do stentowania zmian w ostrych zespołach wieńcowych- Stenty wieńcowe montowane na balonie |  |  |
| 1 | Zamontowane fabrycznie na cewniku z balonikiem wysokociśnieniowym (RBP 16 atm.) dla stentu 3.0 mm |  |
| 2 | Cechy balonu zapobiegające tworzenie się dyssekcji na brzegach stentu |  |
| 3 | Różne średnice stentu minimum w zakresie 2,25 - 4,0 mm |  |
| 4 | Profil przejścia ( dla stentu 3.0)  0,041” Proximal shaft <=2,1F, Distal shaft <=2,7F |  |
| 5 | Wystawanie balonu poza stent < 0,6 mm |  |
| 6 | Grubość ściany stentu maksimum 0,036” |  |
| 7 | Różne długość (od 8 mm do  30 mm) –minimum 7 |  |
| 8 | Maksymalne skrócenie stentu po rozprężeniu <= 0,5% (dla stentu 3.0) |  |
| 9 | Markery na końcach stentu lub na balonie |  |
| 10 | Implantacja stentu przy zastosowaniu cewnika prowadzącego o średnicy 5F przy stencie zamontowanym na cewniku balonowym o średnicy 4.0 |  |
| 11 | Możliwość stosowania stentu w technice „direct stenting” |  |
| 12 | Budowa stentu umożliwiająca dobry dostęp do bocznic (opis)* | * …………… |
| 13 | Możliwość stosowania cewnika prowadzącego o średnicy 6F do techniki kissing baloon technique |  |
| Zadanie nr 1 poz. 2 Pakiet do stentowania zmian w ostrych zespołach wieńcowych -cewnik balonowy do predilatacji |  |  |
| 1 | Entry profile maksimum 0,016” dla cewnika o średnicy 3,0 |  |
| 2 | Możliwość zastosowania cewnika prowadzącego 6F przy technice kissing |  |
| 3 | Profil przejścia dla balonika 3.0 mm  0.027 cala |  |
| 4 | Cewnik balonowy o ciśnieniu nominalnym min. 8 atm wytrzymujący ciśnienie (rated burst) 14 atm. |  |
| 5 | Trwałość kształtu, powłoka hydrofilna |  |
| 6 | Różne średnice przynajmniej od 1,5 do 4,0 mm (co 0,25 mm w przedziale 2,0 -4,0 mm) |  |
| 7 | Różne długości w zakresie co najmniej od 6 do 30 mm |  |
| 8 | Proximal shaft 1.9F Distal shaft 2.4 F dla balonu 3.0 mm |  |
| 9 | Odporność na urazy mechaniczne |  |
| 10 | Termin ważności co najmniej 12 miesięcy |  |
| Zadanie nr 1 poz. 3 Pakiet do stentowania zmian w ostrych zespołach wieńcowych –Stent antyproliferacyjny |  |  |
| 1 | Ciśnienie nominalne min. 12 atm RBP min. 18 atm. |  |
| 2 | Budowa stentu otwartokomórkowa |  |
| 3 | Skrócenie stentu przy implantacji <= 0,5% przy RBP, dla stentu 3.0 mm |  |
| 4 | Grubość ściany < 0,0032” |  |
| 5 | Profil przejścia dla stentu o średnicy 3.0 nie większy niż 0,039” |  |
| 6 | Substancja cytostatyczna którą pokryty jest stent o udowodnionym działaniu hamującym proliferacje komórek m gładkich i zapobiegająca restenozie |  |
| 7 | Średnica zestawu umożliwiająca stosowanie cewnika 5F przy średnicy stentu 2.25 -4.0 mm |  |
| 8 | Proximal shaft  2,1 F, distal shaft  2,7 F |  |
| 9 | Biokompatybilny polimer składający się z dwóch warstw: hydrofilnej i hydrofobowej kontrolujący uwalnianie leku |  |
| 10 | Architektura stentu umożliwiająca dostęp do bocznic, powierzchnia otwarta nie mniej niż 83% |  |
| 11 | Budowa umożliwiająca łatwy dostęp do bocznic |  |
| 12 | Średnice i długości stentu :średnice co najmniej od 2.00 -do 5.0 mm, długości co najmniej w zakresie 8-38 mm |  |
| 13 | Stent zbudowany ze stopu kobaltowo-chromowego |  |
| Zadanie nr 1 poz. 4 Pakiet do stentowania zmian w ostrych zespołach wieńcowych -cewnik aspiracyjny do usuwania skrzeplin w OZW |  |  |
| 1 | Cewniki kompatybilne z cewnikiem prowadzącym o średnicy 6F i 7F z hydrofilnym pokryciem na dystalnym min. 38 cm cewnika aspiracyjnego |  |
| 2 | Kompatybilne z prowadnikiem 0,014” |  |
| 3 | Cewniki typu monorail z końcówką typu Luer-Lock położoną proksymalnie |  |
| 4 | Minimalny wskaźnik przepływu 50 cc/min dla cewnika 6F i 90 cc/min dla cewnika 7F |  |
| 5 | Światło aspiracyjne dla cewnika 6F min. 0,043” Światło aspiracyjne dla cewnika 7F min. 0,050” |  |
| 6 | Maksymalna średnica zewnętrzna cewnika 6F -0,068” Maksymalna średnica zewnętrzna cewnika 7F -0,078” |  |
| 7 | Termin ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy |  |
| Zadanie nr 1 poz. 5 Pakiet do stentowania zmian w ostrych zespołach wieńcowych -prowadniki dla angioplastyki balonowej oraz stentowania |  |  |
| 1 | W skopii RTG dobra widoczność wyłącznie dystalnego odcinka, odcinek proksymalny niewidoczny |  |
| 2 | Prowadnik pokryty materiałem zmniejszającym tarcie |  |
| 3 | Różne długości prowadników – minimum 190 cm i 300 cm |  |
| 4 | Możliwość wyboru prowadników pokrytych substancją hydrofilną lub hydrofobową |  |
| 5 | Różna sztywność części proksymalnej oraz środkowej |  |
| 6 | Różnego rodzaju sztywność części dystalnej (do 6 cm), dobierana do charakterystyki zwężenia |  |
| 7 | Max średnica 0,014 cala |  |
| 8 | Termin ważności co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy |  |

| - Zadanie nr 1 poz. 6 Cewniki prowadzące /PTCA/ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Duże wewnętrzne średnice, minimum: dla 6F- 0.071” |  |
| 2 | Odporność na skręcanie i załamania |  |
| 3 | Wysoka “pamięć materiałowa”- niezmienność kształtu w temperaturze 37 C przez okres całego zabiegu |  |
| 4 | Pełna gama krzywizn w każdej średnicy umożliwiająca dostęp z nakłucia tętnicy udowej, promieniowej, ramiennej, jak również dojście do by – passów jak i innych nietypowych odejść naczyń – minimum 85 Możliwość zamówienia cewników z otworami bocznymi |  |
| 5 | Obecność zbrojenia metalowego wewnątrz cewnika zapewniająca niezmienność światła na całej długości cewnika |  |
| 6 | Miękka atraumatyczna końcówka + marker widoczny w skopii |  |
| 7 | Dostępne różne długości cewników |  |
| 8 | Termin ważności co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku, a w miejscu oznaczonym (*) opisanie konkretnego parametru. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-2 do SIWZ

(do zadania nr 2)

WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| Zadanie nr 2 poz. 1 - Pakiet do zabiegów na naczyniach krętych i trudno dostępnych – stent wieńcowy |  |  |
| 1 | Zamontowane fabrycznie na cewniku z balonikiem wysokociśnieniowym z RBP min. 18 atm. i ciśnieniu nominalnym min. 10 atm (dla stentów o średnicy 3,0mm) duża siła radialna min. 25 PSI |  |
| 2 | Cechy balonu zapobiegające tworzenie się dyssekcji na brzegach stentu |  |
| 3 | Różne średnice stentu minimum w zakresie 2,25-4 mm (min.6) |  |
| 4 | Profil przejścia (dla stentu 3.0 mm) maksimum 0,041” i entry profile  0,017” |  |
| 5 | Wystawanie balonu poza stent maksimum 0,5 mm |  |
| 6 | Grubość ściany stentu maksimum 0,032” |  |
| 7 | Różne długość (od 8 mm do  38 mm) –minimum 7 |  |
| 8 | Maksymalne skrócenie stentu po rozprężeniu < 1,0% |  |
| 9 | Markery na końcach stentu lub na balonie |  |
| 10 | Implantacja stentu przy zastosowaniu cewnika prowadzącego o średnicy 5F przy stencie zamontowanym na cewniku balonowym o średnicy 4.0 |  |
| 11 | Możliwość stosowania stentu w technice „direct stenting” |  |
| 12 | Budowa stentu umożliwiająca dobry dostęp do bocznic (opis) |  |
| 13 | Termin ważności co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy |  |
| Zadanie nr 2 poz. 2 Pakiet do zabiegów na naczyniach krętych i trudno dostępnych - cewnik balonowy do predilatacji |  |  |
| 1 | Entry profile maksimum 0,017” |  |
| 2 | Możliwość zastosowania cewnika prowadzącego 6F przy technice kissing |  |
| 3 | Profil przejścia dla balonika 3.0 mm  0.021” |  |
| 4 | Cewnik balonowy wytrzymujący ciśnienie (rated burst) 14 atm i ciśnienie nominalne min. 8 atm |  |
| 5 | Trwałość kształtu i budowa balonu zapewniająca utrzymanie niskiego profilu po deflacji |  |
| 6 | Różne średnice przynajmniej od 1,2 do 5,0 mm (co 0,25 mm w przedziale 2,0 -4,0 mm) |  |
| 7 | Różne długości w zakresie co najmniej od 6 do 30 mm (min.5) |  |
| 8 | Odporność na urazy mechaniczne przy przechodzeniu przez zwapniałe ciasne zmiany |  |
| 9 | Proximal shaft  2,1F/ distal shaft  2,4F |  |
| 10 | Termin ważności co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy |  |
| Zadanie nr 2 poz. 3 Pakiet do zabiegów na naczyniach krętych i trudno dostępnych- prowadniki dla angioplastyki balonowej oraz stentowania |  |  |
| 1 | W skopii RTG dobra widoczność wyłącznie dystalnego odcinka, odcinek proksymalny niewidoczny |  |
| 2 | Prowadnik pokryty materiałem zmniejszającym tarcie |  |
| 3 | Różne długości prowadników – minimum 190 cm i 300 cm |  |
| 4 | Możliwość wyboru prowadników pokrytych substancją hydrofilną lub hydrofobową |  |
| 5 | Różna sztywność części proksymalnej oraz środkowej |  |
| 6 | Różnego rodzaju sztywność części dystalnej (do 6 cm), dobierana do charakterystyki zwężenia |  |
| 7 | Max średnica 0,014 cala |  |
| 8 | Termin ważności co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy |  |
| Zadanie nr 2 poz. 4 Pakiet do zabiegów na naczyniach krętych i trudno dostępnych –Stent antyproliferacyjny |  |  |
| 1 | Ciśnienie nominalne min. 10 atm |  |
| 2 | Siła radialna stentu – co najmniej 24 PSI . |  |
| 3 | Skrócenie stentu przy implantacji <= 0,5% przy RBP, |  |
| 4 | Grubość ściany < 0,0032” |  |
| 5 | Profil przejścia dla stentu o średnicy 3.0 nie większy niż 0,041” |  |
| 6 | Substancja cytostatyczna którą pokryty jest stent o udowodnionym działaniu hamującym proliferacje komórek m gładkich i zapobiegająca restenozie |  |
| 7 | Średnica zestawu umożliwiająca stosowanie cewnika 5F przy średnicy stentu 2.5 -4.0 mm |  |
| 8 | Proximal shaft  2,7 F, distal shaft  2,2 F (dla stentu o średnicy 4,0 mm) |  |
| 9 | RBP co najmniej 18 atm |  |
| 10 | Architektura stentu umożliwiająca dostęp do bocznic, powierzchnia otwarta nie mniej niż 80% |  |
| 11 | Profil wejścia maks. 0,017” |  |
| 12 | Średnice i długości stentu :średnice co najmniej od 2.00-do 4.0 mm, długości co najmniej w zakresie 8-48 mm |  |
| 13 | Stent zbudowany ze stopu kobaltowo-chromowego |  |

- .

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku, a w miejscu oznaczonym (*) opisanie konkretnego parametru. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-3 do SIWZ

(do zadania nr 3)

- WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| Zadanie nr 3 poz. 1 - Pakiet do zabiegów na naczyniach zwapniałych i do restenozy - stent wieńcowy |  |  |
| 1 | - Zamontowane fabrycznie na cewniku z balonikiem wysokociśnieniowym z RBP min. 14 atm. |  |
| 2 | Cechy balonu zapobiegające tworzenie się dyssekcji na brzegach stentu |  |
| 3 | Różne średnice stentu minimum w zakresie 2,25-4 mm (min.7) |  |
| 4 | Profil przejścia ( dla stentu 3.0) maksimum 0,042” i entry profile  0,017” |  |
| 5 | Wystawanie balonu poza stent maksimum 0,5 mm |  |
| 6 | Grubość ściany stentu maksimum 0,035” |  |
| 7 | Różne długość (od 8 mm do  32 mm) –minimum 6 |  |
| 8 | Maksymalne skrócenie stentu po rozprężeniu < 1,0% |  |
| 9 | Markery na końcach stentu lub na balonie |  |
| 10 | Implantacja stentu przy zastosowaniu cewnika prowadzącego o średnicy 5F przy stencie zamontowanym na cewniku balonowym o średnicy 4.0 |  |
| 11 | Możliwość stosowania stentu w technice „direct stenting” |  |
| 12 | Budowa stentu umożliwiająca dobry dostęp do bocznic (opis) |  |
| 13 | Termin ważności co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy |  |
| Zadanie nr 3 poz.2 Pakiet do zabiegów na naczyniach zwapniałych i do restenozy-cewnik balonowy do predilatacji |  |  |
| 1 | Entry profile maksimum 0,017” |  |
| 2 | Możliwość zastosowania cewnika prowadzącego 6F przy technice kissing |  |
| 3 | Profil przejścia dla balonika 3.0 mm  0.030” |  |
| 4 | Cewnik balonowy wytrzymujący ciśnienie (rated burst) 14 atm i ciśnienie nominalne min. 8 atm |  |
| 5 | Trwałość kształtu i budowa balonu zapewniająca utrzymanie niskiego profilu po deflacji |  |
| 6 | Różne średnice przynajmniej od 1,5 do 4,0 mm (co 0,25 mm w przedziale 1,5 -4,0 mm) |  |
| 7 | Różne długości w zakresie co najmniej od 9 do 30 mm (min.5) |  |
| 8 | Odporność na urazy mechaniczne przy przechodzeniu przez zwapniałe ciasne zmiany |  |
| 9 | Proximal shaft  1,8F/ distal shaft  2,4F |  |
| 10 | Termin ważności co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy |  |
| Zadanie nr 3 poz. 3 Pakiet do zabiegów na naczyniach zwapniałych i do restenozy-Cewnik balonowy wysokociśnieniowy |  |  |
| 1 | Średnica zew. cewnika (distal shaft)  2.7 F, proximal ≤ 2,3F |  |
| 2 | Pokrycie balonu materiałem hydrofilnym |  |
| 3 | Profil przejścia (crossing profile) dla balonika 3.0 mm  0.030 cala |  |
| 4 | Ciśnienie nominalne minimum 10 atm. cewnik balonowy wytrzymujący ciśnienie (rated burst) 18 atm. |  |
| 5 | Trwałość kształtu |  |
| 6 | Różne średnice przynajmniej od 2,0 do 5,0 mm (co 0,25 mm w przedziale 2,0 -4,0 mm) |  |
| 7 | Różne długości w zakresie co najmniej od 10 do 30 mm |  |
| 8 | Odporność na urazy mechaniczne |  |
| 9 | Termin ważności co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy |  |
| Zadanie 3 poz. 4 Pakiet do zabiegów na naczyniach zwapniałych i do restenozy-Prowadnik do angioplastyki balonowej |  |  |
| 1 | W skopii RTG dobra widoczność wyłącznie dystalnego odcinka, odcinek proksymalny niewidoczny |  |
| 2 | Prowadnik pokryty materiałem zmniejszającym tarcie, rdzeń z nitinolu |  |
| 3 | Różne długości prowadników – w zakresie min. 190- 300 cm |  |
| 4 | Prowadniki pokryte substancją hydrofilną w części dystalnej |  |
| 5 | Duży wybór prowadników o różnych rodzajach końcówek roboczych i różnym stopniu twardości dostosowanych do charakteru zmiany |  |
| 6 | Różna sztywność części proksymalnej oraz środkowej |  |
| 7 | Różnego rodzaju sztywność części dystalnej dobierana do charakterystyki zwężenia |  |
| 8 | Max średnica 0,014 cala |  |
| 9 | Termin ważności co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy |  |
| Zadanie nr 3 poz. 5 Pakiet do zabiegów na naczyniach zwapniałych i do restenozy-Stent antyproliferacyjny |  |  |
| 1 | Stenty na balonie wysokociśnieniowym -umożliwiającym ciśnienie doprężania min. 16 atm |  |
| 2 | Ciśnienie nominalne min. 8 atm |  |
| 3 | Dostateczna siła radialna stentu –co najmniej 25 PSI. |  |
| 4 | Skrócenie stentu przy implantacji <= 1,0% |  |
| 5 | Grubość ściany < = 0,0035” |  |
| 6 | Profil (ang. crossing profile) dla stentu o średnicy 3.0 nie większy niż 0,043” |  |
| 7 | Substancja cytostatyczna którą pokryty jest stent o udowodnionym działaniu hamującym proliferacje komórek m gładkich i zapobiegająca restenozie |  |
| 8 | Średnica zestawu umożliwiająca stosowanie cewnika 5F przy średnicy stentu 2.5 -4.0 mm |  |
| 9 | Proximal shaft  2,2 F, distal shaft  2,7 F (dla stentu o średnicy 4,0 mm) |  |
| 10 | RBP co najmniej 14 atm |  |
| 11 | Architektura stentu umożliwiająca dostęp do bocznic, powierzchnia otwarta nie mniej niż 80% |  |
| 12 | Średnice i długości stentu: średnice co najmniej od 2.25-do 4.0 mm, długości co najmniej w zakresie 8-32 mm |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku, a w miejscu oznaczonym (*) opisanie konkretnego parametru. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-4 do SIWZ

(do zadania nr 4)

- WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| Zadanie nr 4 poz. 1 - Pakiet do stentowania zmian wielonaczyniowych i bifurkacji- stent antyproliferacyjny |  |  |
| 1 | Zamontowane fabrycznie na cewniku z balonikiem wysokociśnieniowym (RBP 14 atm) |  |
| 2 | Cechy balonu zapobiegające tworzenie się dyssekcji na brzegach stentu |  |
| 3 | Różne średnice stentu minimum w zakresie 2,0-4,5 mm |  |
| 4 | Profil przejścia ( dla stentu 3.0)  0,035” |  |
| 5 | Różne długość (od 8 mm do  40 mm) –minimum 6 |  |
| 6 | Implantacja stentu przy zastosowaniu cewnika prowadzącego o średnicy 5F przy stencie zamontowanym na cewniku balonowym o średnicy 4.0 |  |
| 7 | Możliwość stosowania stentu w technice „direct stenting” |  |
| 8 | Budowa stentu umożliwiająca dobry dostęp do bocznic (opis) |  |
| 9 | Stent pokryty biodegradowalnym polimerem z lekiem antyproliferacyjnym |  |
| 10 | Termin ważności co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy |  |
| Zadanie nr 4 poz. 2 Pakiet do stentowania zmian wielonaczyniowych i bifurkacji- stenty wieńcowe do stentowania bocznic |  |  |
| 1 | Zamontowane fabrycznie na cewniku z balonikiem wysokociśnieniowym (RBP 14 atm) |  |
| 2 | Cechy balonu zapobiegające tworzenie się dyssekcji na brzegach stentu |  |
| 3 | Różne średnice stentu minimum w zakresie 2,25-3,50 mm |  |
| 4 | Profil przejścia < 0,041” |  |
| 5 | Proximal shaft  2,0F, distal shaft  2,7F |  |
| 6 | Stent o dwóch średnicach przy jednym ciśnieniu nominalnym |  |
| 7 | Dostępne długości stentu minimum 15-23 mm |  |
| 8 | Markery znakujące koniec stentu i bocznicę |  |
| 9 | Stent pokryty lekiem antyproliferacyjnym |  |
| 10 | Termin ważności co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy |  |

| Zadanie nr 4 poz. 3 - Cewniki balonowe do PTCA o niskim profilu |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Niski tzw. profil wejścia (entry profile)  0,016” |  |
| 2 | Długości balonu w zakresie 10-40 mm |  |
| 3 | Średnica balonu 0,75 - 1,25 mm |  |
| 4 | Balonik wytrzymujący ciśnienie (rated burst) 18 atm. i ciśnienie nominalne min. 8 atm |  |
| 5 | Pokrycie hydrofilne |  |
| 6 | Kompatybilne z cewnikiem prowadzącym 5F |  |
| 7 | Odporność na urazy mechaniczne |  |
| 8 | Kompatybilne z prowadnikiem 0,14” |  |
| 9 | Termin ważności co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku, a w miejscu oznaczonym (*) opisanie konkretnego parametru. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-5 do SIWZ

(do zadania nr 5)

- WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| Zadanie nr 5 poz. 1 - Stenty wieńcowe na balonie |  |  |
| 1 | Zamontowane fabrycznie na cewniku z balonikiem wysokociśnieniowym (RBP 14 atm) i ciśnieniem nominalnym min. 8 atm |  |
| 2 | Cechy balonu zapobiegające tworzenie się dyssekcji na brzegach stentu |  |
| 3 | Różne średnice stentu minimum w zakresie 2,5-5,0 mm |  |
| 4 | Profil przejścia (dla stentu 3.0) maksimum 0,039” |  |
| 5 | Wystawanie balonu poza stent maksimum 0,5 mm |  |
| 6 | Grubość ściany stentu maksimum 0,038” |  |
| 7 | Różne długość (od 10 mm do  30 mm) –minimum 7 |  |
| 8 | Maksymalne. skrócenie stentu po rozprężeniu  1% |  |
| 9 | Markery na końcach stentu lub na balonie |  |
| 10 | Implantacja stentu przy zastosowaniu cewnika prowadzącego o średnicy 5F przy stencie zamontowanym na cewniku balonowym o średnicy 4.0 |  |
| 11 | Możliwość stosowania stentu w technice „direct stenting” |  |
| 12 | Termin ważności co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy |  |
| Zadanie nr 5 poz. 2 System protekcji |  |  |
| 1 | Możliwość zastosowania protekcji do tętnicy o średnicy 3,25 do 7 mm. |  |
| 2 | Długość systemu powyżej 190 cm |  |
| 3 | Dostępne systemy z montowanym prowadnikiem i z prowadnikiem niezależnym. |  |
| 4 | Prowadnik ruchomy niezależny od systemu, posiadający kilka stopni sztywności. |  |
| 5 | Jeden rozmiar dopasowywujący się do różnych średnic naczynia w zakresie 5 do 7 mm |  |
| 6 | Termin ważności co najmniej 12 m-cy od daty dostawy. |  |
| 7 | System o właściwościach umożliwiających bezpieczne usunięcie filtra z naczynia po implantacji stentu bez utraty materiału zatorowego z filtra |  |
| 8 | Termin ważności co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy |  |
| Zadanie nr 5 poz. 3 Stent antyproliferacyjny |  |  |
| 1 | Ciśnienie nominalne min. 8 atm |  |
| 2 | Siła radialna stentu – co najmniej 25 PSI . |  |
| 3 | Skrócenie stentu przy implantacji <0,5% przy RBP, |  |
| 4 | Grubość ściany < 0,0033” |  |
| 5 | Profil przejścia dla stentu o średnicy 3.0 nie większy niż 0,043” |  |
| 6 | Substancja cytostatyczna którą pokryty jest stent o udowodnionym działaniu hamującym proliferacje komórek m gładkich i zapobiegająca restenozie |  |
| 7 | Średnica zestawu umożliwiająca stosowanie cewnika 5F przy średnicy stentu 2.0 -4.0 mm |  |
| 8 | Proximal shaft <= 2,7 F, distal shaft <= 2,2 F (dla stentu o średnicy 4,0 mm) |  |
| 9 | RBP co najmniej 16 atm |  |
| 10 | Architektura stentu umożliwiająca dostęp do bocznic, powierzchnia otwarta nie mniej niż 80% |  |
| 11 | Stent posiadający rejestracje do stosowania u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym |  |
| 12 | Średnice i długości stentu :średnice co najmniej od 2.00 –d o 4.0 mm, długości co najmniej w zakresie 8 -48 mm |  |
| Zadanie nr 5 poz.4 Stent bioresorbowalny |  |  |
| 1 | Rusztowanie naczyniowe bioresorbowalne zbudowane z polimeru kwasu mlekowego |  |
| 2 | Rusztowanie powlekane lekiem antyprolifeacyjnym |  |
| 3 | Średnice rusztowania w zakresie minimum 2,5 – 3.5 mm |  |
| 4 | Długości rusztowania w zakresie minimum 8-28 mm |  |
| 5 | RBP co najmniej 16 atm |  |
| 6 | Widoczność w skopii rtg |  |
| 7 | Termin ważności co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy |  |

| Zadanie nr 5 poz. 5 Prowadnik angioplastyczny |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | W skopii RTG dobra widoczność wyłącznie dystalnego odcinka, odcinek proksymalny niewidoczny |  |
| 2 | Prowadnik pokryty materiałem zmniejszającym tarcie |  |
| 3 | Różne długości prowadników – minimum 190 cm i 300 cm |  |
| 4 | Możliwość wyboru prowadników pokrytych substancją hydrofilną lub hydrofobową |  |
| 5 | Duży wybór prowadników o różnych rodzajach końcówek roboczych i różnym stopniu twardości dostosowanych do charakteru zmiany – minimum 35 rodzajów prowadników |  |
| 6 | Różna sztywność części proksymalnej oraz środkowej |  |
| 7 | Różnego rodzaju sztywność części dystalnej (do 6 cm), dobierana do charakterystyki zwężenia |  |
| 8 | Możliwość wymiany cewnika typu rapid exchange na over the wire |  |
| 9 | Max średnica 0,014 cala |  |
| 10 | Termin ważności co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku, a w miejscu oznaczonym (*) opisanie konkretnego parametru. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-6 do SIWZ

(do zadania nr 6)

- WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| Zadanie nr 6 poz. 1 - Stenty wieńcowe na balonie do stentowania zmian prostych |  |  |
| 1 | Zamontowane fabrycznie na cewniku z balonikiem wysokociśnieniowym (RBP 14 atm) i ciśnieniu nominalnym min. 8 atm |  |
| 2 | Cechy balonu zapobiegające tworzenie się dyssekcji na brzegach stentu |  |
| 3 | Różne średnice stentu minimum w zakresie 2,5-5,0 mm |  |
| 4 | Profil przejścia (dla stentu 3.0) maksimum 0,041” |  |
| 5 | Wystawanie balonu poza stent maksimum 0,5 mm |  |
| 6 | Grubość ściany stentu maksimum 0,0034” |  |
| 7 | Różne długość (od 8 mm do  38 mm) –minimum 6 |  |
| 8 | Maksymalne. skrócenie stentu po rozprężeniu < 0.5% |  |
| 9 | Markery na końcach stentu lub na balonie |  |
| 10 | Implantacja stentu przy zastosowaniu cewnika prowadzącego o średnicy 5F przy stencie zamontowanym na cewniku balonowym o średnicy 4.0 |  |
| 11 | Termin ważności co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy |  |
| Zadanie 6 poz. 2 Stent antyproliferacyjny |  |  |
| 1 | Stenty na balonie wysokociśnieniowym -umożliwiającym ciśnienie doprężania min.18 atm ciśnienie nominalne min. 8 atm |  |
| 2 | Średnice i długości stentu :średnice co najmniej od 2.5-do 4,0 mm, długości co najmniej w zakresie 8-38 mm |  |
| 3 | Dostateczna siła radialna stentu – > 25PSI . |  |
| 4 | Skrócenie stentu przy implantacji <0.5 % |  |
| 5 | Grubość ściany  0,0038” |  |
| 6 | Profil (ang. crossing profile) dla stentu o średnicy 3.0 nie większy niż 0,043” |  |
| 7 | Substancja , którą pokryty jest stent o udowodnionym działaniu hamującym proliferacje komórek m gładkich i zapobiegająca restenozie |  |
| 8 | Średnica zestawu umożliwiająca stosowanie cewnika 6F przy średnicy stentu >4,0mm |  |
| 9 | Średnica zestawu umożliwiająca stosowanie cewnika 5F przy średnicy stentu do 4,0 mm |  |
| 10 | Proximal shaft  2,1 F, distal shaft  2,7 F (dla stentu o średnicy 3mm) |  |
| 11 | RBP co najmniej 16 atm, |  |
| 12 | Architektura stentu umożliwiająca dostęp do bocznic, powierzchnia otwarta nie mniej niż 80% |  |
| 13 | Pewne i mocne zamocowanie stentów na balonie, |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku, a w miejscu oznaczonym (*) opisanie konkretnego parametru. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-7 do SIWZ

(do zadania nr 7)

- WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKITECHNICZNE SPRZĘTU | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| Zadanie nr 7 - Stenty wieńcowe montowane na balonie |  |  |
| 1 | Zamontowane fabrycznie na cewniku z balonikiem wysokociśnieniowym (RBP 14 atm) i ciśnieniu nominalnym min. 8 atm |  |
| 2 | Materiał którym pokryty jest stent o właściwościach obojętnych biologicznie |  |
| 3 | Różne średnice stentu minimum w zakresie 2,5-5,0 mm |  |
| 4 | Profil przejścia ( dla stentu 3.0) maksimum 0,047” |  |
| 5 | Różne długość (od 10 mm do  25 mm) –minimum 3 |  |
| 6 | Termin ważności co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku, a w miejscu oznaczonym (*) opisanie konkretnego parametru. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-8 do SIWZ

(do zadania nr 8)

- WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKITECHNICZNE SPRZĘTU |  | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadanie nr 8 - Cewniki balonowe do PTCA o niskim profilu do rekanalizacji |  |  |  |  |
| 1 |  | Niski tzw. profil wejścia (entry profile)  0,016” |  |  |
| 2 |  | Długości balonu w zakresie 10-40 mm |  |  |
| 3 |  | Średnica balonu 0,75 - 1,25 mm |  |  |
| 4 |  | Balonik wytrzymujący ciśnienie (rated burst) 18 atm. i ciśnienie nominalne min. 8 atm |  |  |
| 5 |  | Pokrycie hydrofilne |  |  |
| 6 |  | Kompatybilne z cewnikiem prowadzącym 5F |  |  |
| 7 |  | Odporność na urazy mechaniczne |  |  |
| 8 |  | Kompatybilne z prowadnikiem 0,14” |  |  |
| 9 |  | Termin ważności co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy |  |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku, a w miejscu oznaczonym (*) opisanie konkretnego parametru. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-9 do SIWZ

(do zadania nr 9)

- WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| Zadanie nr 9 - Stent antyproliferacyjny |  |  |
| 1 | Ciśnienie nominalne min. 8 atm |  |
| 2 | Siła radialna stentu – co najmniej 25 PSI . |  |
| 3 | Skrócenie stentu przy implantacji  0,5% przy RBP, dla stentu 3.0 |  |
| 4 | Grubość ściany < 0,0033” |  |
| 5 | Profil przejścia dla stentu o średnicy 3.0 nie większy niż 0,041” |  |
| 6 | Substancja cytostatyczna którą pokryty jest stent o udowodnionym działaniu hamującym proliferacje komórek m gładkich i zapobiegająca restenozie |  |
| 7 | Średnica zestawu umożliwiająca stosowanie cewnika 5F przy średnicy stentu 2.00 -4.0 mm |  |
| 8 | Proximal shaft  2,1 F, distal shaft  2,7 |  |
| 9 | RBP co najmniej 16 atm |  |
| 10 | Architektura stentu umożliwiająca dostęp do bocznic, powierzchnia otwarta nie mniej niż 83% |  |
| 11 | Budowa umożliwiająca łatwy dostęp do bocznic |  |
| 12 | Średnice i długości stentu: średnice co najmniej od 2.00 do 4.0mm, długości co najmniej w zakresie 8-48mm |  |
| 13 | Stent zbudowany ze stopu kobaltowo-chromowego |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku, a w miejscu oznaczonym (*) opisanie konkretnego parametru. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-10 do SIWZ

(do zadania nr 10)

- WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| Zadanie nr 10 - Stent wieńcowy do stentowania zmian u chorych z p/wskazaniami do przewlekłej terapii p/płytkowej |  |  |
| 1 | Stenty pokrywane przeciwciałami anty-CD34+ przyspieszającym proces endotelializacji wewnątrznaczyniowej |  |
| 2 | Stenty o konstrukcji spiralno - sinusoidalnej montowane na balonie |  |
| 3 | Długości 9 - 33 mm ( min. 7 rozmiarów) |  |
| 4 | Możliwość rozszerzenia każdego z oczek stentu do 4,5 mm średnicy |  |
| 5 | Profil przejścia dla stentu o średnicy 3mm  0,040” |  |
| 6 | Grubośćściany stentu 0,0035” |  |
| 7 | NP - 9 [Atm], RBP – 16 [Atm] |  |
| 8 | Shaft proksymalny  2,3F ; Dystalny  2,9F. |  |
| 9 | Kompatybilny z prowadnikiem 5F |  |
| 10 | Architektura stentu umożliwiająca dostęp do bocznic |  |
| 11 | Pewne i mocne zamocowanie stentów na balonie, |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku, a w miejscu oznaczonym (*) opisanie konkretnego parametru. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-11 do SIWZ

(do zadania nr 11)

- WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU

| L.p. | - WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| - Zadanie nr 11 Cewniki prowadzące /PTCA/ |  |  |
| 1 | Duże wewnętrzne średnice, minimum: dla 6F- 0.071 cala |  |
| 2 | Oferowane średnice w zakresie 5F-9F |  |
| 3 | Wysoka “pamięć materiałowa”- niezmienność kształtu w temperaturze 37 C w trakcie całego zabiegu |  |
| 4 | Pełna gama krzywizn w każdej średnicy umożliwiająca dostęp z nakłucia tętnicy udowej, promieniowej, ramiennej, jak również dojście do by – passów jak i innych nietypowych odejść naczyń – minimum 85 |  |
| 5 | Obecność zbrojenia wewnątrz cewnika zapewniająca niezmienność światła na całej długości cewnika |  |
| 6 | Dostępne różne długości cewników od 30 cm do 120 cm ( minimum 15 różnych długości) |  |
| 7 | Miękka atraumatyczna końcówka z markerem widocznym w skopii |  |
| 8 | Możliwość zamówienia cewników z otworami bocznymi i modyfikowanymi końcówkami |  |
| 9 | Termin ważności co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku, a w miejscu oznaczonym (*) opisanie konkretnego parametru. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-12 do SIWZ

(do zadania nr 12)

- WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| Zadanie nr 12 Cewniki balonowe wysokociśnieniowe typu non-compliant |  |  |
| 1 | Średnica zew. cewnika (distal shaft)  2.7 F |  |
| 2 | Pokrycie balonu materiałem hydrofilnym |  |
| 3 | Profil przejścia (crossing profile) dla balonika 3.0 mm  0.026 cala |  |
| 4 | Ciśnienie nominalne minimum 10 atm. cewnik balonowy wytrzymujący ciśnienie (rated burst) 18 atm. |  |
| 5 | Trwałość kształtu |  |
| 6 | Różne średnice przynajmniej od 1,5 do 5,0 mm (co 0,25 mm w przedziale 2,0 -4,0 mm) |  |
| 7 | Różne długości w zakresie co najmniej od 8 do 33 mm |  |
| 8 | Odporność na urazy mechaniczne |  |
| 9 | Termin ważności co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku, a w miejscu oznaczonym (*) opisanie konkretnego parametru. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-13 do SIWZ

(do zadania nr 13)

- WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| Zadanie nr 13 - Cewniki balonowe do PTCA o niskim profilu typu semicompliant |  |  |
| 1 | Niski tzw. profil wejścia (entry profile)  0,015” |  |
| 2 | Niski crossing profil balonu < 0,023” przy średnicy balonu 3,0mm |  |
| 3 | Proximal shaft/ distal shaft <= 1,9 F/2,5 F |  |
| 4 | Średnica balonu od 1,5 do 4,0 mm (od 2,0 do 4,0 mm co 0,25 mm) Długości w zakresie 10-30 mm |  |
| 5 | Balonik wytrzymujący ciśnienie (rated burst) 16 atm. i ciśnienie nominalne min. 8 atm |  |
| 6 | Pokrycie hydrofilne |  |
| 7 | Cechy balonu umożliwiające przejście przez bardzo kręte, zwapniałe i wąskie naczynia |  |
| 8 | Odporność na urazy mechaniczne |  |
| 9 | Możliwość wykonania angioplastyki metodą „kissing ballon” przy cewniku prowadzącym 6F |  |
| 10 | Termin ważności co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku, a w miejscu oznaczonym (*) opisanie konkretnego parametru. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-14 do SIWZ

(do zadania nr 14)

- WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKITECHNICZNE SPRZĘTU | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| Zadanie nr 14 poz. 1 Prowadniki dla angioplastyki balonowej oraz stentowania |  |  |
| 1 | W skopii RTG dobra widoczność wyłącznie dystalnego odcinka, odcinek proksymalny niewidoczny |  |
| 2 | Prowadnik pokryty materiałem zmniejszającym tarcie |  |
| 3 | Różne długości prowadników – minimum 190 cm i 300 cm |  |
| 4 | Możliwość wyboru prowadników pokrytych substancją hydrofilną lub hydrofobową |  |
| 5 | Duży wybór prowadników o różnych rodzajach końcówek roboczych i różnym stopniu twardości dostosowanych do charakteru zmiany – minimum 35 rodzajów prowadników |  |
| 6 | Różna sztywność części proksymalnej oraz środkowej |  |
| 7 | Różnego rodzaju sztywność części dystalnej (do 6 cm), dobierana do charakterystyki zwężenia |  |
| 8 | Możliwość wymiany cewnika typu rapid exchange na over the wire |  |
| 9 | Max średnica 0,014 cala |  |
| 10 | Termin ważności co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy |  |
| Zadanie nr 14 poz. 2 Prowadniki angioplastyczne do rekanalizacji całkowicie zamkniętych naczyń |  |  |
| 1 | Prowadnik zaprojektowany dla rekanalizacji całkowicie zamkniętego naczynia |  |
| 2 | W skopii RTG dobra widoczność wyłącznie dystalnegoo odcinka, odcinek proksymalny niewidoczny |  |
| 3 | Prowadnik pokryty materiałem hydrofilnym na całej długości |  |
| 4 | Końcówka robocza wykonana z tworzywa sztucznego |  |
| 5 | Różne stopnie twardości prowadnika – minimum 4 |  |
| 6 | Odpowiednia sztywność za wyjątkiem części dystalnej |  |
| 7 | Max średnica 0,014 cala |  |
| 8 | Termin ważności co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku, a w miejscu oznaczonym (*) opisanie konkretnego parametru. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-15 do SIWZ

(do zadania nr 15)

- WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKITECHNICZNE SPRZĘTU | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| Zadanie nr 15 Łącznik Y / Y-adapter / |  |  |
| 1 | Średnica prześwitu zastawki umożliwiająca przepuszczenie cewnika w zakresie 8F |  |
| 2 | Wyposażony w trójstopniowy mechanizm zapadkowy zastawki hemostatycznej typu „klik” bez elementów przykręcanych |  |
| 3 | Zastawka zapewniająca szczelność zamknięcia, i utrzymująca swoje własności również w trakcie zabiegu wymagającego wielokrotnego wprowadzania cewników balonowych i stentów |  |
| 4 | Przezroczysty, ergonomiczny i łatwy w obsłudze jedną ręką |  |
| 5 | Dodatkowo z adapterem introduktor umożliwiający atraumatyczne przeprowadzenie prowadnika angioplastycznego przez zastawkę hemostatyczną |  |
| 6 | Termin ważności co najmniej 12 miesięcy |  |
| 7 | System zapobiegający wstecznemu wyoływowi kontrastu przez zastawkę hemostatyczną |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku, a w miejscu oznaczonym (*) opisanie konkretnego parametru. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-16 do SIWZ

(do zadania nr 16)

- WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU

| L.p. | - WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU | Potwierdzenie wymaganych warunków - TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| Zadanie nr 16 Rampy 2 i 3 kranikowe |  |  |
| 1 | Duża średnica wewnętrzna umożliwiająca wysoki przepływ |  |
| 2 | Szczelność poszczególnych kraników / czytelność powyżej kranów |  |
| 3 | Łatwość zmiany pozycji kranów |  |
| 4 | Odporność materiału na urządzenia mechaniczne |  |
| 5 | Przezroczysta obudowa umożliwiająca kontrolę wizualną |  |
| 6 | Termin ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku, a w miejscu oznaczonym (*) opisanie konkretnego parametru. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-17 do SIWZ

(do zadania nr 17)

- WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| Zadanie nr 17 poz. 1 Introduktory naczyniowe do tętnicy udowej ,,krótkie” 11-12 cm |  |  |
| 1 | Odporna na złamania i zagięcia |  |
| 2 | Różne średnice wew. (od 5F do 10 F) |  |
| 3 | Niezmienność światła na całej długości |  |
| 4 | Budowa atraumatyczna |  |
| 5 | W zestawie prowadnik, dołączony dodatkowy obturator, |  |
| 6 | Dla średnicy 5F prowadnik 0,035” |  |
| 7 | Zastawka hemostatyczna i boczny odpływ z kranikiem |  |
| 8 | Termin ważności co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy |  |
| Zadanie nr 17 poz. 2 Introduktory naczyniowe transradialne |  |  |
| 1 | Odporna na złamania i zagięcia |  |
| 2 | Różne średnice wew. (od 5F do 7 F), różne długości w zakresie co najmniej 11-23 cm |  |
| 3 | Niezmienność światła na całej długości |  |
| 4 | Budowa atraumatyczna |  |
| 5 | W zestawie prowadnik , igła 21G, |  |
| 6 | Prowadnik 0,018” z miękką końcówką ( J i prosta) |  |
| 7 | Zastawka hemostatyczna i boczny odpływ z kranikiem |  |
| 8 | Termin ważności co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy |  |
| Zadanie nr 17 poz. 3 Introduktory naczyniowe do tętnicy udowej „długie” 23 cm |  |  |
| 1 | Odporny na złamania i zagięcia |  |
| 2 | Różne średnice wew. minimum (od 5F do 10F) |  |
| 3 | Teleskopowy układ rozszerzający dla długich i o średnicy  7F |  |
| 4 | Budowa atraumatyczna: gładkie atraumatyczne przejście pomiędzy prowadnikiem a rozszerzaczem, oraz pomiędzy rozszerzaczem a koszulką , atraumatyczna końcówka, dodatkowy obturator |  |
| 5 | Zachowuje niezmienne światło na całej długości |  |
| 6 | Zastawka hemostatyczna i boczny odpływ z kranikiem |  |
| 7 | Dający dobre podparcie dla cewnika prowadzącego przy krętym przebiegu tętnic biodrowych |  |
| 8 | Termin ważności co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy |  |

| Zadanie nr 17 poz. 4 Introduktory naczyniowe krótkie do zabiegów obwodowych |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Odporna na złamania i zagięcia |  |
| 2. | Różne średnice wew. (od 4F do 12 F) |  |
| 3. | Niezmienność światła na całej długości |  |
| 4. | Budowa atraumatyczna |  |
| 5. | W zestawie igła, koszulka i rozszerzacz |  |
| 6. | Zastawka hemostatyczna i boczny odpływ z kranikiem |  |
| 7. | Termin ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku, a w miejscu oznaczonym (*) opisanie konkretnego parametru. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-18 do SIWZ

(do zadania nr 18)

- WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| Zadanie nr 18 Prowadniki angiograficzne |  |  |
| 1 | Odporny na zagięcia , dobrze widoczny w skopii |  |
| 2 | Różne rodzaje końcówek – proste lub „J” o różnych stopniach twardości |  |
| 3 | Różne rozmiary krzywizn „J” minimum 1,5 ; 3; 6; 15 mm |  |
| 4 | Dostępne prowadniki o powłoce teflonowej |  |
| 5 | Różne rodzaje średnic minimum. 4 w zakresie 0,25” – 0,38” |  |
| 6 | Różne długości ( minimum 3) w zakresie minimum 145 – 260 cm |  |
| 7 | Ciągłość materiału prowadnika zapewniająca bezpieczeństwo zabiegu |  |
| 8 | Termin ważności co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku, a w miejscu oznaczonym (*) opisanie konkretnego parametru. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-19 do SIWZ

(do zadania nr 19)

- WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| Zadanie nr 19 - Cewniki diagnostyczne – koronarograficzne |  |  |
| 1 | Cewnik zbrojony, zapewniający dobre manewrowanie i obrót z przeniesieniem obrotu z końca dystalnego na proksymalny w stosunku 1:1 |  |
| 2 | Miękka końcówka –atraumatyczna |  |
| 3 | Duża średnica wewnętrzna |  |
| 4 | Duży wybór kształtów, nietypowe krzywizny |  |
| 5 | Rozmiary od 4F do 6F |  |
| 6 | Duży przepływ |  |
| 7 | Cewniki dostosowane do badań z dojścia od tętnicy promieniowej ( podać rodzaje cewników) |  |
| 8 | Termin ważności co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku, a w miejscu oznaczonym (*) opisanie konkretnego parametru. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-20 do SIWZ

(do zadania nr 20)

- WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| Zadanie nr 20 Strzykawka z manometrem (ang. inflationdevice) |  |  |
| 1 | Łatwość obsługi |  |
| 2 | Możliwość stosowania wysokich ciśnień – ciśnienie maksymalne  30 atm |  |
| 3 | Pojemność strzykawki minimum 20 ml |  |
| 4 | Zabezpieczenie przed niekontrolowaną deflacją |  |
| 5 | Możliwość wykonania precyzyjnej inflacji i szybkiej deflacji |  |
| 6 | Dobrze widoczna tarcza manometru pokryta substancją luminescencyjną w przyciemnionym pomieszczeniu |  |
| 7 | Inflator wykonany z przeźroczystego materiału |  |
| 8 | Precyzyjne zwiększanie ciśnienia w balonie – pomiar z dokładnością do 3% w pełnym zakresie wartości |  |
| 9 | Termin ważności co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku, a w miejscu oznaczonym (*) opisanie konkretnego parametru. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-21 do SIWZ

(do zadania nr 21)

- WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU

| L.p. | - WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| Zadanie nr 21 poz. 1 Prowadniki hydrofilne - miękkie |  |  |
| 1 | Prowadnik hydrofilny o końcówce prostej i zagiętej (45 stopni i „J”) |  |
| 2 | Długość prowadnika 150cm, 220cm, 260cm i 300 cm |  |
| 3 | Długość ściętej końcówki rdzenia – short=1cm, regular=3cm, long=5cm |  |
| 4 | Rdzeń nitinolowy zatopiony w poliuretanie, odporność na złamania struktury podłużnej, rdzeń wykonany z jednego kawałka, kontrola trakcji 1:1 |  |
| 5 | Średnice 0.018, 0.025, 0.032, 0.035 cala |  |
| 6 | W poliuretan zatopione nitki wolframowe |  |
| 7 | Atraumatyczna końcówka, delikatna dla ściany naczynia, z pamięcią kształtu |  |
| 8 | Trwała powłoka hydrofilna |  |
| 9 | Dostępny w wersji z kształtowaną końcówką |  |
| 10 | Termin ważności co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy. |  |
| Zadanie nr 21 poz. 2 prowadniki hydrofilne - STIFF |  |  |
| 1 | Prowadnik hydrofilny o końcówce prostej i zagiętej |  |
| 2 | Długość prowadnika 150cm, 180cm, 260cm i 300 cm |  |
| 3 | Długość ściętej końcówki rdzenia – short=1cm, regular=3cm, long=8cm |  |
| 4 | Rdzeń nitinolowy zatopiony w poliuretanie, odporność na złamania struktury podłużnej, rdzeń wykonany z jednego kawałka, kontrola trakcji 1:1 |  |
| 5 | Średnice 0.020, 0.025, 0.035 i 0.038 cala |  |
| 6 | W poliuretan zatopione nitki wolframowe |  |
| 7 | Atraumatyczna końcówka, delikatna dla ściany naczynia, z pamięcią kształtu |  |
| 8 | Trwała powłoka hydrofilna |  |
| 9 | Termin ważności co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy. |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku, a w miejscu oznaczonym (*) opisanie konkretnego parametru. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-22 do SIWZ

(do zadania nr 22)

- WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| Zadanie nr 22 System do uciskania nakłutej tętnicy promieniowej u chorych z wysokim ryzykiem powikłań krwotocznych |  |  |
| 1 | Łatwość i pewność mocowania ucisku |  |
| 2 | Możliwość obserwacji miejsca nakłucia tętnicy bez zdejmowania ucisku |  |
| 3 | Przystosowany do ucisku prawej i lewej tętnicy promieniowej |  |
| 4 | Możliwość precyzyjnej kontroli siły ucisku na tętnicę promieniową |  |
| 5 | Umożliwiający wczesne uruchomienie pacjenta po zabiegu |  |
| 6 | Termin ważności co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku, a w miejscu oznaczonym (*) opisanie konkretnego parametru. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-23 do SIWZ

(do zadania nr 23)

WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU

| - L.p. |  | - WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU | Potwierdzenie wymaganych warunków - TAK / NIE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Zadanie nr 23 poz. 1 Cewniki prowadzący dedykowany do dostępu promieniowego |  |  |  |  |
| 1 | Długość cewnika min. 100cm |  |  |  |
| 2 | Oferowane średnice w zakresie 5F-8F |  |  |  |
| 3 | Wysoka “pamięć materiałowa”- niezmienność kształtu w temperaturze 37 C w trakcie całego zabiegu |  |  |  |
| 4 | Pełna gama krzywizn w każdej średnicy umożliwiająca dostęp z nakłucia promieniowej z przynajmniej 5 różnymi wielkościami/rozmiarami krzywizn |  |  |  |
| 5 | Obecność zbrojenia wewnątrz cewnika zapewniająca niezmienność światła na całej długości cewnika |  |  |  |
| 6 | Miękka atraumatyczna końcówka z dobrą widocznością w w skopii |  |  |  |
| 7 | Pokrycie cewnika hydrofilne |  |  |  |
| 8 | Termin ważności co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy |  |  |  |

| Zadanie nr 23 poz. 2 Prowadniki hydrofilne - miękkie |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Prowadnik hydrofilny o końcówce prostej i zagiętej 45 stopni i „J”, krzywizna Bolia |  |
| 2 | Długość prowadnika 50 cm, 80cm, 120cm, 150cm, 180 cm, 220cm, 260cm i 300 cm |  |
| 3 | Długość ściętej końcówki rdzenia – short=1cm, regular=3cm, long=5cm |  |
| 4 | Rdzeń nitinolowy zatopiony w poliuretanie, odporność na złamania struktury podłużnej, rdzeń wykonany z jednego kawałka, kontrola trakcji 1:1 |  |
| 5 | Średnice 0.018, 0,020, 0.025, 0.032, 0.035, 0,038 cala |  |
| 6 | W poliuretan zatopione nitki wolframowe |  |
| 7 | Atraumatyczna końcówka, delikatna dla ściany naczynia, z pamięcią kształtu |  |
| 8 | Trwała powłoka hydrofilna |  |
| 9 | Dostępny w wersji z kształtowaną końcówką |  |
| 10 | Termin ważności co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy. |  |
| Zadanie nr 23 poz.3 Koszulka hydrofilna o średnicy 5F o średnicy wewnętrznej 6F |  |  |
| 1 | Koszulka o długości w zakresie 10-16 cm |  |
| 2 | W zestawie prowadnik 45cm lub 80cm o średnicy 0,021” lub 0,025” |  |
| 3 | W zestawie igła 20G lub 21G |  |
| 4 | Srednica zewnętrzna koszulki 5F |  |
| 5 | Średnica wewnętrzna koszulki 6F |  |
| 6 | Grubość ścianki koszulki 0,12 mm |  |
| 7 | Atraumatyczna końcówka, delikatna dla ściany naczynia |  |
| 8 | Trwała powłoka hydrofilna |  |
| 9 | Termin ważności co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy. |  |

| Zadanie nr 23 poz. 4 Introduktory naczyniowe transradialne |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Odporna na złamania i zagięcia |  |
| 2 | Różne średnice wew. (od 4F do 6F), różne długości w zakresie co najmniej 7 -10cm |  |
| 3 | Niezmienność światła na całej długości |  |
| 4 | Budowa atraumatyczna |  |
| 5 | W zestawie prowadnik , igła 20, lub 21 lub 22 G, |  |
| 6 | Prowadnik 0,018” lub 0,021” lub 0,025” z miękką końcówką |  |
| 7 | Zastawka hemostatyczna i boczny odpływ z kranikiem |  |
| 8 | Termin ważności co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy |  |

| Zadanie nr 23 poz. 5 - Cewniki balonowe do PTCA półpodatny |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Niski tzw. profil wejścia (entry profile)  0,016” |  |
| 2 | Niski crossing profil balonu < 0,023” przy średnicy balonu 3,0mm |  |
| 3 | Proximal shaft/ distal shaft <= 2,0 F/2,4 F |  |
| 4 | Średnica balonu od 1,25 do 4,0 mm (od 2,0 do 4,0 mm co 0,25 mm) |  |
| 5 | Balonik wytrzymujący ciśnienie (rated burst) 14 atm. i ciśnienie nominalne min. 6 atm |  |
| 6 | Pokrycie hydrofilne |  |
| 7 | Długośći w zakresie 10-40 mm |  |
| 8 | Odporność na urazy mechaniczne |  |
| 9 | Możliwość wykonania angioplastyki metodą „kissing ballon” przy cewniku prowadzącym 6F |  |
| 10 | Termin ważności co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku, a w miejscu oznaczonym (*) opisanie konkretnego parametru. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-24 do SIWZ

(do zadania nr 24)

- WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| Zadanie nr 24 - Kraniki niskociśnieniowe |  |  |
| 1 | Wytrzymałość podczas koronarografii |  |
| 2 | Łatwość zmiany pozycji kranów |  |
| 3 | Kraniki jedno – i trójdrożne |  |
| 4 | Termin ważności co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy |  |

- .

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku, a w miejscu oznaczonym (*) opisanie konkretnego parametru. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-25 do SIWZ

(do zadania nr 25)

- WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| Zadanie nr 25 - Kraniki wysokociśnieniowe |  |  |
| 1 | Wytrzymałość do 1200 PSI |  |
| 2 | Łatwość zmiany pozycji kranów |  |
| 3 | Kraniki jedno i trójdrożne |  |
| 4 | Termin ważności co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku, a w miejscu oznaczonym (*) opisanie konkretnego parametru. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-26 do SIWZ

(do zadania nr 26)

- WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| Zadanie nr 26 - Igły angiograficzne |  |  |
| 1 | Różne średnice wewnętrzne w tym dla dojścia promieniowego |  |
| 2 | Różne długości ( min. 50,70 mm) |  |
| 3 | Przeźroczysta końcówka |  |
| 4 | Termin ważności co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku, a w miejscu oznaczonym (*) opisanie konkretnego parametru. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-27 do SIWZ

(do zadania nr 27)

- WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU

| L.p. |  | WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| Zadanie nr 27 Przedłużacz do prowadników angioplastycznych |  |  |  |
| 1 | Dostępny w 4 rozmiarach 5,5F, 6F, 7F, 8F, |  |  |
| 2 | Odporność na załamania I zagięcia, wysoka elastyczność |  |  |
| 3 | Światło wewnętrzne dla 5,5F – min.0,051” 6F –min. 0,056” 7F –min. 0,062” 8F –min. 0,071” |  |  |
| 4 | Długość min. 150 cm |  |  |
| 5 | Markery pozycjonujące dobrze widoczne w skopii |  |  |
| 6 | Budowa o konstrukcji „half-pipe” |  |  |
| 7 | Termin ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy |  |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku, a w miejscu oznaczonym (*) opisanie konkretnego parametru. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-28 do SIWZ

(do zadania nr 28)

- WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| Zadanie nr 28 poz. 1 Łączniki wysokociśnieniowe |  |  |
| 1 | Przedłużacz wysokociśnieniowy |  |
| 2 | Długość 60 -120 cm |  |
| 3 | Wytrzymały na ciśnienie ≥ 8 atm |  |
| 4 | Nietoksyczny, apirogenny |  |
| 5 | Odporność na załamania |  |
| 6 | Końcówki przedłużacza pasujące z jednego końca do strzykawki automatycznej, a z drugiego do cewnika diagnostycznego |  |
| 7 | Termin ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy |  |

| - L.p. | - WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU | - Potwierdzenie - wymaganych - warunków - TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| - Zadanie nr 28 poz. 2 - Łączniki wysokociśnieniowe |  |  |
| - 1 | - Przedłużacz wysokociśnieniowy pojedynczy z zastawką bezzwrotną |  |
| - 2 | - Długość 150 cm |  |
| - 3 | - Jednorazowy- sterylny, prosty nie spiralny, przezroczysty |  |
| - 4 | - wytrzymały na ciśnienie min. 10 atm |  |
| - 5 | - Nietoksyczny, apirogenny |  |
| - 6 | - odporny na złamania |  |
| - 7 | - Jedna końcówka przedłużacza pasująca do wkładu strzykawki automatycznej, natomiast druga do kaniuli. |  |
| - 8 | - Końcówki przedłużacza zabezpieczone korkami. |  |
| - 9 | - Termin ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy |  |

| - L.p. | - WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU | - Potwierdzenie - wymaganych - warunków - TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| - Zadanie nr 28 poz. 3 - Przedłużacz wysokociśnieniowy z zastawką |  |  |
| - 1 | - Przedłużacz wysokociśnieniowy ,,Y,, z zastawką bezzwrotną |  |
| - 2 | - Długość 150 cm |  |
| - 3 | - Jednorazowy- sterylny, prosty nie spiralny, przezroczysty |  |
| - 4 | - wytrzymały na ciśnienie min. 10 atm |  |
| - 5 | - Nietoksyczny, apirogenny, odporność na złamania. |  |
| - 7 | - Dwie końcówki przedłużacza pasujące z jednego końca jednocześnie do dwóch wkładów strzykawki automatycznej, a z drugiego końca do kaniuli |  |
| - 8 | - Końcówki przedłużacza zabezpieczone korkami. |  |
| - 9 | - Termin ważności minimum 12 miesięcy od dostawy |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku, a w miejscu oznaczonym (*) opisanie konkretnego parametru. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-29 do SIWZ

(do zadania nr 29)

- WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU | Potwierdzenie Wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| Zadanie nr 29 Cewnik aspiracyjny |  |  |
| 1 | Cewniki kompatybilne z cewnikiem prowadzącym o średnicy 6F i 7F |  |
| 2 | Kompatybilne z prowadnikiem 0,014” |  |
| 3 | Cewniki typu monorail o długości min. 140 cm |  |
| 4 | Minimalny wskaźnik przepływu 50 cc/min dla cewnika 6F |  |
| 5 | Średnica wewnętrzna dla cewnika 6F -1,1 mm proksymalnie/1,0 mm dystalnie Średnica wewnętrzna dla cewnika 7F -1,3 mm proksymalnie/1,25mm dystalnie |  |
| 6 | Zbrojenie na całej długości cewnika |  |
| 7 | Powłoka hydrofilna na min. 38 cm dystalnej części cewnika |  |
| 8 | Termin ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku, a w miejscu oznaczonym (*) opisanie konkretnego parametru. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-30 do SIWZ

(do zadania nr 30)

- WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU | Potwierdzenie Wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| - Zadanie nr 30 poz. 1 Cewnik do badań naczyń wieńcowych z głowicą 40 MHz |  |  |
| 1 | Cewnik dostosowany do mechanicznej głowicy przekazu obrazu ultrasonograficznego o częstotliwości 40 MHz występuje w rozmiarze 3,2F |  |
| 2 | Rozmiar cewnika 3,2F |  |
| 3 | Przekaz obrazu oparty na mikrokrystalicznym przekazie obrazu z transducera na software w urządzeniu. |  |
| 4 | Bezpośredni przekaz obrazu, na bazie rozróżnień kolorów białe i czarne (odcienie szarości) |  |
| 5 | Cewnik zaopatrzony w port płukania z zastawką jednokierunkową |  |
| 6 | Cewnik zaopatrzony w kanał dla prowadnika z otworem wejściowym |  |
| 7 | Cewnik zaopatrzony w znacznik pokazujący głębokość |  |
| 8 | Cewnik zaopatrzony w znacznik rentgenowski |  |
| - Zadanie nr 30 poz. 2 Aparat do ultrasonografii |  |  |
| 1 | Aparat współpracujący z systemem DICOM 3.0 |  |
| 2 | Cyfrowy format przechowywania i wyszukiwania obrazów |  |
| 3 | Wielokrotna możliwość wyświetlania obrazów |  |
| 4 | Przetwarzanie obrazów w DDP |  |
| 5 | Możliwość dokonywania pomiarów – 9 odległych, 3 pomiary pola |  |
| 6 | Aparat wyposażony w funkcję automatycznego śledzenia światła i naczynia |  |
| 7 | Możliwość ustawienia automatycznego rozpoznawania cewnika |  |
| 8 | Możliwość automatycznego dostosowania powiększenia do częstotliwości cewnika |  |
| 9 | Aparat współpracujący z cewnikami ultrasonograficznymi z głowicą o częstotliwości 40 MHz |  |
| 10 | Wbudowany system wyciągarki |  |
| 11 | Możliwość współpracy ze wszystkimi rodzajami stołów hemodynamicznych. |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku, a w miejscu oznaczonym (*) opisanie konkretnego parametru. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-31 do SIWZ

(do zadania nr 31)

- WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU | Potwierdzenie Wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| - Zadanie nr 31 Mikrocewniki do angioplastyki wieńcowej / PTCA / |  |  |
| 1 | Dystalna średnica zewnętrzna mikrocewnika maks. 1,8F Dystalna średnica wewnętrzna mikrocewnika min. 0,018” Proksymalna średnica zewnętrzna mikrocewnika maks. 2,8F Proksymalna średnica wewnętrzna mikrocewnika min. 0,021” |  |
| 2 | Obecność markera widocznego w skopii rtg znakującego koniec cewnika |  |
| 3 | Dostępne długości w zakresie min. 130-150 cm |  |
| 4 | Pokrycie hydrofilne cewnika, dystalne 13 cm elastyczne |  |
| 5 | Obecność zbrojenia metalowego wewnątrz cewnika na całej długości cewnika |  |
| 6 | Termin ważności co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku, a w miejscu oznaczonym (*) opisanie konkretnego parametru. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-32 do SIWZ

(do zadania nr 32)

- WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU

| L.p. |  | WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU |  | Potwierdzenie Wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Zadanie nr 32 Cewniki prowadzące do angioplastyki wieńcowej z dostępu promieniowego |  |  |  |  |
| 1 | Duże wewnętrzne średnice, minimum: Dla 6,5F- 0,070 cala Dla 7,5F- 0.081 cala |  |  |  |
| 2 | Odporność na skręcanie i załamania (obecność zbrojenie) |  |  |  |
| 3 | Wysoka “pamięć materiałowa”- niezmienność kształtu w temperaturze 37 C |  |  |  |
| 4 | Gama krzywizn w każdej średnicy umożliwiająca dostęp z nakłucia tętnicy promieniowej do tętnic wieńcowych również nietypowych odejść naczyń |  |  |  |
| 5 | Obecność zbrojenia wewnątrz cewnika |  |  |  |
| 6 | Pokrycie hydrofilne cewnika |  |  |  |
| 7 | Długi dilatator w zestawie |  |  |  |
| 8 | Termin ważności co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy |  |  |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku, a w miejscu oznaczonym (*) opisanie konkretnego parametru. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-33 do SIWZ

(do zadania nr 33)

- WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU

| L.p. | - WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| - Zadanie nr 33 Cewniki prowadzące do angioplastyki |  |  |
| 1 | Duże wewnętrzne średnice, minimum: dla 6F- 0.072 cala |  |
| 2 | Oferowane średnice w zakresie 5F-6F |  |
| 3 | Wysoka “pamięć materiałowa”- niezmienność kształtu w temperaturze 37 C w trakcie całego zabiegu |  |
| 4 | Pełna gama krzywizn w każdej średnicy umożliwiająca dostęp z nakłucia tętnicy promieniowej, ramiennej, jak również dojście do by – passów jak i innych nietypowych odejść naczyń – minimum 30 |  |
| 5 | Obecność zbrojenia wewnątrz cewnika zapewniająca niezmienność światła na całej długości cewnika |  |
| 6 | Dostępne różne długości cewników minimum 3 różne długości |  |
| 7 | Miękka atraumatyczna końcówka z markerem widocznym w skopii |  |
| 8 | Możliwość zamówienia cewników z otworami bocznymi i krótkimi i długimi końcówkami |  |
| 9 | Termin ważności co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku, a w miejscu oznaczonym (*) opisanie konkretnego parametru. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-34 do SIWZ

(do zadania nr 34)

- WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU

| L.p. |  | WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU |  | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadanie nr 34 Urządzenie zamykające tętnicę udową |  |  |  |  |
| 1 | Urządzenie dostępne min. W rozmiarach 5F, 6F, 7F |  |  |  |
| 2 | Kompatybilne z koszulkami o długości min. Do 12 cm |  |  |  |
| 3 | Zamykanie techniką zewnątrz naczyniowego bioabsorbowalnego czopa z kwasu poliglikolowego |  |  |  |
| 4 | Termin ważności co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy |  |  |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku, a w miejscu oznaczonym (*) opisanie konkretnego parametru. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-35 do SIWZ

(do zadania nr 35)

- WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| Zadanie 35 Cewniki diagnostyczne do naczyń obwodowych |  |  |
| 1. | Cewnik zapewniający dobre manewrowanie i obrót z przeniesieniem obrotu z końca dystalnego na proksymalny w stosunku 1:1 |  |
| 2. | Różne długości cewnika w zakresie od 70 do 135 cm |  |
| 3. | Kompatybilne z prowadnikami 0,35 – 0,38” |  |
| 4. | Średnice od 4 do 7 F |  |
| 5 | Miękka końcówka atraumatyczna typu RB dobrze widoczna w promieniach rtg |  |
| 6. | Duży wybór kształtów co najmniej: prosty wielootworowy, pigteil wielootworowy, typu Simmonds I, II i III, typu cobra, do cewnikowania tętnicy piersiowej wewnętrznej (np. IM), do cewnikowania tętnic nerkowych, do cewnikowania tętnic szyjnych i kręgowych (typu headhunter i vertebral) |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku, a w miejscu oznaczonym (*) opisanie konkretnego parametru. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-36 do SIWZ

(do zadania nr 36)

- WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| Zadanie 36 Cewniki balonowe obwodowe do PTA. |  |  |
| 1. | Dostępne średnice od 3 do 14 mm dla długości przynajmniej 20-40 mm i, a dla średnic w zakresie 4 - 7 mm co najmniej długości 20-150 mm |  |
| 2. | Średnica układu wprowadzającego (distal shaft) od 5,0F do 6,0F dla balonów o średnicy do 12 mm, |  |
| 3. | Kompatybilne z prowadnikiem 0,035” |  |
| 4. | Długość układu wprowadzającego 80 i 135 cm |  |
| 5. | Balon wytrzymujący ciśnienie (RBP) minimum 12 atm. |  |
| 6. | Pokrycie ułatwiające manewrowanie w wąskich i krętych naczyniach |  |
| 7. | Materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia podczas przechodzenia przez zwapniałe ciasne zmiany |  |
| 8. | Termin ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy. |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku, a w miejscu oznaczonym (*) opisanie konkretnego parametru. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-37 do SIWZ

(do zadania nr 37)

- WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| Zadanie nr 37 STENTY OBWODOWE NA BALONIE. |  |  |
| 1. | Stent stalowy typu sloted tube. |  |
| 2. | - Zamontowany fabrycznie na cewniku z balonikiem wysokociśnieniowym - RBP 12-14 atm. w sposób uniemożliwiający jego zsunięcie w czasie manipulacji | * podać RBP |
| 3. | - Maksymalna szerokość introduktora, przez który wprowadza się stent – 6 F |  |
| 4. | - Kompatybilny z prowadnikiem 0,035'' i 0,018'' |  |
| 5. | Cechy balonu zapobiegające tworzeniu się rozwarstwień na brzegach stentu |  |
| 6. | Różne długości stentu / od 12 mm do 59 mm / | * |
| 7. | Różne szerokości stentu /od 4,0mm do 10,0mm/ dla każdej długości układu wprowadzającego | * |
| 8. | Min . skrócenie stentu po rozprężeniu < 1,5 % | * |
| 9. | Długość układu wprowadzającego 80-135cm | * |
| 10. | Markery na końcach stentu lub balonie | * |
| 11. | Dobra widoczność stentu w skopii RTG |  |
| 12. | Termin ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy |  |

*  wpisać

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku, a w miejscu oznaczonym (*) opisanie konkretnego parametru. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-38 do SIWZ

(do zadania nr 38)

- WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| Zadanie 38 Poz.1 STENTY OBWODOWE SAMOSPRĘŻALNE Z SYSTEMEM WPROWADZAJĄCYM DO TĘTNICY UDOWEJ POWIERZCHOWNEJ |  |  |
| 1. | Stent samorozprężalny wykonany z nitinolu z termiczną pamięcią kształtu wycinany laserowo w kształcie tabularnej siatki |  |
| 2. | Dobra widoczność stentu w skopi RTG - markery na końcach stentu |  |
| 3. | - Możliwość zastosowania introduktora 6F i cewnika prowadzącego 8 F dla wszystkich rozmiarów |  |
| 4. | - Kompatybilny z prowadnikiem 0,035'' |  |
| 5. | Dostepne dlugości od 20 do 100mm (dodatkowo dla średnic 5 – 8 mm dostępne długości 120 i 150 mm) |  |
| 6. | Różne szerokości stentu (co najmniej od 5,0mm do 10,0mm) |  |
| 7. | Długość systemu wprowadzającego 70-90 cm |  |
| 8. | Mechanizm uwalniania stentu możliwy do obsługi jedną ręką |  |
| 9. | Potrójny shaft (dla wszystkich rozmiarów) |  |
| 10. | Termin ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy |  |
| Zadanie 38 Pozycja 2 STENTY OBWODOWE SAMOSPRĘŻALNE Z SYSTEMEM WPROWADZAJĄCYM DO TĘTNICY UDOWEJ TECHNIKĄ CROSS-OVER LUB Z TĘTNICY RAMIENNEJ |  |  |
| 1. | Stent samorozprężalny wykonany z nitinolu z termiczną pamięcią kształtu wycinany laserowo w kształcie tabularnej siatki |  |
| 2. | Dobra widoczność stentu w skopi RTG - markery na końcach stentu |  |
| 3. | - Możliwość zastosowania introduktora 6F i cewnika prowadzącego 8 F dla wszystkich rozmiarów |  |
| 4. | - Kompatybilny z prowadnikiem 0,035'' |  |
| 5. | Dostepne dlugości od 20 do 100mm (dodatkowo dla średnic 5 – 8 mm dostępne długości 120 i 150 mm) |  |
| 6. | Różne szerokości stentu (co najmniej od 5,0mm do 10,0mm) |  |
| 7. | Długość systemu wprowadzającego 130-150 cm |  |
| 8. | Mechanizm uwalniania stentu możliwy do obsługi jedną ręką |  |
| 9. | Potrójny shaft (dla wszystkich rozmiarów) |  |
| 10. | Termin ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku, a w miejscu oznaczonym (*) opisanie konkretnego parametru. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-39 do SIWZ

(do zadania nr 39)

- WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU

| L.p. | - WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| Zadanie nr 39 Zestaw niskoprofilowy do angioplastyki tętnic udowych i podkolanowych. Zadanie nr 39.1 Prowadnik hydrofilny 0,018'' |  |  |
| 1. | Średnica 0,018'' |  |
| 2. | Długość prowadnika 190-195cm i 290-300cm |  |
| 3. | Co najmniej 2 rodzaje sztywności końcówki prowadnika - medium i stiff |  |
| 4. | Pokrycie proksymalne PTFE, dystalne 13,5 cm substancją hydrofilną |  |
| 5. | 2-3 cm końcówka prosta widoczna w promieniowaniu rtg |  |
| 6. | Konstrukcja oparta na stalowym rdzeniu |  |
| 7. | Termin ważności co najmniej 2 lata od daty dostawy. |  |

| L.p. | - WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| Zadanie nr 39.2 Cewnik balonowy do PTA współpracujący z prowadnikiem 0,018'' |  |  |
| 1. | Średnice balonów 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 mm. |  |
| 2. | Długości balonów 20, 40, 60, 80, 120, 150, 170, 200 mm. |  |
| 3. | Kompatybilne z zastawką 4F |  |
| 4. | Długości systemów dostarczania 90 cm oraz 150 cm (tylko dla średnicy 2.0 mm) – over the wire |  |
| 5. | Sposób pokrycia ułatwiający przeprowadzanie przez zmiany i jednocześnie zapobiegający ześlizgiwaniu się balonu |  |
| 6. | Ciśnienie nominalne: 6-8 atm |  |
| 7. | RBP 12-15 atm |  |
| 8. | Termin ważności co najmniej 2 lata od daty dostawy. |  |

| L.p. | - WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| Zadanie nr 39.3 Stenty obwodowe samorozprężalne z systemem wprowadzającym współpracujące z prowadnikiem 0,018'' |  |  |
| 1. | Stent samorozprężalny wykonany z nitinolu |  |
| 2. | Długości 20,30,40,60,80 mm |  |
| 3. | Średnice 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 mm. |  |
| 4. | Dłługości systemów dostarczania 70 – 75 cm. oraz 120 – 135 cm. |  |
| 5. | Pokrycie pasywne substancją przyspieszającą endotelializację, zapobiegającą zakrzepicy w stencie oraz ograniczającą dyfuzję jonów metalicznych do naczynia |  |
| 6. | Skracalność poniżej 2% |  |
| 7. | Kompatybilne z zastawką 4F dla wszystkich średnic |  |
| 8. | Markery widoczne w skopi rtg na końcach stentu |  |
| 9. | Termin ważności co najmniej 2 lata od daty dostawy. |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku, a w miejscu oznaczonym (*) opisanie konkretnego parametru. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-40 do SIWZ

(do zadania nr 40)

- WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU

| L.p. | - WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| Zadanie nr 40.1 Prowadniki specjalistyczne do udrażniania tętnic podudzi średnicy 0,014'' |  |  |
| 1. | Średnica 0,014'' |  |
| 2. | Długość prowadnika 190cm i 300cm |  |
| 3. | Co najmniej 2 rodzaje sztywności końcówki prowadnika |  |
| 4. | Hydrofilne pokrycie końcówki roboczej polimerem (ok. 30 cm) |  |
| 5. | 3 cm końcówka widoczna w promieniowaniu rtg |  |
| 6. | Termin ważności co najmniej 2 lata od daty dostawy. |  |

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| Zadanie 40.2 Cewniki balonowe do interwencji poniżej kolana na prowadnik 0,014'' |  |  |
| 1. | System kompatybilny z introduktorem 4 Fr dla wszystkich rozmiarów |  |
| 2. | Długość układu wprowadzającego 90 i 150 cm |  |
| 3. | Balonik wytrzymujący ciśnienie (RBP) minimum 14 atm. |  |
| 4. | Ciśnienie nominalne balonu – 8 atm |  |
| 5. | Kompatybilne z prowadnikiem 0,014” w systemie OTW |  |
| 6. | Dostępne średnice od 1.5 do 4 mm |  |
| 7. | Dostępne długości balonów 20, 40, 60, 80, 120, 200 mm, (dla średnicy balonu 1,5 mm dostępne co najmniej 4 długości balonu) |  |
| 8. | Pokrycie ułatwiające manewrowanie w wąskich i krętych naczyniach |  |
| 9. | Materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia podczas przechodzenia przez zwapniałe ciasne zmiany |  |
| 10. | Termin ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy. |  |

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| Zadanie 40.3 Cewniki balonowe wysokociśnieniwe obwodowe do PTA tętnic podudzi na prowadnik 0.018'' |  |  |
| 1. | Średnica układu wprowadzającego maks. proximal shaft – 3.6 Fr i distal shaft 3.4Fr |  |
| 2. | Długość układu wprowadzającego 90 i 135-150 cm |  |
| 3. | Balonik wytrzymujący ciśnienie (RBP) minimum 20 atm. |  |
| 4. | Kompatybilne z prowadnikiem 0,018” |  |
| 5. | Dostępne średnice od 2 do 4 mm i 5 mm dla długości 20-60 mm |  |
| 6. | Dostępne długości balonów 20-120 mm |  |
| 6. | Pokrycie ułatwiające manewrowanie w wąskich i krętych naczyniach |  |
| 7. | Materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia podczas przechodzenia przez zwapniałe ciasne zmiany |  |
| 8. | Termin ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy. |  |

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| Zadanie 40.4 STENTY OBWODOWE SAMOSPRĘŻALNE DO TĘTNIC PODUDZIA |  |  |
| 1. | Stent nitynolowy z termiczną pamięcią kształtu |  |
| 2. | Końcówka stentów ze znacznikami |  |
| 3. | - Możliwość zastosowania introduktora 4F dla wszystkich rozmiarów |  |
| 4. | - Kompatybilne z prowadnikiem 0,018'' |  |
| 5. | Różne długości stentu / od 20 mm do 600 mm / |  |
| 6. | Różne szerokości stentu /od 3,0mm do 8,0mm/ |  |
| 7. | Długość systemu wprowadzającego 80-90 cm i 120-135 cm |  |
| 9. | Dobra widoczność stentu w skopii RTG |  |
| 10. | Termin ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy |  |

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| Zadanie 40.5 STENTY OBWODOWE POKRYTE LEKIEM ANTYPROLIFERACYJNYM |  |  |
| 1. | Stent kobaltowo-chromowy |  |
| 2. | Końcówka stentów ze znacznikami |  |
| 3. | - Możliwość zastosowania introduktora 4F |  |
| 4. | - Kompatybilne z prowadnikiem 0,018'' |  |
| 5. | Różne długości stentu / od 8 mm do 38 mm / |  |
| 6. | Różne średnice stentu /od 2.25,0mm do 4,0mm/ |  |
| 7. | Długość systemu wprowadzającego 135 cm |  |
| 9. | Dobra widoczność stentu w skopii RTG |  |
| 10. | Termin ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku, a w miejscu oznaczonym (*) opisanie konkretnego parametru. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-41 do SIWZ

(do zadania nr 41)

- WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU

| L.p. | - WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKITECHNICZNE SPRZĘTU | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| Zadanie nr 41 Prowadniki zabiegowe średnicy 0,018'' do angioplastyki tętnic podudzia |  |  |
| 1. | Prowadnik hydrofilny prosty |  |
| 2. | Długość prowadnika minimum 200cm i 300cm |  |
| 3. | Miękka 2 cm końcówka |  |
| 4. | Średnica 0,018 cala |  |
| 5. | W skopi RTG dobra widoczność wyłącznie odcinka dystalnego |  |
| 6. | Termin ważności co najmniej 2 lata od daty dostawy. |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku, a w miejscu oznaczonym (*) opisanie konkretnego parametru. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-42 do SIWZ

(do zadania nr 42)

- WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU

| L.p. | - WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKITECHNICZNE SPRZĘTU | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| Zadanie nr 42 Urządzenie do zamykania miejsc nakłucia tętnicy udowej |  |  |
| 1. | Urządzenie służy do zamykania dostępu naczyniowego 5-6 F |  |
| 2. | Wprowadzane po prowadniku 0,035 cala |  |
| 3. | Zamknięcie dostępu naczyniowego z dwóch stron: kotwicą z bioabsorbowalnego polimeru od strony światła naczynia oraz korkiem kolagenowym od strony zewnętrznej |  |
| 4. | Zestaw zawiera urządzenie zamykające, koszulkę naczyniową i prowadnik |  |
| 5. | Termin ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku, a w miejscu oznaczonym (*) opisanie konkretnego parametru. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-43 do SIWZ

(do zadania nr 43)

- WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU

| L.p. | - WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKITECHNICZNE SPRZĘTU | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| Zadanie nr 43 Cewniki balonowe wysokociśnieniowe do PTA |  |  |
| 1. | Cewnik kompatybilny z prowadnikiem 0,018” |  |
| 2. | Długość balonu min od 20 do 100 mm |  |
| 3. | Średnica balonu min. 2,0 - 5,0 mm |  |
| 4. | Shaft proksymalny - 3,6F, shaft dystalny 3,4F |  |
| 5. | Długość układu dostarczającego min. od 90 do 150 cm |  |
| 6. | Kompatybilny z koszulką 5-6 F |  |
| 7. | RBP min. 20 atm |  |
| 8. | Termin ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku, a w miejscu oznaczonym (*) opisanie konkretnego parametru. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-44 do SIWZ

(do zadania nr 44)

- WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| Zadanie nr 44.1 Długi introduktory zbrojone - 45 cm. |  |  |
| 1 | Średnice wewnętrzne min. 0,076'' dla 5F; 0,087'' dla 6F i 0,1'' dla 7F |  |
| 2 | Średnice w zakresie min. od 5 do 7 F |  |
| 3 | Długości 45 cm |  |
| 4 | Zbrojenie żebrowaniem stalowym cewnika zapobiegające załamaniom w krętych naczyniach |  |
| 5 | Dobrze widoczny w skopii rtg - marker 5 mm od końca dystalnego końcówki |  |
| 6 | Boczny odpływ z kranikiem trójdrożnym |  |
| 7 | Zastawka hemostatyczna z zaworem obrotowym na końcu proksymalnym |  |
| 8 | Pokrycie hydrofilne dystalne długości 15 cm |  |
| 9 | Atraumatyczne, gładkie przejście między koszulką, a rozszerzaczem |  |
| 10 | Kompatybilne z prowadnikiem 0,038'' |  |
| 11 | Termin ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy |  |

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| Zadanie nr 44.2 Długie introduktory zbrojone - 90 cm. |  |  |
| 1 | Średnice wewnętrzne min. 0,076'' dla 5F; 0,087'' dla 6F i 0,1'' dla 7F |  |
| 2 | Średnice w zakresie min. od 5 do 7 F |  |
| 3 | Długości 90 cm |  |
| 4 | Zbrojenie żebrowaniem stalowym cewnika zapobiegające załamaniom w krętych naczyniach |  |
| 5 | Dobrze widoczny w skopii rtg - marker 5 mm od końca dystalnego końcówki |  |
| 6 | Boczny odpływ z kranikiem trójdrożnym |  |
| 7 | Zastawka hemostatyczna z zaworem obrotowym na końcu proksymalnym |  |
| 8 | Pokrycie hydrofilne dystalne długości 15 cm |  |
| 9 | Atraumatyczne, gładkie przejście między koszulką, a rozszerzaczem |  |
| 10 | Kompatybilne z prowadnikiem 0,038'' |  |
| 11 | Termin ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku, a w miejscu oznaczonym (*) opisanie konkretnego parametru. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-45 do SIWZ

(do zadania nr 45)

- WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU

| L.p. | - WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKITECHNICZNE SPRZĘTU | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| Zadanie nr 45 Mikrosfery embolizacyjne do chemoembolizacji |  |  |
| 1. | Mikrosfery przeznaczone do łączenia doksorubicyną i irinotekanem |  |
| 2. | Rozmiary od 50 µm do 200 µm |  |
| 3. | Fiolki po 25 mg suchych mikrosfer, |  |
| 4. | Termin ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku, a w miejscu oznaczonym (*) opisanie konkretnego parametru. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-46 do SIWZ

(do zadania nr 46)

- WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| Zadanie nr 46 Spirale embolizacyjne obwodowe pokryte włoskami |  |  |
| 1 | Dobra widoczność we fluoroskopii |  |
| 2. | Kompatybilne z cewnikiem o średnicy wewnętrznej 0,018'' lub 0,035'' |  |
| 3. | Elastyczna, atraumatyczna końcówka o różnych jej długościach od 10 do 80 mm |  |
| 4. | Kompatybilne z rezonansem magnetycznym. |  |
| 5. | Pokrycie „włoskami” |  |
| 5. | Termin ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku, a w miejscu oznaczonym (*) opisanie konkretnego parametru. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-47 do SIWZ

(do zadania nr 47)

- WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| Zadanie 47.1 Cewniki prowadzące dla mikrocewnika do selektwynej diagnostyki. |  |  |
| 1. | Średnice od 4F do 5F |  |
| 2. | Różne długości cewnika w zakresie od 40 do 150 cm |  |
| 3. | Cewniki kompatybilny z prowadnikiami 0,35 - 0,38” |  |
| 4. | Duża średnica wewnętrzna – dla 4Fr≥1,00mm i dla 5F≥1,10mm |  |
| 5 | Dystalna część pokryta trwałą warstwą hydrofilną na długości 15-40 cm |  |
| 6. | Termin ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy |  |

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| Zadanie 47.2 Mikrocewnik infuzyjny do embolizacji obwodowej |  |  |
| 1. | Średnica zewnętrzna w zakresie 2.4-3.0 Fr |  |
| 2. | Długości cewnika w zakresie od 110 do 150 cm |  |
| 3. | Cewniki kompatybilny z prowadnikami 0,018” |  |
| 4. | Duża średnica wewnętrzna min. 0,022'' na całej długości |  |
| 5 | Miękka końcówka zakończona markerem lub widoczna we fluoroskopii |  |
| 6. | Pokrycie hydrofilne – co najmniej 40cm w części dystalnej |  |
| 7. | Wytrzymałość ciśnieniowa do 750 psi |  |
| 8. | Termin ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy |  |

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| Zadanie nr 47.3 Mikroprowadniki o średnicach 0,010'' – 0,018'' |  |  |
| 1 | Różne rodzaje sztywności |  |
| 2. | Różne rodzaje końcówek – co najmniej proste i z końcówką „J” |  |
| 3. | Elastyczna, atraumatyczna końcówka o różnych jej długościach od 10 do 80 mm |  |
| 4. | Różne rodzaje średnic w zakresie 0,010” – 0,018” |  |
| 5. | Różne długości w zakresie minimum 150 – 300 cm |  |
| 6. | Ciągłość materiału prowadnika zapewniająca bezpieczeństwo zabiegu |  |
| 7. | Dystalna część cieniująca |  |
| 8. | Trwałe pokrycie hydrofilne obejmujące co najmniej odcinek końcowy |  |
| 9. | Termin ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku, a w miejscu oznaczonym (*) opisanie konkretnego parametru. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-48 do SIWZ

(do zadania nr 48)

- WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| Zadanie nr 48.1 Cewniki balonowe do tętnicy szyjnej do pre i postdylatacji |  |  |
| 1. | Cewniki w systemie RX o długości systemu w zakresie 140-150 cm |  |
| 2. | - Kompatybilne z prowadnikiem 0,014'' |  |
| 3. | - Średnice od 4 do 7 mm co 0,5 mm |  |
| 4. | - Długości balonu w zakresie min w zakresie 15-40 mm |  |
| 5. | Ciśnienie nominalne 8 atm, RBP 14 atm |  |
| 6. | Termin ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy |  |

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| Zadanie nr 48.2 Stent samorozprężalny szyjny |  |  |
| 1. | Dostępność stentu o jednakowej średnicy na całej długości i typu taperowanego. |  |
| 2. | - Samorozprężalny wykonany z nitynolu |  |
| 3. | - System dostawczy akceptujący prowadnik 0,014'' monorail |  |
| 4. | - Długość systemu dostawczego 130-140 cm |  |
| 5. | Średnica systemu dostawczego maks. 6F |  |
| 6. | Stenty dostępne w strukturze otwarto i zamkniętokomórkowej |  |
| 7. | Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 8F lub koszulą 6F |  |
| 8. | Średnice od 7 do 10 mm, oraz taperowane |  |
| 9. | Długości stentu co najmniej 20, 30, 40 mm |  |
| 10. | Dobra widoczność we fluoroskopii |  |
| 11. | Termin ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy |  |

| L.p. | - WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKITECHNICZNE SPRZĘTU | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| Zadanie nr 48.3 System neuroprotekcji dystalnej |  |  |
| 1. | Możliwość zastosowania protekcji do tętnicy o średnicy 3,25 do 7 mm. |  |
| 2. | Długość systemu powyżej 190 cm |  |
| 3. | Dostępne systemy z montowanym prowadnikiem i z prowadnikiem niezależnym. |  |
| 4. | Prowadnik ruchomy niezależny od systemu, posiadający kilka stopni sztywności. |  |
| 5. | Jeden rozmiar dopasowywujący się do różnych średnic naczynia w zakresie 5 do 7 mm |  |
| 6. | Termin ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku, a w miejscu oznaczonym (*) opisanie konkretnego parametru. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-49 do SIWZ

(do zadania nr 49)

- WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| Zadanie 49 Wkład do wstrzykiwacza ANGIOMAT ILLUMENA. |  |  |
| 1. | Wkład jednorazowy, sterylny do eksploatacji wstrzykiwacza o pojemności min. 150 ml w zestawie z łącznikiem rurkowym do nabierania kontrastu |  |
| 2. | Wkład musi być w opakowaniu, które umożliwia łatwe i bezpieczne otwarcie przy zachowaniu pełnej sterylności |  |
| 3. | Materiał, z którego wykonany jest wkład musi być odporny na wgniecenia i zgięcia |  |
| 4. | Wkład musi być dopasowany do przedłużacza wysokociśnieniowego zapewniającego szczelność układu |  |
| 5. | Termin ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku, a w miejscu oznaczonym (*) opisanie konkretnego parametru. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-50 do SIWZ

(do zadania nr 50)

- WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| Zad. 50 Cewniki do trombolizy |  |  |
| 1. | średnica 5F, dostępny w długościach min. 60-130 cm |  |
| 2. | zamontowany na końcówce okluder, który poprawia kontrolowaną, zlokalizowaną dyspersję płynu infuzyjnego przez boczne otwory cewnika |  |
| 3. | kompatybilny z prowadnikiem 0,035 ": |  |
| 4. | dwa markery proksymalny i dystalny wskazujące położenie elementu infuzyjnego |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku, a w miejscu oznaczonym (*) opisanie konkretnego parametru. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-51 do SIWZ

(do zadania nr 51)

- WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| Zad. 51 Elektrody do EKG do MR |  |  |
| 1. | Elektrody do EKG - CONMED samoprzylepne, jednorazowe |  |
| 2. | Dedykowane do MR |  |
| 3. | Termin ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku, a w miejscu oznaczonym (*) opisanie konkretnego parametru. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-52 do SIWZ

(do zadania nr 52)

- WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKITECHNICZNE SPRZĘTU | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| Zadanie nr 52 Łącznik Y / Y-adapter / |  |  |
| 1 | Średnica prześwitu zastawki umożliwiająca przepuszczenie cewnika 9F |  |
| 2 | Zawór hemostatyczny obrotowy (nie listkowy) |  |
| 3 | Zastawka zapewniająca szczelność zamknięcia |  |
| 4 | Wykonany z przezroczystego materiału |  |
| 5 | Dostępny również z podwójną zastawką hemostatyczną |  |
| 6 | Termin ważności co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku, a w miejscu oznaczonym (*) opisanie konkretnego parametru. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-53 do SIWZ

(do zadania nr 53)

- WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| Zadanie 53 Wkład do wstrzykiwacza MEDRAD STELLANT CT 200 ml |  |  |
| 1. | Wkład do wstrzykiwacza ( dwutłokowy )- zestaw składający się z dwóch wkładów, każdy o pojemności 200ml |  |
| 2. | Jeden wkład zawierający złącze dł. 150 cm. wytrzymałość do 325 PSI typu ,,Y,, z zastawką bezzwrotną , natomiast drugi wkład zawierający ostrze typu ,, Spike,, |  |
| 3. | Jednorazowy , sterylny, nietoksyczny, przezroczysty. |  |
| 4. | Wkłady posiadające aktualne świadectwo dopuszczenia do obrotu i użytkownika RP (deklaracja zgodności , certyfikat CE, zgłoszenie lub powiadomienie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych Produktów Biobójczych ). |  |
| 5. | Wkład musi być kompatybilny z eksploatowanym przez Zamawiającego automatycznym wstrzykiwaczem kontrastu MEDRAD STELLANT CT |  |
| 6. | Termin ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku, a w miejscu oznaczonym (*) opisanie konkretnego parametru. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-54 do SIWZ

(do zadania nr 54)

- WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| Zadanie 54 Wkład do wstrzykiwacza ACCUTRON CT-D MEDTRON AG |  |  |
| 1. | Wkład do wstrzykiwacza ( dwutłokowy ) zestaw składający się z dwóch wkładów, pakowany osobno- każdy o pojemności 200 ml. |  |
| 2. | Jeden wkład zawierający złącze pojedyncze o dł. 150 cm. z zastawką bezzwrotną, natomiast drugi wkład zawierający ostrze typu ,, Spike, |  |
| 3. | Jednorazowy, sterylny, nietoksyczny, przezroczysty |  |
| 4. | Wkłady posiadające aktualne świadectwo dopuszczenia do obrotu i użytkownika RP |  |
| 5. | Wkład musi być kompatybilny z eksploatowanym przez Zamawiającego automatycznym wstrzykiwaczem kontrastu ACCUTRON CT- D MEDTRON AG. |  |
| 6. | Termin ważności minimum12 miesięcy od daty dostawy. |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku, a w miejscu oznaczonym (*) opisanie konkretnego parametru. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-55 do SIWZ

(do zadania nr 55)

- WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| Zadanie 55 Wkład do wstrzykiwacza VISTRON CT 200 ml |  |  |
| 1. | Wkład do wstrzykiwacza ( jednotłokowy ) o pojemności 200ml. , zawierający łącznik ciśnieniowy o wytrzymałości 300 PSI , oraz przyrząd do szybkiego typu ,, spike,, |  |
| 2. | Wkłady posiadające aktualne świadectwo dopuszczenia do obrotu i użytkownika RP (deklaracja zgodności, certyfikat CE, zgłoszenie lub powiadomienie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Biobójczych ). |  |
| 3. | Jednorazowy, sterylny, nietoksyczny, przezroczysty |  |
| 4. | Wkład musi być kompatybilny z eksploatowanym przez Zamawiającego automatycznym wstrzykiwaczem MEDRAD VISTRON CT |  |
| 5. | Termin ważności minimum12 miesięcy od daty dostawy. |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku, a w miejscu oznaczonym (*) opisanie konkretnego parametru. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Załącznik nr 1A-56 do SIWZ

(do zadania nr 56)

- WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU

| L.p. | WYMAGANE PARAMETRY/WARUNKI TECHNICZNE SPRZĘTU | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| Zadanie 56 Wkład do wstrzykiwacza OPTISTAR LE-MALLINCRODT |  |  |
| 1. | Wkład do wstrzykiwacza ( dwutłokowy) zestaw składający się z dwóch strzykawek, każda o pojemności 60 ml., łącznik ciśnieniowy ,,Y,, , dł. Od 150cm., z zastawką bezzwrotną , zawierający ostrze typu ,,Spike,,. |  |
| 2. | Jednorazowy, nietoksyczny, przezroczysty |  |
| 3. | Wkład musi być kompatybilny z eksploatowanym przez Zamawiającego automatycznym wstrzykiwaczem OPTISTAR LE – MALLINCKRODT |  |
| 4. | Termin ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy. |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku, a w miejscu oznaczonym (*) opisanie konkretnego parametru. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu