Poprawiony załącznik nr 1A-1 do SIWZ

(do zadania nr 1)

WYMOGI GRANICZNE

Zadanie nr 1.

Dostawa do Pracowni Mikrobiologii do 17 kwietnia 2019:

  - testów, odczynników i materiałów zużywalnych umożliwiających wykonanie identyfikacji i lekowrażliwości drobnoustrojów metodą automatyczną wraz z dzierżawą analizatora mikrobiologicznego oraz autoklawu laboratoryjnego (od 18 kwietnia 2016 do 17 kwietnia 2019 )

  - podłoży bakteriologicznych - gotowych do użytku na płytkach Petriego  przeznaczonych do hodowli drobnoustrojów  (od 08 maja 2016 do 17 kwietnia 2019)

  - testów do manualnej identyfikacji bakterii typu API wraz z odczynnikami ( od 18 kwietnia 2016 do 17 kwietnia 2019 )

  - testów do określania wartości MIC ( E-testy) (od 23 kwietnia 2016 do 17 kwietnia 2019)

Zadanie 1.1.

Dostawa testów, odczynników i materiałów zużywalnych umożliwiających wykonanie identyfikacji i lekowrażliwości drobnoustrojów metodą automatyczną wraz z dzierżawą analizatora mikrobiologicznego oraz autoklawu laboratoryjnego.

Zadanie 1.1.

| Lp. | Wymogi graniczne dotyczące testów – należy wskazać odpowiednią stronę w ofercie | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Testy do identyfikacji bakterii tlenowych Gram ujemnych w powszechnie stosowanym spektrum bakterii aktualnie w mikrobiologii /aktualna nomenklatura / Załączyć listę identyfikowanych drobnoustrojów |  |
| 2 | Testy do identyfikacji bakterii Gram dodatnich w powszechnie stosowanym spektrum bakterii aktualnie w mikrobiologii /aktualna nomenklatura/ Załączyć listę identyfikowanych drobnoustrojów |  |
| 3 | Testy do identyfikacji grzybów w powszechnie stosowanym spektrum aktualnie w mikrobiologii /aktualna nomenklatura / Załączyć listę identyfikowanych drobnoustrojów |  |
| 4 | Testy do lekowrażliwości bakterii Gram-ujemnych Załączyć wykaz wszystkich rodzajów oferowanych testów, zestawy leków zawartych w każdym teście |  |
| 5 | Testy do lekowrażliwości bakterii Gram-dodatnich Załączyć wykaz wszystkich rodzajów oferowanych testów, zestawy leków zawartych w każdym teście |  |
| 6 | Skład leków w testach zapewniający wykrywanie wymienionych poniżej mechanizmów oporności |  |
| 7 | Testy identyfikacyjne - identyfikacja drobnoustrojów na podstawie min.40 cech biochemicznych |  |
| 8 | Testy do lekowrażliwości oparte na określeniu wrażliwości na co najmniej 3 stężeniach każdego leku i prezentacja wyniku w kategoriach MIC i S,I,R |  |
| 9 | Termin trwałości testów minimum 5 miesiące / licząc od daty dostarczenia do laboratorium/ |  |
| 10 | Oferent dostarcza wszystkie testy do identyfikacji i lekowrażliwości wraz z kompletem wszystkich odczynników potrzebnych do wykonania badania wg. procedury producenta |  |
| 11 | Wszystkie testy w formie automatycznej, czyli niewymagającej manualnego dodawania jakiegokolwiek odczynnika w trakcie trwania badania w analizatorze |  |
| 12 | Certyfikaty kontroli jakości dołączone do każdej serii i rodzaju dostarczonych testów wraz z dostawą lub dostępne w formie elektronicznej |  |
| 13 | Karty charakterystyki dostarczone do każdego rodzaju produktu lub oświadczenie pisemne producenta że produkt jest bezpieczny wraz z pierwsza dostawą każdego rodzaju testu lub odczynnika/wersja drukowana lub elektroniczna/ |  |
| 14 | Wielkość opakowania: 20-25 testów |  |
| 15 | Testy opisane: nazwa, seria ,termin ważności |  |
| 16 | Zestawy leków w testach do lekowrażliwości zgodne z aktualnym wydaniem EUCAST. Minimalny skład leków w zestawach testów do lekowrażliwości w ramach jednego testu dla wymienionych grup bakterii umieszczono w załączniku nr 1. Zamawiający dopuszcza testy zawierające w swoim składzie dodatkowe leki. |  |
| 17 | Wszystkie rodzaje oferowanych testów do identyfikacji i do lekowrażliwości należy umieścić w formularzu cenowym wraz z numerem katalogowym /odpowiednio w rubryce dla bakterii Gram /-/ i Gram/+/ : |  |
| 18 | Komplet szczepów wzorcowych do mikrobiologicznej kontroli jakości testu do lekowrażliwości dla bakterii Gram /+/ i Gram /-/ zawierająca w opakowaniu min.2 porcje szczepu |  |
| 19 | Oferta musi być kompletna – tj. zawierać testy do identyfikacji i antybiogramów i wszystkie niezbędne elementy jak: odczynniki , bufory, płyny, kalibratory, kontrole, akcesoria zużywalne np. probówki i inne elementy potrzebne do wykonania badań wg. procedury producenta do przedstawionych w zdaniu rodzaju i ilości badań przez cały okres trwania umowy. |  |
| 20 | W przypadku konieczności zamówienia większej ilości kalibratorów, materiałów kontrolnych, odczynników dodatkowych lub akcesoriów niż zadeklarowana przez Wykonawcę dla podanej przez Zamawiającego liczby badań, jest on zobowiązany dostarczyć je na swój koszt w ramach umowy |  |
| Wymogi graniczne dotyczące analizatora mikrobiologicznego – należy wskazać odpowiednią stronę w ofercie |  |  |
| 21 | Analizator kompletny i gotowy do wykonywania identyfikacji i lekowrażliwości drobnoustrojów - fabrycznie nowy, rok produkcji 2015 lub 2016 w najnowszej wersji z ostatnio wprowadzonych na rynek analizatorów, wyposażony w zewnętrzne urządzenie zasilania awaryjnego UPS (min. 30 minut). Ilość miejsc inkubacyjno – pomiarowych: minimum 60 – maksimum 100. Należy podać pełną nazwę , zdjęcie i opis oferowanego analizatora . |  |
| 22 | Analizator wolnostojący lub analizator do instalacji na stole (należy zapewnić mobilny stół dopuszczony do pacy w medycznym laboratorium analitycznym o nośności dostosowanej do wagi kompletnego pracującego urządzenia) |  |
| 23 | Analizator zapewniający automatyczne etapy: inkubację, monitorowanie testów w trakcie badania i odczyt wyników z możliwością wstawiania jednocześnie różnych testów i dostawianie testów w trakcie pracy analizatora |  |
| 24 | Analizator z możliwością rejestrowania badań oraz wyposażony w czytnik kodów kreskowych. |  |
| 25 | Analizator z identyfikacją testów przy użyciu kodów kreskowych umieszczonych fabrycznie na testach |  |
| 26 | Analizator przystosowany do pracy całodobowej |  |
| 27 | Analizator zapewniający: - Cykliczny, automatyczny odczyt testów, nie rzadziej niż co 20 minut w trakcie badania, - Średni czas oczekiwania na wynik identyfikacji bakterii 6-8 godzin - Wykrywanie fenotypu oporności MLS b u gronkowców, - Wykrywanie fenotypu oporności gronkowców na metycylinę, - Wykrywanie fenotypu obniżonej wrażliwości gronkowców na antybiotyki glikopeptydowe /vankomycyna, teikoplanina/, - Wykrywanie fenotypu oporności HLAR enterokoków, - Wykrywanie fenotypu oporności VRE enterokoków, - Wykrywanie fenotypu oporności ESBL pałeczek gram-ujemnych, - Wykrywanie fenotypu KPC pałeczek gram-ujemnych, - Wykrywanie fenotypu MBL pałeczek gram-ujemnych, - Określenie wrażliwości na leki oparte na co najmniej 3 stężeniach każdego leku - prezentacja wyników w kategoriach MIC i S,I, R wg. aktualnych wymogów EUCAST, - Interpretację lekowrażliwości i mechanizmów oporności zgodną z aktualnymi wymogi EUCAST |  |
| 28 | Oprogramowanie obsługujące pracę analizatora w języku polskim: oprogramowanie typu: ekspert/najnowsza wersja z oferowanych w Polsce/w celu interpretacji, oceny poprawności identyfikacji, lekowrażliwości z uwzględnieniem mechanizmów oporności oraz oprogramowanie umożliwiające łatwe szybkie i wprowadzanie wszystkich danych w języku polskim dotyczących: pacjenta/ imię i nazwisko/, jednostka kierująca, oddział, Nr badania, PESEL, adres, wiek, pacjenta, rozpoznanie, stosowane leki, badania: nazwa badania ,rodzaj materiału biologicznego pobranego od pacjenta, miejsce, data, czas pobrania i dostarczenia do laboratorium, dane lek. zlecającego dotyczące wyniku: przedstawienie wyniku identyfikacji, antybiogramów, możliwość dopisywania wyniku zdefiniowanego przez użytkownika np. bakterioskopii, intensywności wzrostu, wyników manualnej identyfikacji uzyskanej poza systemem, dopisywanie wyników lekowrażliwości uzyskanych metodą tradycyjną, dopisywanie do wyników lekowrażliwości dodatkowych antybiotyków do testów automatycznych ,lub zasłaniane zbędnych, interpretacja wyniku oraz komentarze/stałe i dopisywane indywidualnie/, możliwość indywidualnego konstruowania wyniku/formy graficznej i wielkości/min.A4 i A5/,zapisywanie wszystkich /w tym negatywnych-ujemnych/ wyników bakteriologicznych w bazie programu, pełna baza badań mikrobiologicznych. Wyszukiwanie wyników badań do bieżących potrzeb wg. różnych kategorii: nazwiska pacjenta, nr badania, peselu ,oddziału, daty dostarczenia materiału itp. drukowanie :wszystkich, gotowych wyników/kopki/,tworzenie i drukowanie list wyników badań/z wszystkimi danymi /z dowolnego okresu/, zestawień statystycznych, epidemiologicznych Opracowania liczbowe : raporty epidemiologiczne/liczbowe i graficzne/prezentowane wg. różnych kryteriów: z dowolnego okresu, dla dowolnego oddziału, organizmu, antybiotyku lub zbiorcze, z opisami w języku polskim i możliwością dopisywania komentarzy użytkownika Opracowania statystyczne obejmujące dane z dowolnego okresu wg, kategorii; jednostka zlecająca badanie, oddział, rodzaj badania, rodzaj materiału Prezentacja raportów epidemiologicznych i statystycznych w formie liczbowej i graficznej/kilka rodzajów formy graficznej/kolorowe-czytelne zestawienia. Automatyczny przepływ wyników identyfikacji i lekowrażliwości po akceptacji z analizatora do karty zarejestrowanego pacjenta. Archiwizacja danych: archiwizowanie wszystkich danych, łatwy dostęp do danych z min 1 roku |  |
| 29 | Graficzny interfejs użytkownika oparty na standardach Windows |  |
| 30 | Automatyczny – wbudowany system kalibracji i kontroli jakości pracy analizatora |  |
| 31 | Możliwość manualnej modyfikacji ostatecznego wyniku: dopisywanie, zasłanianie antybiotyku ISR,MIC |  |
| 32 | W przypadku konieczności potwierdzenia wyników metody automatycznej metodą E -test, wprowadzania nowych leków/wymóg EUCAST/ wszystkie wynikające z tego dodatkowe koszty ponosi i dostarcza Wykonawca. |  |
| 33 | W przypadku konieczności dostosowania pomieszczenia do pracy wszystkich urządzeń niezbędnych do podłączenia analizatora i sprzętu pomocniczego Wykonawca zobowiązuje się do wykonania ich i pokrycia kosztów we własnym zakresie. Po zakończeniu umowy i deinstalacji urządzeń wszystkie pomieszczenia należy zostawić w stanie pierwotnym. |  |
| 34 | W ramach dzierżawy urządzeń należy zapewnić: dwa niezależne stanowiska do przygotowania zawiesin bakteryjnych w pełni wyposażone /każde stanowisko/ w potrzebny sprzęt: densytometr, wytrząsarkę o potrzebnych do badań parametrach, statywy /tacki do testów i próbek z zawiesiną, pipety automatyczne, podstawki do pipet i dozowniki, probówki, końcówki do pipet, korki, zamknięcia do testów, probówek oraz inne potrzebne akcesoria. Wszystkie akcesoria zużywalne muszą być jednorazowe i zaoferowane w ilościach potrzebnych do wykonania podanej ilości badań przez czas trwania umowy. |  |
| 35 | Przez cały okres trwania umowy analizator/y muszą współpracować z Laboratoryjnym Systemem Informatycznym aktualnie stosowanym w laboratorium. Koszt włączenia się do systemów zamawiającego ponosi w całości Wykonawca. Zamawiający wymaga dodatkowo dwóch stanowisk komputerowych /niezależnych od zestawów komputerowych obsługujących pracę analizatora/ zapewniających dwustronną komunikację z analizatorem i włączonych do LSI, obejmujących: 1.Komputer wraz z systemem operacyjnym Windows/odpowiednim do wymaganych funkcji/ 2.Monitor LCD wysokiej rozdzielczości 3.Drukarka-laserowa monochromatyczna 4.Klawiatura bezprzewodową 5.Mysz optyczna 6.Czytnik kodów kreskowych 7.Licencję 8.Program antywirusowy oraz zewnętrzne urządzenie zasilania awaryjnego UPS /min. 30 minut/ Wszystkie czynności /urządzenia, sterowniki, drukarka kodów kreskowych, licencje, wdrożenia, szkolenie personelu związane z podłączeniem analizatora/ów uruchomieniem dwustronnej komunikacji - w ramach umowy na koszt Wykonawcy. |  |
| 36 | W ramach dzierżawy należy zapewnić wydruki wyników badań na koszt Wykonawcy. Zamawiający wymaga min. 2 laserowych drukarek monochromatycznych o prędkości drukowania min.50 stron na minutę i wydajności dostosowanej do ilości wydruków. Możliwość wydruków w formacie A4 i A5- z dwóch niezależnych podajników - bez konieczności zmiany ustawień. Przez cały okres trwania umowy Wykonawca dostarcza wszystkie akcesoria niezbędne do pracy drukarek /bębny, tonery/ oraz papier do drukarek format A4 i A5 oraz drukarki kodów kreskowych. Przez cały okres trwania umowy zapewnia serwis urządzeń w ramach umowy. Szacowana liczba wydruków dziennie : - A4 -100 - A5 -200 |  |
| 37 | Szkolenie personelu laboratorium ( potwierdzone certyfikatem ) w zakresie obsługi oraz interpretacji wyników na miejscu u użytkownika na koszt Wykonawcy. |  |
| 38 | Wykonanie zadania obejmuje: przywiezienie analizatora wraz z oprzyrządowaniem, wniesienie, zainstalowanie, uruchomienie, włączenie do LSI, wprowadzenie aplikacji badań, wprowadzenie kalibracji i materiałów kontrolnych, potwierdzenie poprawności wyników kontroli, ocenę poprawności uzyskiwanych wyników w porównaniu z wykonywanymi na dotychczasowym sprzęcie. |  |
| 39 | Wraz z urządzeniami należy dostarczyć Instrukcje obsługi analizatorów w wersji drukowanej w języku polskim - metodyki oznaczeń, kalibracji, kontroli. Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych, karty konserwacji urządzeń, paszporty techniczne. |  |
| 40 | Gwarancja techniczna przez cały okres trwania umowy - uwzględnia koszty napraw, wymiany podzespołów, części, koszty przesyłek okresowych przeglądów serwisowych oraz wszystkie części i akcesoria nie uwzględnione w formularzu oferty wraz z kosztami związanymi jak dojazd, hotel itp. na koszt Wykonawcy. |  |
| 41 | Wykonawca zobowiązuje się do instalacji wszystkich urządzeń będących przedmiotem umowy w ciągu 21 dni kalendarzowych od daty rozpoczęcia umowy |  |
| 42 | W przypadku awarii analizatorów lub sprzętu dodatkowego - Wykonawca ma obowiązek zapewnić obsługę serwisową w godz. 6:00-20:00 w dni robocze. W pozostałe dni w godz. 7:00-17:00. Interwencja serwisu na zgłoszenie awarii (przyjazd do Zamawiającego pracownika serwisu i naprawa) do 24h w dni robocze od momentu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia awarii przez autoryzowany serwis producenta urządzenia (telefonicznie, faksem, drogą elektroniczną) |  |
| 43 | Zapewnienie urządzenia zastępczego /takie same parametry/ na czas awarii i naprawy . |  |
| 44 | Raz w roku pełny przegląd techniczny aparatu, kalibracja pipet automatycznych, densytometru. Naprawy, wymiana części, koszty wymiany zużytych części aparatu oraz świadectwo bezpieczeństwa /po instalacji i przeglądzie/ lub na wezwanie użytkownika w razie stwierdzenia nieprawidłowości - w ramach umowy na koszt Wykonawcy |  |
| 45 | Zaoferowany analizator/analizatory /wraz z całym zewnętrznym wyposażeniem/ musi być kompletny i po zainstalowaniu gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem i przy zastosowaniu zaoferowanych odczynników i materiałów zużywalnych. Oferent zapewnia możliwość wykonania wymienionych powyżej badań tak co do ilości jak i rodzaju w okresie trwania umowy. |  |
| 46 | Termin realizacji dostaw od wpłynięcia zamówienia: - maksymalnie 5 dni roboczych od poniedziałku do piątku - maksymalnie 48 godzin w trybie ”CITO” od poniedziałku do piątku Dostawa do Magazynu Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej – budynek „I” pierwsze piętro, w godzinach od 8.00 do 14.00. |  |
| 47 | Tryb rozpatrywania reklamacji: - produkty podlegające reklamacji-dostarczone do Zamawiającego w ciągu 48 godzin/dostarczenie produktu wolnego od wad/ - potwierdzenie rozpatrywania reklamacji w ciągu 5 dni rozliczenie wartościowe reklamowanych produktów: procentowo – zgodnie z ilością reklamowanych produktów |  |
| 48 | W przypadku zmiany lokalizacji urządzeń Wykonawca na swój koszt przeniesie, zainstaluje, podłącza do LSI i uruchamia aparat w nowym pomieszczeniu wraz z całym oprzyrządowaniem |  |
| Wymogi graniczne dotyczące półautomatycznej metody identyfikacji bakterii beztlenowych , wymagających i oznaczenia lekowrażliwości drożdżaków jako uzupełnienie metody automatycznej w analizatorze mikrobiologicznym Wersja B – należy wskazać odpowiednią stronę w ofercie |  |  |
| 49 | Czytnik półautomatyczny, gotowy do wykonywania identyfikacji bakterii beztlenowych i wymagających w systemie całodobowym, fabrycznie nowy, rok produkcji 2015 lub 2016 w najnowszej wersji . Należy podać pełną nazwę, zdjęcie i opis oferowanego czytnika . |  |
| 50 | Czytnik do instalacji na stole, Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z infrastrukturą pomieszczenia w laboratorium i wykonania niezbędnych podłączeń na koszt wykonawcy. |  |
| 51 | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w języku polskim zgodnie z nowymi zleceniami EUCAST na koszt Wykonawcy przez cały okres umowy . |  |
| 52 | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona z czytnikiem, szkolenie personelu potwierdzone certyfikatem. |  |
| 53 | Testy kompatybilne z czytnikiem umożliwiają identyfikację bakterii beztlenowych i wymagających typu : Haemophilus spp , Neisseria spp itp. , dołączyć listę drobnoustrojów . |  |
| 54 | Identyfikacja za pomocą min. 29 cech biochemicznych , jednoetapowa. |  |
| 55 | Identyfikacja bakterii beztlenowych nie wymaga atmosfery beztlenowej (szczelny panel ) potwierdzenie w ulotce producenta . |  |
| 56 | Odczyt wyniku – maksymalnie do 4 godzin |  |
| 57 | Termin ważności testów minimum 4 miesiące licząc od dostarczenia do laboratorium |  |
| 58 | Oznaczenie lekowrażliwości drożdżaków wyłącznie metodą E-test. |  |
| 59 | Należy zaoferować specjalne podłoża , E—testy , wszystkie niezbędne akcesoria , odczynniki do wykonania badań w ilości wskazanej przez zamawiającego w metodzie automatycznej. |  |
| 60 | Interwencja serwisu na zgłoszenie awarii (przyjazd do Zamawiającego pracownika serwisu i naprawa) do 24h w dni robocze od momentu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia awarii przez autoryzowany serwis producenta urządzenia (telefonicznie, faksem, drogą elektroniczną) |  |
| 61 | W przypadku awarii - Wykonawca ma obowiązek zapewnić obsługę serwisową w godz. 6:00-20:00 w dni robocze. W pozostałe dni w godz. 7:00-17:00. Urządzenia zastępcze /takie same/ na czas awarii i naprawy. |  |
| 62 | Raz w roku pełny przegląd techniczny czytnika potwierdzony certyfikatem |  |
| 63 | Gwarancja techniczna przez cały okres umowy na koszt Wykonawcy. |  |
| 64 | Wykonawca zobowiązany jest do instalacji w ciągu 21 dni licząc od daty zawarcia umowy |  |
| 65 | Wykonanie zadania obejmuje: przywiezienie czytnika wraz z oprzyrządowaniem, wniesienie, zainstalowanie, uruchomienie, włączenie do LSI, wprowadzenie aplikacji badań, wprowadzenie kalibracji i materiałów kontrolnych, potwierdzenie poprawności wyników kontroli, ocenę poprawności uzyskiwanych wyników w porównaniu z wykonywanymi na dotychczasowym sprzęcie. |  |
| Wymogi graniczne dotyczące autoklawu – należy wskazać odpowiednią stronę w ofercie |  |  |
| 66 | Autoklaw laboratoryjny wolnostojący, nowy, rok produkcji 2015 lub 2016, wykonany ze stali nierdzewnej, ładowany od góry. |  |
| 67 | Pojemność komory 65 litrów. |  |
| 68 | Autoklaw mobilny, nie wymagający podłączenia do wody i kanalizacji (posiadający własny zasobnik wody, zasilanie trzyfazowe). |  |
| 69 | Sterowanie , otwieranie i zamykanie pokrywy w pełni automatyczne. |  |
| 70 | Możliwość ustawienia różnych programów do sterylizacji. |  |
| 71 | Automatyczna blokada temperaturowa i ciśnieniowa w trakcie pracy autoklawu. |  |
| 72 | Wyświetlacz LCD, menu w języku polskim, instrukcja obsługi w języku polskim. |  |
| 73 | Wykonanie zadania obejmuje przywiezienie sprzętu, podłączenie i uruchomienie urządzenia, przeszkolenie personelu potwierdzone certyfikatem . |  |
| 74 | Wykonawca zapewnia serwis autoklawu, należy podać nr linii serwisowej. |  |

- Załącznik Nr 1 do zadania Nr 1.1

| Pałeczki Gram/-/ z moczu | Pałeczki Gram/-/ inne | Pałeczki Gram/-/ niefermentujące | Ziarniaki Gram/+/ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ampicylina | Amikacyna | Aztreonam | Benzylpenicylina |
| Amoxycylin/clac. | Amoxycylin/clac. | Piperacylna | Oksacylina |
| Piperac./Tazobact. | Cefuroksym | Piperac./Tazobact. | Cefoksytyna |
| Cefalosporyna I gen. | Cefotaxym | Ceftazydym | Erytromycyna |
| Cefuroksym | Ceftazydym | Cefepim | Klindamycyna |
| Cefotaxym lub Ceftriakson | Cefepim | Imipenem | Vancomycyna |
| Ceftazydym | Ciprofloksacyna | Meropenem | Teicoplanina |
| Cefepim | Colistyna | Gentamycyna | Trimetop./Sulfamet |
| Nitrofurantoina | Imipenem | Amikacyna | Tetracyklina |
| Trimetop./Sulfamet | Meropenem | Tobramycyna | Ciprofloksacyna |
| Ciprofloksacyna | Piperac./Tazobact | Netylmycyna | Gentamycyna |
| Norfloksacyna | Gentamycyna | Ampicylina/sulbactam | Gentamycyna/o wysokim stężeniu/ |
| Gentamycyna | Tobramycyna | Colistyna | Streptomycyna/o wysokim stężeniu/ |
| Amikacyna | Tigecyklina | Ciprofloksacyna | Fosfomycyna |
| Imipenem / Meropenem | Trimetop./Sulfamet | Lewofloksacyna | Fusid acid |
|  |  | Trimetop./Sulfamet | Tigecyklina |
|  |  |  | Imipenem |
|  |  |  | Linezolid |
|  |  |  | Rifampicyna |

- Załącznik Nr 2 do zadania Nr 1.1

- Wykaz leków  dla grzybów wymaganych w testach do lekowrażliwości /minimum/

| Lp. | Nazwa leku |
| --- | --- |
| 1 | Amfoterycyna B |
| 2 | Flukolnazol |
| 3 | Worikonazol |
| 4 | 5-Fluorocytozyna |
| 5 | Anidulafungina |
| 6 | Micafungina |
| 7 | Caspofungina |

Zadanie 1.2.

| Lp. | Wymogi graniczne dotyczące płytek – należy wskazać odpowiednią stronę w ofercie | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| Podłoża na płytkach |  |  |
|  | Wielkość opakowana płytek: 10 -20 sztuk |  |
|  | Podłoża jałowe, gotowe do użytku zabezpieczone zewnętrznym zbiorczym opakowaniem zabezpieczającym przed uszkodzeniem mechanicznym, wyschnięciem, przemarznięciem i rozjałowieniem |  |
|  | Każda seria i rodzaj i rodzaj dostarczonych podłoży musi podlegać kontroli jakości u producenta, a aktualny certyfikat kontroli jakości musi być dostarczony do każdej serii dostarczonych podłoży/wraz z dostawą/.Certyfikat kontroli jakości musi zawierać: nazwę podłoża, nr katalogowy, nr serii, datę ważności, datę przeprowadzonej kontroli, ocenę parametrów fizyko-chemicznych jak: kolor, pH, objętość lub grubość lub wagę podłoża na płytce, kontrolę jałowości oraz kontrolę biologiczną tj.ocenę wzrostu lub zahamowania wzrostu szczepów wzorcowych z kolekcji ATCC ,imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontrolę jakości. |  |
|  | Dla podłoża Mueller Hinton 2 agar wymagana kontrola zawartość tyminy i tymidyny oraz stała grubość warstwy podłoża na całej płytce - 4 mm |  |
|  | Do każdego produktu należy dostarczyć kartę charakterystyki lub pisemne oświadczenie producenta, że produkt jest bezpieczny wraz z pierwszą dostawą/wersja drukowana/ |  |
|  | Metodyka dostarczona wraz z pierwszą dostawą musi zawierać :nazwę podłożą, nr katalogowy, opis przeznaczenia, skład jakościowo-ilościowy, opis kontroli jakości, interpretację cech wzrostu kolonii bakterii na podłożu, postępowanie ze zużytym podłożem |  |
|  | Chocolate agar/podłoże wzbogacone/ musi zawierać wszystkie składniki i czynniki wzrostu potrzebne do wzrostu bakterii wymagających w tym: Haemophilus influenzae i Neisseria mengitidis/bez antybiotyków hamujących wzrost/ |  |
|  | Shedler agar z 5% krwią baranią dla beztlenowców w składzie musi zawierać: heminę ,witaminę K,cysteinę. |  |
|  | Shedler agar z 5% krwią baranią i antybiotykami dla beztlenowców w składzie musi zawierać: heminę, witaminę K, cysteinę, antybiotyki: Kanamycyna +Vankomycyna lub Neomycyna z Vanomycyną w stężeniu hamującym wzrost większości bakterii – wybiórcze dla Bakteroides fragilis |  |
|  | Podłoże selektywne do wzrosty Neisseria gonorrhoeae - hamujące wzrost innych bakterii: Haemophilus influenzae, E.coli. C.albicans itp. a zapewniające wzrost Neisseria gonorrhoeae i N.meningitidis |  |
|  | Termin ważności dostarczonych podłoży minimum 6 tygodni licząc od daty dostawy do laboratorium |  |
|  | Płytki /na których znajdują się podłoża/ wykonane są z tworzywa o wysokim stopniu przejrzystości umożliwiającym ocenę np. rodzaju hemolizy |  |
|  | Agar dla Enterococców /D-cocosel agar/wybórczo izolujące i różnicujące z zahamowanym wzrostem innych bakterii/pałeczek,ziarniaków,grzybów/ z dodatkiem żłóci,eskuliny,NaCl i azydku sodu |  |
|  | Na każdej płytce z podłożęm i opakowaniu zewnętrznym umieszczona: nazwa podłoża, seria, termin ważności |  |
|  | Dla wszystkich rodzajów podłoży agarowych na płytkach wymagana jest stałe grubość warstwy podłoża na całej płytce/3-4 mm/,gładka powierzchnia, jednolita konsystencja, twardość umożliwiająca posiew ezą po powierzchni, jednolity kolor, brak strontów, osadu, pęcherzyków powietrza |  |
|  | Karty charakterystyki dostarczone do każdego rodzaju produktu wraz z pierwszą dostawą /wersja drukowana / |  |
| Podłoża bakteriologiczne suche do przygotowania |  |  |
|  | Wielkość opakowań 500 gram |  |
|  | Na każdym jednostkowym opakowaniu umieszczona informacja w języku polskim: nazwa podłoża, ilość, numer serii, producent, termin ważności, skład jakościowy i ilościowy, temperatura przechowywana. |  |
|  | Do każdej porcji opakowania suchego podłoża muszą być dostarczone wszystkie niezbędne dodatki we właściwej ilości, potrzebne do wykonania podłoża wg. metodyki /np.witaminy, antybiotyki/ |  |
|  | Szczegółowa metodyka przygotowania podłoża gotowego do użytku z liofilizatu w języku polskim musi być dostarczona do każdego rodzaju podłoża wraz z pierwszą partią dostawy. Metodyka musi zawierać :nazwę podłożą, nr katalogowy, opis przeznaczenia, skład jakościowo-ilościowy, opis kontroli jakości, interpretację cech wzrostu kolonii bakterii na podłożu, postępowanie ze zużytym podłożem |  |
|  | Szczelne opakowanie zabezpieczające przed uszkodzeniem mechanicznym, zanieczyszczeniem i zawilgoceniem |  |
|  | Każda seria dostarczonych podłoży musi podlegać kontroli jakości u producenta, a aktualny certyfikat musi być dostarczony do każdej serii dostarczonych podłoży/wraz z dostawą/.Certyfikat kontrolo jakości musi zawierać: nazwę podłoża, nr katalogowy, nr serii, datę ważności, datę przeprowadzonej kontroli, ocenę parametrów fizyko-chemicznych jak: kolor, pH, czystość, jałowość, homogenność oraz kontrolę biologiczną tj.ocenę wzrostu lub zahamowania wzrostu szczepów wzorcowych z kolekcji ATCC . |  |
|  | Podłoże dla Enteroków - wymagane podłoże wybiórczo - izolujące i identyfikujące enterokoki,zawierające w składzie eskulinę oraz substancje jak azydek sodu hamujący bakterie Gram/-/ i sole żółci hamujące bakterie Gram/+/ inne niż Enterokoki |  |
|  | Termin ważności podłoży minimum 1 rok licząc od daty dostarczenia do laboratorium |  |
|  | Karty charakterystyki dostarczone do każdego rodzaju produktu wraz z pierwszą dostawą/wersja drukowana l/ |  |

1.3  Dostawa testów do manualnej identyfikacji bakterii typu API wraz z odczynnikami

| Lp. | Wymogi graniczne dotyczące testów – należy wskazać odpowiednią stronę w ofercie | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
|  | Testy biochemiczne przeznaczone do identyfikacji bakterii gram /-/ pałeczek jelitowych, umożliwiające identyfikację cech biochemicznych bakterii z rodziny Enterobakteriaceae w szczególności Salmonella i Shigella oraz pałeczek niefermentujących w jednym teście /min.10 cech biochemicznych/ w wersji mikroprobówek. Wymagany odczyt cech biochemicznych identyfikacji - wizualny /barwne reakcje/ - oparty na systemie numerycznym, należy dołączyć karty do odczytu i zapisu reakcji Załączyć listę identyfikowanych organizmów |  |
|  | Testy przeznaczone do identyfikacji bakterii z hodowli /wyhodowanych na płytkach agarowych/. Badanie musi polegać na sporządzeniu zawiesiny bakteryjnej i naniesieniu jej do dołków zawierających odpowiednie substraty. Po inkubacji muszą przebiegać reakcje biochemiczne z powstaniem zabarwienia bezpośrednio lub po dodaniu odczynnika wskaźnikowego. |  |
|  | Wymagany czas inkubacji testów do Enterobakteriacae: 18-24 godzin |  |
|  | Testy biochemiczne przeznaczone do identyfikacji bakterii wymagających z rodzaju: Haemophilus, Neisseria min.13 cech biochemicznych, możliwy odczyt po 2 godzinach Wymagany odczyt cech biochemicznych identyfikacji - wizualny /barwne reakcje/ - oparty na systemie numerycznym, należy dołączyć karty do odczytu i zapisu reakcji Załączyć listę identyfikowanych organizmów |  |
|  | Testy przeznaczone do identyfikacji bakterii z rodzaju Campylobacter Wymagany odczyt cech biochemicznych identyfikacji - wizualny /barwne reakcje/ - oparty na systemie numerycznym, należy dołączyć karty do odczytu i zapisu reakcji Załączyć listę identyfikowanych organizmów |  |
|  | Testy przeznaczone do identyfikacji paciorkowców w oparciu o min.20 cech biochemicznych. Wymagany odczyt cech biochemicznych identyfikacji - wizualny /barwne reakcje/ - oparty na systemie numerycznym, należy dołączyć karty do odczytu i zapisu reakcji Załączyć listę identyfikowanych organizmów |  |
|  | Testy przeznaczone do identyfikacji bakterii z rodzaju Listeria,a szczególności do identyfikacji Listeria monocytogenes, w oparciu o min.10 cech biochemicznych. Wymagany odczyt cech biochemicznych identyfikacji - wizualny /barwne reakcje/ - oparty na systemie numerycznym, należy dołączyć karty do odczytu i zapisu reakcji Załączyć listę identyfikowanych organizmów |  |
|  | Wymagany odczyt cech biochemicznych identyfikacji dla wszystkich rodzajów testów: wizualny /barwne reakcje/. Należy dołączyć kolorowe wzory do odczytów reakcji barwnych dodatnich i ujemnych. Wymagany odczyt identyfikacji dla wszystkich testów oparty na systemie kodów numerycznym, należy dołączyć karty do odczytu i zapisu reakcji kodów oraz tabele identyfikacyjne i księgi/listy kodów. |  |
|  | Do wymienionych powyżej testów należy zaoferować również wszystkie akcesoria i odczynniki niezbędne do wywołania reakcji oraz wykonania zawiesin bakteryjnych /typu 0,85 % NaCl/ w ilości potrzebnej do wykonania podanej ilości i rodzajów testów |  |
|  | W przypadku konieczności zamówienia większej ilości odczynników dodatkowych lub akcesoriów niż zadeklarowana przez Wykonawcę dla podanej przez Zamawiającego liczby, jest on zobowiązany dostarczyć je na swój koszt w ramach umowy |  |
|  | Termin ważności min. 4 mies. licząc od daty dostarczenia do laboratorium |  |
|  | Na każdym jednostkowym opakowaniu umieszczona informacja w języku polskim: nazwa podłoża, ilość, numer serii, producent, termin ważności, skład jakościowy i ilościowy, temperatura przechowywania. |  |
|  | Szczegółowa metodyka w języku polskim do każdego rodzaju testu dostarczona wraz z dostawą - wersja drukowana |  |
|  | Certyfikaty kontroli jakości dostarczone wraz z dostawą do każdej serii i rodzaju produktu |  |
|  | Kary charakterystyki substancji niebezpiecznych dostarczone do każdego rodzaju produktu wraz z pierwszą dostawą/wersja drukowana / |  |

1.4. Dostawa testów do określania wartości MIC ( E-testy)

| Lp. | Wymogi graniczne dotyczące testów – należy wskazać odpowiednią stronę w ofercie | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
|  | E-testy – paski z antybiotykiem o wzrastającym gradiencie stężenia, przeznaczone do oznaczenia wartości MIC - najmniejszego stężenia hamującego antybiotyku/leków- metoda ilościowa |  |
|  | Paski wykonane plastiku lub bibuły, każdy opisany nazwa, stężenie, data ważności |  |
|  | Wymagana ilość stężeń na pasku minimum 29 |  |
|  | Termin ważności minimum 12 miesięcy licząc od dnia dostawy do laboratorium |  |
|  | Opakowanie nie większe niż 30 testów paski zabezpieczone przed zabrudzeniem. |  |
|  | Certyfikaty kontroli jakości w każdej dostawie |  |
|  | Aktualne tabele odczytu i interpretacji wyników wraz z dostawą |  |
|  | Wszystkie testy muszą pochodzić od jednego producenta. |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Art. 297  § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Poprawiony załącznik nr 1A-2 do SIWZ

(do zadania nr 2)

WYMOGI GRANICZNE

Zadanie nr 2.

Dostawa do Pracowni Mikrobiologii do 17 kwietnia 2019:

- 2.1 testów, odczynników i materiałów zużywalnych umożliwiających wykonanie posiewu krwi i płynów ustrojowych metodą automatyczną wraz z dzierżawą analizatora (od 07 czerwca 2016 do 17 kwietnia 2019)

2.2. testów do manualnej diagnostyki bakteriologicznej (od 23 kwietnia 2016 do 17 kwietnia 2019)

2.3. odczynników do barwienia bakterii metodą Grama (od 23 kwietnia 2016 do 17 kwietnia 2019)

2.4. odczynników do diagnostyki serologicznej Salmonelli i Shigelli (od 23 kwietnia 2016 do 17 kwietnia 2019 )

2.5. testów lateksowych do diagnostyki mononukleozy(od 23 kwietnia 2016 do 17 kwietnia 2019)

2.6  testów kasetkowych do manualnej diagnostyki mikrobiologicznej (od 08 maja 2016 do 17 kwietnia 2019)

2.7. szczepów wzorcowych (od 08 maja 2016 do 17 kwietnia 2019)

2.8. krążków z antybiotykiem (od 23 kwietnia 2016 do 17 kwietnia 2019)

- 2.9. podłoży płynnych oraz  skosów w probówkach (od 08 maja 2016 do 17 kwietnia 2019)

- 2.10. akcesoriów laboratoryjnych (od 08 maja 2016 do 17 kwietnia 2019)

- Zadanie 2.1. Dostawa testów, odczynników i materiałów zużywalnych umożliwiających wykonanie posiewu krwi i płynów ustrojowych metodą automatyczną wraz z dzierżawą analizatora

| Lp. | Wymogi graniczne dotyczące podłoży do analizatora do posiewu krwi i płynów ustrojowych – należy wskazać odpowiednią stronę w ofercie | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
|  | Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć: jałowe podłoża gotowe do wykonania posiewu krwi nie wymagające żadnych dodatkowych czynności – potwierdzenie wg ulotki producenta. |  |
|  | Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć: jałowe podłoża gotowe do wykonania posiewu jałowych płynów ustrojowych dostarczając jednocześnie wszystkie niezbędne suplementy i dodatki umożliwiające wzrost bakterii wymagających – potwierdzenie wg ulotki producenta |  |
|  | Wszystkie rodzaje oferowanych podłoży muszą być jednocześnie podłożami transportowymi, przeznaczonymi do hodowli drobnoustrojów z krwi i płynów ustrojowych, kompatybilnymi z oferowanym analizatorem. |  |
|  | Proponowane podłoża muszą być przystosowane do wzrostu bakterii i grzybów chorobotwórczych dla człowieka w powszechnie znanym spektrum w mikrobiologii. Należy dołączyć wykaz drobnoustrojów możliwych do wyhodowania dla każdego rodzaju podłoża. |  |
|  | Proponowane podłoża tlenowe muszą umożliwić wzrost zarówno bakterii jak i grzybów /drożdżaków/ |  |
|  | Podłoża pediatryczne muszą być wzbogacone, umożliwiając wzrost wymagających bakterii: Haemophilus influenzae, Neiseria meningitidis, Strep.pneumoniae i przystosowane do posiewów mniejszej ilości materiału biologicznego niż u dorosłych. |  |
|  | Standardowe podłoża muszą zapewnić w posiewach krwi wzrost Haemoph.influenzae, Neisseria meningitidis, Strep.pneumoniae |  |
|  | Proponowane podłoża tlenowe i beztlenowe muszą zawierać w swoim składzie neutralizator antybiotyków – potwierdzenie na podstawie ulotki producenta. |  |
|  | Oferowane podłoża muszą być kompatybilne z aktualnie stosowanym u zamawiającego zamkniętym, próżniowym systemem do pobierania krwi, możliwość stosowania jednorazowych adapterów lub łączników dostarczanych przez Wykonawcę |  |
|  | Wszystkie oferowane podłoża muszą podlegać kontroli przed dostawą. Certyfikaty kontroli jakości muszą być dołączone do każdej porcji dostawy, serii i rodzaju podłoży. Certyfikaty muszą zawierać wyniki kontroli parametrów fizyko-chemicznych i kontroli mikrobiologicznej-szczepami wzorcowymi z kolekcji ATCC |  |
|  | Karty charakterystyki muszą być dostarczone do każdego rodzaju produktu wraz z pierwszą dostawą/wersja drukowana |  |
|  | Wymagana objętość podłoża dla dorosłych: do 50 ml, pediatryczne do 30 ml. |  |
|  | Wymagana wielkość opakowania: 50-100 butelek z podłożem |  |
|  | Wymagany termin ważności podłoży: min 6 miesięcy od dostawy do laboratorium |  |
|  | Każda butelka z podłożem musi być opisana: nazwa, seria, termin ważności, temperatura przechowywania. |  |
|  | Wymagana temperatura przechowywania dla podłoży -pokojowa |  |
|  | Oferta musi być kompletna – należy zapewnić wszystkie niezbędne odczynniki, suplementy, dodatki i akcesoria niezbędne do wykonania posiewu krwi lub płynów ustrojowych wg .procedury producenta. |  |
|  | W przypadku konieczności zamówienia większej ilości odczynników dodatkowych lub akcesoriów niż zadeklarowana przez Wykonawcę dla podanej przez Zamawiającego liczby badań, jest on zobowiązany dostarczyć je na swój koszt w ramach umowy |  |
|  | Wymagane jest szkolenie personelu pielęgniarskiego z procedury pobierania krwi na posiew. |  |
| Wymogi graniczne dotyczące analizatora do posiewu krwi i płynów ustrojowych – należy wskazać odpowiednią stronę w ofercie |  |  |
|  | Analizator fabrycznie nowy /wszystkie jego moduły i elementy/ rok produkcji 2015 lub 2016 w najnowszej wersji technologicznej ostatnio wprowadzonej na rynek zawierający 300-400 miejsc inkubacyjno-pomiarowych wyposażony w zewnętrzne urządzenie zasilania awaryjnego UPS (minimum 30 min ). Należy podać pełną nazwę oferowanego aparatu, załączyć zdjęcie i opis . |  |
|  | Analizator wolnostojący lub analizator do instalacji na stole (należy zapewnić mobilny stół dopuszczony do pacy w medycznym laboratorium analitycznym o nośności dostosowanej do wagi kompletnego pracującego urządzenia) |  |
|  | W przypadku konieczności dostosowania pomieszczenia do pracy wszystkich urządzeń niezbędnych do podłączenia analizatora i sprzętu pomocniczego Wykonawca zobowiązuje się do wykonania ich i pokrycia kosztów we własnym zakresie. Po zakończeniu umowy i deinstalacji urządzeń wszystkie pomieszczenia należy zostawić w stanie pierwotnym. |  |
|  | Analizator zautomatyzowany: zapewniający inkubację, wstrząsania próbek, automatyczny, cykliczny odczyt prób nie rzadziej niż 20 min i sygnalizowanie dźwiękowe wyników przez analizator tj. wynik pozytywny/wzrost bakterii/, wynik negatywny, ewentualne błędy. |  |
|  | Analizator przystosowany do pracy całodobowej |  |
|  | Możliwość dostawiania butelek w trakcie pracy analizatora . |  |
|  | Możliwość uzyskania wyniku bez konieczności konfiguracji danych o pacjencie dla poszczególnych butelek . |  |
|  | - Możliwość przechowywania butelek z posianą krwią w temperaturze pokojowej do 12 godzin przed włożeniem do aparatu bez wpływu na wynik badania i bez konieczności wykonywania jakichkolwiek dodatkowych czynności - potwierdzenie w ulotce . |  |
|  | - Możliwość zmiany czasu inkubacji butelek na wezwanie Zamawiającego. |  |
|  | Rejestrowanie badań i za pomocą kodów kreskowych /analizator wyposażony w czytnik kodów kreskowych/ |  |
|  | Automatyczny – wbudowany system kontroli jakości pracy aparatu |  |
|  | Bezpłatna aktualizacja wyposażenia i oprogramowania wraz z postępem i zmianami w trakcie trwania umowy |  |
|  | Oprogramowanie analizatora w języku polskim umożliwiające szybkie wprowadzanie danych pacjenta i próby badanej. |  |
|  | Instrukcja obsługi analizatora w języku polskim, wersja drukowana |  |
|  | Instalacja, uruchomienie analizatora i szkolenie personelu laboratorium / potwierdzone certyfikatem /na miejscu u użytkownika w ramach umowy , |  |
|  | Wykonawca ma obowiązek zapewnić obsługę serwisową w godz. 6:00-20:00 w dni robocze. W pozostałe dni w godz. 7:00-17:00. Interwencja serwisu na zgłoszenie awarii (przyjazd do Zamawiającego pracownika serwisu i naprawa) do 24h w dni robocze od momentu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia awarii przez autoryzowany serwis producenta urządzenia (telefonicznie, faksem, drogą elektroniczną) |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do instalacji wszystkich urządzeń będących przedmiotem umowy w ciągu 21 dni licząc od daty zawarcia umowy |  |
|  | Gwarancja techniczna przez cały okres trwania umowy - uwzględnia koszty napraw, wymiany podzespołów, części, okresowych przeglądów serwisowych oraz wszystkie części i akcesoria nie uwzględnione w formularzu oferty wraz z kosztami związanymi jak dojazd, hotel itp. na koszt Wykonawcy |  |
|  | Urządzenie zastępcze/takie same/ na czas awarii i naprawy |  |
|  | Wykonanie zadana obejmuje: przywiezienie analizatora wraz z oprzyrządowaniem, wniesienie, zainstalowanie, uruchomienie, włączenie do LSI, wprowadzenie aplikacji badań, wprowadzenie kalibracji i materiałów kontrolnych, potwierdzenie poprawności wyników kontroli, ocenę poprawności uzyskiwanych wyników w porównaniu z wykonywanymi na dotychczasowym sprzęcie. Szkolenie personelu laboratorium z obsługi aparatu . Wszystkie czynności na koszt Wykonawcy. |  |
|  | Wykonanie raz w roku pełnego bezpłatnego przeglądu technicznego aparatu /w razie potrzeby naprawy, wymiany zużytych części itp. wydanie i świadectwa bezpieczeństwa/ po instalacji i przeglądzie/ lub częściej na wezwanie użytkownika w razie stwierdzenia nieprawidłowości |  |
|  | Termin realizacji dostaw od wpłynięcia zamówienia: - maksymalnie 5 dni roboczych od poniedziałku do piątku - maksymalnie 48 godzin w trybie” CITO” od poniedziałku do piątku Dostawa do Magazynu Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej – budynek „I” pierwsze piętro, w godzinach od 8.00 do 14.00. |  |
|  | Tryb rozpatrywania reklamacji: - produkty podlegające reklamacji-dostarczone do Zamawiającego w ciągu 48 godzin /dostarczenie prawidłowego produktu/ - potwierdzenie rozpatrywania reklamacji w ciągu 5 dni rozliczenie wartościowe reklamowanych produktów: procentowo – zgodnie z ilością reklamowanych produktów |  |
|  | Zamawiający wymaga dodatkowo 1 stanowiska komputerowego /niezależnie od zestawów komputerowych obsługujących pracę analizatora/ zapewniające dwustronną komunikację z analizatorem i włączone do LSI, obejmujące: 1.Komputer wraz z systemem operacyjnym Windows/ odpowiednim do wymaganych funkcji . 2.Monitor LCD wysokiej rozdzielczości 3.Drukarka-laserowa monochromatyczna 4.Klawiatura 5.Mysz optyczna 6.Czytnik kodów kreskowych 7.Licencję 8.Program antywirusowy oraz zewnętrzne urządzenie zasilania awaryjnego UPS/min. 30 minut/ Wszystkie czynności /urządzenia, sterowniki ,drukarka kodów kreskowych ZEBRA LP 2824 Plus lub nie gorsza, licencje, wdrożenia, szkolenie personelu związane z podłączeniem analizatora uruchomieniem dwustronnej komunikacji - w ramach umowy na koszt Wykonawcy. |  |
|  | W ramach dzierżawy należy zapewnić wydruki wyników badań na koszt Wykonawcy. Zamawiający wymaga min. 1 laserowej drukarki monochromatycznych o prędkości drukowania min. 50 stron na minutę i wydajności dostosowanej do ilości wydruków. Możliwość wydruków w formacie A4 i A5-z dwóch niezależnych podajników bez konieczności zmiany ustawień. Przez cały okres trwania umowy Wykonawca dostarcza wszystkie akcesoria niezbędne do pracy drukarek /bębny,tonery/ oraz papier do drukarek format A4 i A5 oraz drukarki kodów kreskowych. Przez cały okres trwania umowy zapewnia serwis urządzeń w ramach umowy. Szacowana liczba wydruków dziennie : - A4 -10 wydruków - A5 -50 wydruków |  |
|  | Zaoferowany analizator/wraz z całym zewnętrznym wyposażeniem/musi być kompletny i po zainstalowaniu gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem i przy zastosowaniu zaoferowanych odczynników i materiałów zużywalnych. Oferent zapewnia możliwość wykonania wymienionych powyżej badań tak co do ilości jak i rodzaju w okresie trwania umowy. |  |
|  | W razie zmiany lokalizacji aparatu Wykonawca na swój koszt przenosi, instaluje, wpina do LSI i uruchamia aparat w nowym pomieszczeniu wraz z całym oprzyrządowaniem |  |

- Zadanie 2.2. Dostawa testów do manualnej diagnostyki bakteriologicznej

| Lp. | Wymogi graniczne dotyczące testów do manualnej diagnostyki bakteriologicznej – należy wskazać odpowiednią stronę w ofercie | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
|  | Wymagany termin ważności testów - minimum 4 miesiące licząc od daty dostarczenia do laboratorium |  |
|  | Na każdym jednostkowym opakowaniu musi być umieszczona informacja w języku polskim: nazwa podłoża, ilość, numer serii, producent, termin ważności, skład jakościowy i ilościowy, temperatura przechowywania. |  |
|  | Dostarczone testy/odczynniki muszą być kompletne, zawierać wszystkie, reagenty, kontrole, bufory, płyny, akcesoria itp. potrzebne do wykonana badania wg. metodyki producenta |  |
|  | Certyfikaty kontroli jakości muszą być dostarczone wraz z dostawą do każdej serii i rodzaju produktu |  |
|  | Wymagany test jakościowy, lateksowy do szybkiego wykrywania antygenów bakteryjnych bezpośrednio w PMR i z hodowli wykrywający antygeny :H.influenzae b, Streptococcus pneumonice,Streptococcus agalactiae, Neisseria meningitidis gr.A, Neisseria meningitidis gr.B, Neisseria meningitidis gr.C. Test musi wykrywać każdy antygen oddzielnie - potwierdzenie na podstawie ulotki producenta |  |
|  | Wymagany test jakościowy, lateksowy do wykrywania antygenu Cryptococcus neoformans w PMR i surowicy. |  |
|  | Wymagany test jakościowy do wykrywania produkcji karbapenemazy u Enterobacteriacea i Pseudomonas spp , odczyt wyniku maksymalnie do 2 godzin, wykrywający KPC , MBL, OXA . |  |
|  | Wymagane saszetki do hodowli beztlenowców przeznaczone do wytwarzania atmosfery do hodowli beztlenowców do pojemników o objętości 2,5 litra, nie wymagają dodawania wody, katalizatora i innych dodatków, nie wytwarzają wodoru. Wymagane stężenie tlenu po 2,5 godziny od momentu otwarcia i umieszczenia w pojemniku poniżej 0,1 % |  |
|  | Wymagane saszetki do hodowli Campylobacter przeznaczone do wytwarzania odpowiedniej atmosfery do pojemników. o objętości 2,5 litra |  |
|  | Należy zaoferować pełne opakowania, zaokrąglając w górę w ilości pokrywającej w pełni zapotrzebowanie. |  |
|  | Wymagana instrukcja wykonania w opakowaniu w języku polskim |  |

Zadanie 2.3. Dostawa odczynników do barwienia bakterii metodą Grama

| Lp. | Wymogi graniczne dotyczące odczynników do barwienia bakterii metodą Grama – należy wskazać odpowiednią stronę w ofercie | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
|  | Termin ważności odczynników minimum 6 miesięcy, licząc od daty dostawy do zamawiającego |  |
|  | Odczynniki muszą być zabezpieczone szczelnym opakowaniem |  |
|  | Karty charakterystyki substancji i bezpieczeństwa należy dołączyć do dostawy dla odczynników /wersja drukowana/ |  |
|  | Certyfikaty kontroli jakości muszą być dostarczone w każdej dostawie |  |

- Zadanie 2.4. Dostawa odczynników do diagnostyki serologicznej Salmonelli i Shigelli

| Lp. | - Wymogi graniczne dotyczące odczynników do diagnostyki serologicznej Salmonelli i Shigelli – należy wskazać odpowiednią stronę w ofercie | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
|  | Wymagany termin ważności odczynników minimum 4 miesiące, licząc od daty dostawy do zamawiającego |  |
|  | Odczynniki 1 - 8 muszą stanowić komplet pochodzący od jednego producenta |  |
|  | Odczynniki muszą być pakowane w buteleczki z zakraplaczem |  |
|  | Certyfikaty kontroli jakości muszą być dostarczone w każdej dostawie |  |
|  | Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych muszą być dostarczone w formie drukowanej |  |

Zadanie 2.5. Dostawa testów lateksowych do diagnostyki mononukleozy

| Lp. | - Wymogi graniczne dotyczące testów lateksowych do diagnostyki mononukleozy – należy wskazać odpowiednią stronę w ofercie | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
|  | Wymagany termin ważności odczynników minimum 4 miesiące, licząc od daty dostawy do zamawiającego |  |
|  | Odczynniki muszą być gotowe do użytku |  |
|  | Zestawy odczynników muszą być kompletne i zawierać wszystkie elementy potrzebne do wykonania badań |  |
|  | Odczynniki muszą być pakowane w buteleczki z zakraplaczem |  |
|  | Należy dostarczyć metodyki w języku polskim do każdego rodzaju testów |  |
|  | Należy zaoferować pełne opakowania, zaokrąglając w górę w ilości pokrywającej w pełni zapotrzebowanie. |  |
|  | Certyfikaty kontroli jakości muszą być dostarczone w każdej dostawie |  |
|  | Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych muszą być dostarczone w formie drukowanej |  |

Zadanie 2.6. Dostawa testów kasetkowych do manualnej diagnostyki mikrobiologicznej

| Lp. | - Wymogi graniczne dotyczące testów kasetkowych do manualnej diagnostyki mikrobiologicznej – należy wskazać odpowiednią stronę w ofercie | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
|  | Testy kasetkowe do szybkiego wykrywania antygenów bakteryjnych lub wirusowych metodą immunoenzymatyczną lub immunochromatograficzną, manualne z kontrolą na każdej płytce, przeznaczone do wykonywania pojedynczych badań. |  |
|  | Możliwość wykonania badania bezpośrednio z materiału biologicznego lub hodowli na płytce agarowej (dotyczy bakterii). |  |
|  | Odczyt końcowego wyniku maksymalnie do 30 minut |  |
|  | Badanie jednoetapowe |  |
|  | Zestaw odczynników musi być kompletny, gotowy do użycia i zawierać w zestawie wszystkie akcesoria niezbędne do wykonania badania |  |
|  | Metodyki w języku polskim muszą być dostarczone w każdym opakowaniu |  |
|  | Wielkość opakowania - maksymalnie do 25 testów, każdy test zapakowany oddzielnie |  |
|  | Wymagany termin ważności odczynników minimum 4 miesiące, licząc od daty dostawy. |  |
|  | Należy zaoferować pełne opakowania zaokrąglając w górę ilość opakowań, pokrywając zapotrzebowanie na wykonanie badań w ilości wykazanej przez zamawiającego |  |
|  | Certyfikaty kontroli jakości muszą być dostarczone w każdej dostawie |  |
|  | Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych muszą być dostarczone w formie drukowanej |  |
|  | Wymagany test jakościowy do równoczesnego wykrywania i różnicowania antygenu GDH Clostridium difficile i toksyn A i B w kale na jednej płytce. |  |
|  | Wymagany test jakościowy do jednoczesnego wykrywania i różnicowania antygenów Rota i Adenowirusa w kale na jednej płytce . |  |
|  | Wymagany test jakościowy do wykrywania antygenu Streptococcus pneumoniae z próbki moczu, która nie wymaga żadnego przygotowania np. zagęszczania , rozcieńczania, gotowania itp. Potwierdzenie na podstawie ulotki producenta.. |  |
|  | Wymagany test jakościowy do wykrywania antygenu RSV zarówno z popłuczyn z jamy nosowo-gardłowej jak i wymazów z górnych dróg oddechowych. Potwierdzenie na podstawie ulotki producenta. |  |

- Zadanie 2.7. Dostawa szczepów wzorcowych

| Lp. | - Wymogi graniczne dotyczące szczepów wzorcowych – należy wskazać odpowiednią stronę w ofercie | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
|  | Szczepy wzorcowe muszą pochodzić z pierwszego pasażu. |  |
|  | Wymagany termin ważności odczynników minimum 12 miesięcy, licząc od daty dostawy do zamawiającego |  |
|  | Opakowanie musi być szczelne, zabezpieczające przed uszkodzeniem |  |
|  | Szczepy wzorcowe muszą być pakowane w sposób umożliwiający minimum 2 niezależne przesiewy z opakowania wyjściowego producenta |  |
|  | Wraz z dostawą należy dostarczyć instrukcję bezpiecznego postępowania, przesiewu, przechowywania i utylizacji /wersja drukowana/ |  |
|  | Wraz z dostawą należy dostarczyć karty charakterystyki i bezpieczeństwa dla odczynników niebezpiecznych |  |

- Zadanie 2.8. Dostawa krążków z antybiotykiem

| Lp. | - Wymogi graniczne dotyczące krążków z antybiotykiem – należy wskazać odpowiednią stronę w ofercie | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
|  | Wymagane krążki bibułowe o średnicy 6mm, nasączone antybiotykami - przeznaczone do oznaczania lekowrażliwości bakterii metodą dyfuzyjno-krążkową na płytkach agarowych |  |
|  | Krążki muszą być pakowane w rurki szklane lub plastikowe /po 50 sztuk/ z pochłaniaczem wilgoci |  |
|  | Każdy krążek musi być opisany: skrót nazwy, stężenie |  |
|  | Wymagany termin ważności krążków minimum: 12 miesięcy licząc od daty dostawy do laboratorium |  |
|  | Wymagane opakowania- nie większe niż 50 sztuk. |  |
|  | Certyfikaty kontroli jakości muszą być dostarczone w każdej dostawie |  |
|  | Wraz z dostawą muszą być dostarczone aktualne tabele odczytu i interpretacji wyników |  |
|  | Wszystkie krążki muszą pochodzić od jednego producenta. |  |

- Zadanie 2.9. Dostawa podłoży płynnych oraz  skosów w probówkach

| Lp. | - Wymogi graniczne dotyczące podłoży płynnych oraz skosów w probówkach – należy wskazać odpowiednią stronę w ofercie | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
|  | Wymagane podłoża jałowe, gotowe do użytku zabezpieczone zewnętrznym zbiorczym opakowaniem zabezpieczającym przed uszkodzeniem mechanicznym, wyschnięciem, przemarznięciem i rozjałowieniem. |  |
|  | Opakowanie musi być szczelne, zabezpieczające przed rozlaniem i uszkodzeniem . |  |
|  | Każda seria i rodzaj i rodzaj dostarczonych podłoży musi podlegać kontroli jakości u producenta, a aktualny certyfikat kontroli jakości musi być dostarczony do każdej serii podłoży/wraz z dostawą/.Certyfikat kontroli jakości musi zawierać: nazwę podłoża, nr katalogowy, nr serii, datę ważności, datę przeprowadzonej kontroli, ocenę parametrów fizyko-chemicznych jak: kolor, pH, objętość lub grubość lub wagę podłoża na płytce, kontrolę jałowości oraz kontrolę biologiczną . |  |
|  | Metodyka dostarczona wraz z pierwszą dostawą musi zawierać : nazwę podłoża, nr katalogowy, opis przeznaczenia, skład jakościowo-ilościowy, opis kontroli jakości, interpretację cech wzrostu kolonii bakterii na podłożu, postępowanie ze zużytym podłożem. |  |
|  | Karty charakterystyki i bezpieczeństwa należy dołączyć do dostawy dla odczynników niebezpiecznych/wersja drukowana/ |  |
|  | Podłoża płynne w ilości 5ml w probówkach należy dostarczyć szczelnie zamknięte korkiem z możliwością odkręcenia i ponownego zamknięcia do wszczepienia kultury bakteryjnej. |  |
|  | Podłoże płynne do posiewu PMR do 5 ml w fiolce należy dostarczyć zamknięte korkiem umożliwiającym wkłucie , wzbogacone suplementem umożliwiającym wzrost bakterii wymagających typu Haemophilus spp , Neisseria spp , Streptococcus pneumoniae. Potwierdzenie na podstawie ulotki producenta. |  |
|  | Podłoża płynne do gotowania w probówkach do tego przeznaczonych . |  |

- Zadanie 2.10. Dostawa akcesoriów laboratoryjnych

| Lp. | - Wymogi graniczne dotyczące akcesoriów laboratoryjnych – należy wskazać odpowiednią stronę w ofercie | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
|  | Wymagany termin ważności wymazówek i innych jałowych akcesoriów minimum 12 miesięcy, licząc od daty dostawy do zamawiającego |  |
|  | Opakowania z dostarczonymi akcesoriami muszą być szczelne, zabezpieczające przed uszkodzeniem |  |
|  | Karty charakterystyki i bezpieczeństwa należy dołączyć do dostawy dla odczynników niebezpiecznych/wersja drukowana/ |  |
|  | Należy zaoferować pełne opakowania , zaokrąglając w górę w ilości pokrywającej w pełni zapotrzebowanie. |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Art. 297  § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Poprawiony załącznik nr 1A-3 do SIWZ

(do zadania nr 3)

WYMOGI GRANICZNE

Zadanie nr 3 - Dostawa do Pracowni Serologii Transfuzjologicznej od 24 kwietnia 2016 do 17 kwietnia 2019: odczynników i materiałów zużywalnych do badań immunohematologicznych wraz z dzierżawą jednego lub dwóch analizatorów oraz sprzętu pomocniczego.

| L.p. | Warunki graniczne jednego lub dwóch analizatorów | Potwierdzenie spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zamawiający dopuszcza dzierżawę: - jednego analizatora wraz z systemem back-up manualnym lub - dwóch jednakowych analizatorów. Back-up manualny – musi wykorzystywać takie same odczynniki , krwinki, karty jak automatyczny analizator i musi być dostarczony wraz z inkubatorem o temp.37 st., wirówką do kart o pojemności min. 24 kart, ze stałym czasem i prędkością wirowania, pipetą automatyczną nastawną 50, 25 i 12,5 mikrolitrów ze statywem oraz niezbędnym zestawem komputerowym , czytnikiem kodów kreskowych, wirówką do próbek z krwią 4000 obr/min i sprzętem dodatkowym. tj. pipety PCV jednorazowe, jednorazowe końcówki do pipet , probówki PCV, korki do probówek. |  |
| 2. | W pełni automatyczny jeden analizator lub dwa jednakowe analizatory do badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej (wykonywanie pełnych oznaczeń grup krwi i prób zgodności serologicznej mikrometodą żelową) fabrycznie nowe, rok produkcji 2015 lub 2016, zaopatrzone w zewnętrzny system podtrzymywania napięcia UPS (minimum 30 minut) wykonujące całą procedurę badania od pobrania materiału z badanej próbki do przesłania wyniku do komputera. Analizator / analizatory przystosowane do pracy całodobowej. |  |
| 3. | Analizator / analizatory wolnostojące lub dostarczone z przeznaczonym pod nie mobilnym stołem (z dopuszczonym certyfikatem do pracy w medycznym laboratorium analitycznym o nośności dostosowanej do wagi kompletnego urządzenia). Należy dołączyć zdjęcie i opis aparatu / aparatów. |  |
| 4. | Analizator / analizatory muszą pracować w trybie wolnego dostępu (Random Access- umożliwiając rozpoczęcie wykonywania badań, łącznie z zakropleniem materiału badanego, w trakcie trwania procedury wykonywania badań zleconych wcześniej ) oraz posiadać tryb pracy badań pilnych (CITO), czyli wykonanie badania priorytetowo przed innymi próbkami będącymi już w urządzeniu. |  |
| 5. | Automatyczny analizator / analizatory muszą wykonywać następujące badania : - grupa krwi układu AB0 z użyciem jednej serii odczynników monoklonalnych anty-A, anty-B, anty-DVI(-) IgM, anty-DVI (+) IgM + IgG - (drugi klon), - przeciwciała grupowe do grupy krwi – izoaglutyniny A1, B - kontrola grupy krwi w zakresie anty-A, anty-B, anty-D kategoria DVI(-) dla biorców oraz DVI(+) dla dawców - badanie przeglądowe na obecność przeciwciał odpornościowych w pośrednim teście antyglobulinowym (PTA-LISS) przy użyciu co najmniej 3 krwinek wzorcowych ( włączając antygen Cw) - badanie próby zgodności w PTA-LISS w pełni automatycznie - BTA | podać nazwy klonów podać nazwy klonów |
| 6. | Wymagana wydajność jednego lub dwóch analizatorów – min. 48 badań (grupa z Rh oraz przeciwciała grupowe) w ciągu 75 minut. lub minimum 48 screeningów p-ciał odpornościowych w ciągu 90 minut. |  |
| 7. | Wymagana pojemność analizatora / analizatorów dla próbek badanych - nie mniejsza niż 48 probówek o średnicy 12-16mm |  |
| 8. | Badanie- oznaczenie grupy krwi- musi obejmować: oznaczenie antygenów układu AB0 i antygenu D układu Rh włącznie ze słabą odmianą antygenu D – DVI (anty-DVI(-) IgM, anty-DVI (+) IgM + IgG ), izoaglutynin na krwinkach wzorcowych A1,B oraz screening przeciwciał nieregularnych w teście PTA, na co najmniej 3 rodzajach krwinek wzorcowych. Należy odnieść do ilości badań – pozycja nr 1 |  |
| 9. | Badanie przeciwciał nieregularnych dla biorców krwi musi obejmować screening przeciwciał nieregularnych w teście PTA, na co najmniej 3 rodzajach krwinek wzorcowych. Należy odnieść do ilości badań – pozycja nr 3 |  |
| 10. | Właściwa próba zgodności pomiędzy biorcą i dawcą musi obejmować badanie w pośrednim teście antyglobulinowym PTA. Należy odnieść do ilości badań tj. donacji- pozycja 4. |  |
| 11. | Potwierdzenie grupy krwi dla biorców A,B,DVI(-) Potwierdzenie grupy krwi dla dawców, druga seria A,B,DVI(+) Należy odnieść do ilości badań – pozycja nr 2. |  |
| 12. | Pełne wykonanie próby zgodności – sprawdzenie grupy krwi biorcy i grup dawców, oznaczenie przeciwciał odpornościowych u biorcy, oraz właściwa próba krzyżowa tj. surowica biorcy z krwinkami dawców - nie dłużej niż 50 minut. |  |
| 13. | Wymagane pokrycie kosztów wykonania weryfikacji próbek ze słabą odmianą antygenu D w RCKiK w Szczecinie. Przewidywana liczba badań do 50 w ciągu roku. |  |
| 14. | Do badań – grupy krwi i próby zgodności krew - wymagane probówki z EDTA. |  |
| 15. | W przypadku awarii analizatorów lub sprzętu dodatkowego – przyjazd pracownika serwisu w ciągu 24 godzin od przyjęcia zgłoszenia: przez 7 dni w tygodniu. |  |
| 16. | Możliwość wprowadzania w analizatorze / analizatorach indywidualnego hasła dostępu . |  |
| 17. | Wymagana identyfikacja badanych próbek i odczynników poprzez kody kreskowe zawierające numer serii i datę ważności. |  |
| 18. | Akceptacja różnych systemów kodów kreskowych- wykonawca dostarcza z aparatem odpowiednie czytniki kodów kreskowych |  |
| 19. | Wymagany monitoring załadowanych na pokład odczynników przez oprogramowanie analizatora. Analizator musi zgłaszać stan alarmowy jeśli ilość odczynników nie jest wystarczająca do wykonania zaplanowanych badań. |  |
| 20. | Wymagany wbudowany system kontroli jakości dla poszczególnych modułów automatycznego analizatora (wirówki: kontrola prędkości wirowania, inkubatora: temperatura inkubacji, systemu pipetującego: objętość pipetowania) oraz odczynników. |  |
| 21. | Gwarancja dotyczy całego okresu trwania umowy dzierżawy, obejmuje koszty napraw, wymiany podzespołów oraz wszystkich części i akcesoriów nie podanych w ofercie. Gwarancja również dotyczy okresowych przeglądów serwisowych (co 12 miesięcy w trakcie trwania umowy) |  |
| 22. | Instalacja i uruchomienie analizatora oraz szkolenie na miejscu u użytkownika w ramach umowy z następujących zakresów: - bieżąca obsługa aparatu - procedury badań, kalibracji, kontroli - interpretacja wyników badań Wydanie imiennych certyfikatów dla osób przeszkolonych – według listy wskazanej przez Zamawiającego. |  |
| 23. | Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wraz z urządzeniami instrukcji obsługi i metodyk wykonywania testów w języku polskim oraz całości dokumentacji technicznej do prawidłowego korzystania z analizatora/ urządzeń w wersji papierowej. |  |
| 24. | Analizator / analizatory kompletne z oprogramowaniem, wyposażone w sprzęt dodatkowy typu: komputer, drukarka laserowa,drukarka kodów kreskowych, czytnik kodów kreskowych itp. wraz z całym niezbędnym oprogramowaniem, programem antywirusowym. |  |
| 25. | Aparat / aparaty oznakowane znakiem CE, oraz posiadające deklarację zgodności, dopuszczone na terenie RP. |  |
| 26. | Kompletna rejestracja czynności operatora, użytych próbek badanych i wykonanych testów. |  |
| 27. | Archiwizacja wyników badań (protokół badania i obraz bezpośredni mikrokolumny ) o wysokiej rozdzielczości. |  |
| 28. | Automatyczne rozpoznawanie przez analizator / analizatory w badanej próbce krwi: obecności skrzepu oraz zakorkowanej probówki. |  |
| 29. | Możliwość ciągłego doładowywania próbek, odczynników, płynów eksploatacyjnych bez przerywania pracy analizatora. |  |
| 30. | Analizator / analizatory wyposażone w automatyczną stację umożliwiającą autokalibrację igieł. |  |
| 31. | Termin ważności otwartych kart na pokładzie analizatora minimum 2 godziny. |  |
| 32. | Automatyczny system kontroli niezgodności z wynikami w archiwum. |  |
| 33. | Automatyczne wykonywanie kopii bezpieczeństwa przez analizator / analizatory dla wszystkich wyników badań. |  |
| 34. | Automatyczne usuwanie zużytych kart przez analizator / analizatory do kosza na odpady znajdującego się na pokładzie analizatora / analizatorów |  |
| 35. | Zabezpieczenie przed kontaminacją – analizator / analizatory wykorzystujący jednorazowe mikroprobówki do zawieszania krwinek. |  |
| 36. | Metodyki w języku polskim do każdego rodzaju testów. |  |
| 37. | Do oferty Zamawiający wymaga załączenia pozytywnej opinii Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie o oferowanych testach mikrokolumnowych ( zgodnie z obowiązującymi przepisami Hit ,, Medyczne zasady …” rozdz. 7.5 wyd. III , który na podstawie ustawy z dn. 22 sierpnia 1997 roku o publicznej służbie krwi ( Dz. U. Nr 106, poz. 681, z późn. zm.) stanowi w Polsce obowiązujące przepisy w jednostkach organizacyjnych publicznej służbie krwi. |  |
| 38. | Zestaw do codziennej kontroli jakości i dopuszczony do używania w automatycznym urządzeniu dla wszystkich elementów systemu zawierający przeciwciała anty-D (0,05 IU/ml) lub anty-Fya- zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz krwinki grupy A1 i B o różnym Rh lub grupy 0 i A1B o różnym Rh. |  |
| 39. | Międzylaboratoryjna międzynarodowa kontrola jakości potwierdzona certyfikatem 4 razy w roku. |  |
| 40. | Kalkulacja ceny winna obejmować wszystkie materiały zużywalne i odczynniki oraz krwinki firmowe gotowe do użycia do podanej ilości badań, kontrole wykonywane 2 razy dziennie oraz walidację każdej nowej serii i dostawy odczynnika. W przypadku konieczności zamówienia większej ilości odczynników lub akcesoriów niż zadeklarowana przez Wykonawcę dla podanej przez Zamawiającego liczby badań, jest on zobowiązany dostarczyć je na swój koszt w ramach umowy |  |
| 41. | Pełny autoryzowany serwis techniczny i informatyczny dotyczący oprogramowania analizatora /analizatorów w zakresie całego przedmiotu zamówienia na koszt Wykonawcy przez cały okres trwania umowy. |  |
| 42. | Analizator / analizatory podłączony do LSI Zamawiającego w trakcie trwania umowy. Dwukierunkowa komunikacja miedzy analizatorem / analizatorami i bazą danych / kartami pacjenta/, automatyczne przesyłanie wyników badań z analizatora do kart po ich akceptacji przez użytkownika. |  |
| 43. | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w języku polskim i wyposażenia w okresie trwania umowy. |  |
| 44. | Wykonawca zapewni w trakcie trwania umowy optymalną temperaturę i wilgotność w miejscu pracy wszystkich oferowanych urządzeń (klimatyzacja) |  |
| 45. | Zaoferowany analizator/analizatory /wraz z całym zewnętrznym wyposażeniem/ musi być kompletny i po zainstalowaniu gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem i przy zastosowaniu zaoferowanych odczynników i materiałów zużywalnych. Oferent zapewnia możliwość wykonania wymienionych powyżej badań tak co do ilości jak i rodzaju w okresie trwania umowy. |  |
| 46. | Termin realizacji dostaw dla wszystkich pozycji – oprócz krwinek wzorcowych do wykrywania przeciwciał i krwinek A, B do izoaglutynin  maksymalnie 5 dni roboczych od wpłynięcia zamówienia - od poniedziałku do piątku  maksymalnie 48 godzin od wpłynięcia zamówienia w trybie”CITO” od poniedziałku do piątku Dostawa do Magazynu Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej – budynek „I” pierwsze piętro, w godzinach od 8.00 do 14.00. |  |
| 47. | Tryb rozpatrywania reklamacji:  produkty podlegające reklamacji-dostarczone do Zamawiającego w ciągu 24 godzin/dostarczenie produktu wolnego od wad/  potwierdzenie rozpatrywania reklamacji w ciągu 5 dni rozliczenie wartościowe reklamowanych produktów: procentowo – zgodnie z ilością reklamowanych produktów |  |
| 48. | W przypadku zmiany lokalizacji pracowni Wykonawca na swój koszt przeniesie, zainstaluje, podłączy do LSI i uruchomi wszystkie urządzenia będące przedmiotem umowy w nowym pomieszczeniu |  |
| Warunki graniczne krwinek, kart, odczynników |  | Potwierdzenie spełnienia wymogu |
| 49. | Krwinki wzorcowe,karty,odczynniki oraz materiały zużywalne zaoferowane w ilości potrzebnej do wykonania przedstawionych w zadaniu rodzajów badań i terminów ważności po dostawie i otwarciu. |  |
| 50. | Termin ważności - minimum 9 miesięcy od daty dostawy - dla oferowanych odczynników - minimum 5 tygodni od daty dostawy - dla krwinek wzorcowych oraz produktów krwinkowych |  |
| 51. | Oferowane karty, odczynniki, krwinki wzorcowe muszą być dopuszczone do obrotu na rynek polski. |  |
| 52. | Certyfikaty kontroli jakości dla każdego rodzaju i serii odczynników w każdej dostawie. |  |
| 53. | Wszystkie karty,odczynniki, krwinki wzorcowe, płyny, rozcieńczalniki, bufory i sprzęt (z wyjątkiem sprzętu komputerowego, płynów systemowych analizatora , sprzętu jednorazowego ) muszą pochodzić od tego samego producenta i być kompatybilne z oferowanym analizatorem. |  |
| 54. | Odczynniki monoklonalne anty-A, anty-B, odczynnik anty-DVI (-) IgM i anty-DVI(+)/IgM+IgG (różne klony) |  |
| 55. | W każdej dostawie i serii odczynnika anty - D musi być dołączona ulotka producenta potwierdzająca skład I i II klonu / dwa klony/. |  |
| 56. | Wymagane przechowywanie wszystkich kart w temperaturze pokojowej lub w przypadku konieczności przechowywania w temp. 2-8 şC - dostarczenie w ramach umowy odpowiedniej szafy chłodniczej. |  |
| 57. | Krwinki wzorcowe do wykrywania przeciwciał nieregularnych – to zestaw co najmniej 3 rodzajów krwinek 0 RhD+/RhD- do badań przesiewowych przeznaczone do pośredniego testu antyglobulinowego PTA – zawierające wszystkie podstawowe antygeny do badań tego typu wg. wymogów IHiT, włącznie z antygenem Cw |  |
| 58. | Krwinki wzorcowe gotowe do użytku/ przygotowane przez producenta / zaoferowane w ilości potrzebnej do wykonania przedstawionych w zadaniu rodzajów i ilości badań. Do każdej serii produktu wraz z dostawą dołączona ulotka z wydrukowaną nazwą krwinek, fenotypem, kontrolą jakości, terminem ważności i instrukcją wykonania badania. |  |
| 59. | Gotowe krwinki wzorcowe w opakowaniach 2-15 ml w butelkach z zakrętką lub zakraplaczem, zawieszone w płynie stabilizującym. |  |
| 60. | Wszystkie odczynniki należy zaoferować w pełnych opakowaniach, zaokrąglając w górę do pełnych opakowań. |  |
| 61. | Transport odczynników do badań w warunkach monitorowanych pod względem temperatury. |  |
| 62. | Każde jednostkowe opakowanie opisane danymi: nazwa, seria, termin ważności. |  |
| 63. | Metodyki w języku polskim do każdego rodzaju testów/wersja drukowana/przy każdej dostawie. |  |
| 64. | Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych oferowanych produktów /wersja drukowana/. |  |
| Pozostałe warunki graniczne |  | Potwierdzenie spełnienia wymogu |
| 65. | Przez cały okres trwania umowy wymagane są dwa zestawy komputerowe współpracujące z LSI Infomedica.. Koszt włączenia do systemu Zamawiającego ponosi w całości Wykonawca. Każdy zestaw komputerowy musi obejmować: 1.komputer wraz z systemem operacyjnym Windows/ odpowiednim do wymaganych funkcji/ 2.monitor LCD o rozdzielczości HD (1920 x 1080) i przekątnej nie mniejszej niż 23 cale 3.drukarka laserowa monochromatyczna 4.klawiatura bezprzewodowa 5.mysz optyczna 6.czytnik kodów kreskowych 7.licencję systemu operacyjnego 8.program antywirusowy oraz zewnętrzne urządzenie zasilania awaryjnego UPS/ min.na 30 minut/. Wszystkie czynności/urządzenia, sterowniki, papier, licencje, szkolenie personelu związane z podłączeniem analizatorów i uruchomieniem dwustronnej komunikacji- w ramach umowy na koszt Wykonawcy. |  |
| 66. | W ramach dzierżawy należy zapewnić wydruki wyników badań na koszt Wykonawcy. Zamawiający wymaga min. 1 laserowej drukarki monochromatycznej o prędkości drukowania min. 50 stron na minutę i wydajności dostosowanej do ilości wydruków. Możliwość wydruków w formacie A4 i A5- z dwóch różnych podajników bez konieczności zmiany ustawień. Przez cały okres trwania umowy Wykonawca dostarcza wszystkie akcesoria niezbędne do pracy drukarek /bębny, tonery oraz papier do drukowania wyników/ papier do drukarek format A4 i A5, długopisy/. Przez cały okres trwania umowy zapewnia serwis urządzeń w ramach umowy. Szacowana liczba wydruków : - A4 – 50 kartek dziennie / wyniki prób zgodności, księga dzienna badań, raporty z dyżuru/ dziennie - A5 – 100 kartek / wydruki wyników badań grup krwi pacjentów/ dziennie |  |
| 67. | Gwarancja techniczna przez cały okres trwania umowy – uwzględnia koszty napraw, wymiany podzespołów, części, koszty przesyłek, okresowych przeglądów serwisowych oraz wszystkie części i akcesoria nie uwzględnione w formularzu oferty wraz z kosztami związanymi, takimi jak np. dojazd, hotel, koszt Wykonawcy. |  |
| 68. | Wykonawca zobowiązuje się do instalacji wszystkich urządzeń będących przedmiotem umowy w ciągu 21 dni od daty zawarcia umowy. |  |
| 69. | Zaoferowane w zadaniu wszystkie urządzenia , zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem i zewnętrznym oprzyrządowaniem muszą być kompletne i po zainstalowaniu gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem i przy zastosowaniu zaoferowanych testów . Wykonawca zapewnia możliwość wykonania wymienionych powyżej badań tak co do ilości i ich rodzaju przez okres trwania umowy. |  |
| Warunki graniczne dla metody manualnej probówkowej |  | Potwierdzenie spełnienia wymogu |
| 70. | Gotowe krwinki wzorcowe do wykrywania izoaglutynin O,A1,B – 3 rodzaje , w butelkach z zakraplaczem o pojemności 5-15 ml. Należy odnieść do ilości badań – pozycja nr 6 |  |
| 71. | Gotowe krwinki wzorcowe / 3 rodzaje krwinek/ do wykrywania przeciwciał odpornościowych w teście PTA LISS metodą probówkową , w butelkach o pojemności 5-15 ml. Należy odnieść do ilości badań – pozycja nr 6 |  |
| 72. | Odczynniki monoklonalne anty-A, anty-B, anty-D / dwa różne klony dla wszystkich odczynników / , w butelkach z zakraplaczem o pojemności 5-15 ml. Należy odnieść do ilości badań – pozycja nr 6 |  |
| 73. | Surowica antyglobulinowa poliwalentna , w butelkach o pojemności 5-15 ml. Należy odnieść do ilości badań – pozycja nr 6 |  |
| 74. | Jednorazowe płyty z PCV , do oznaczania grup krwi ( 6X5 dołków na płycie) Należy odnieść do ilości badań – pozycja nr 6 |  |
| 75. | Probówki z PCV okrągłodenne o średnicy 12-16 mm Należy odnieść do ilości badań – pozycja nr 6 |  |
| 76. | Odczynnik PBS w pojemnikach o pojemności od 1 do 5 litrów. |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Art. 297  § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Załącznik nr 1A-5 do SIWZ

(do zadania nr 5)

WYMOGI GRANICZNE

Zadanie nr 5. Dostawa pipet i końcówek do pipet do Laboratorium Centralnego od 18.04.2016 do 17.04.2019

| L.p. | Warunki graniczne |  | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pipeta jednokanałowa nastawna 100 – 1000 l | Pipeta automatyczna jednokanałowa, nastawna: - wykonana z tworzywa trwałego, chemicznie odpornego, z automatycznym zrzutnikiem końcówek, - objętości zmiennej, nastawnej w sposób płynny w zakresie od 100 μl do 1000 μl, - z dwoma przyciskami funkcyjnymi (oddzielnym do zrzucania końcówek), - z czteromiejscowym wskaźnikiem nastawiania objętości, - z możliwością autoklawowania w całości, - z trwale naniesionym numerem fabrycznym i oznakowaniem zakresu nastawnej objętości, - sprawdzona i wykalibrowana fabrycznie, z załączonym przez producenta indywidualnym certyfikatem kalibracji oraz świadectwem wzorcowania ważnym przez cały czas trwania umowy, - z pełną kompatybilnością funkcjonalną do zestawów pipet serii Eppendorf Research, sześciostanowiskowych statywów karuzelowych i końcówek 50 -1000 μl firmy Eppendorf, stanowiącą dla zamawiającego uzupełnienie posiadanego wyposażenia laboratoryjnego, służącego do odmierzania objętości, - konfekcjonowana fabrycznie, w indywidualnym opakowaniu kartonowym, wraz z instrukcja obsługi, wymiennymi częściami eksploatacyjnymi i akcesoriami niezbędnymi do wykonania konserwacji pipety. |  |
| 2 | Pipeta jednokanałowa nastawna 0,5 – 5 ml | Pipeta automatyczna jednokanałowa, nastawna: - wykonana z tworzywa trwałego, chemicznie odpornego, z automatycznym zrzutnikiem końcówek, - objętości zmiennej, nastawnej w sposób płynny w zakresie od 0,5 ml do 5 ml - z dwoma przyciskami funkcyjnymi (oddzielnym do zrzucania końcówek), - z czteromiejscowym wskaźnikiem nastawiania objętości, - z możliwością autoklawowania w całości - z trwale naniesionym numerem fabrycznym i oznakowaniem zakresu nastawnej objętości, - sprawdzona i wykalibrowana fabrycznie, z załączonym przez producenta indywidualnym certyfikatem kalibracji oraz świadectwem wzorcowania ważnym przez cały czas trwania umowy, - z pełną kompatybilnością funkcjonalną do zestawów pipet serii Eppendorf Research, sześciostanowiskowych statywów karuzelowych i końcówek 100 – 5000 μl firmy Eppendorf, stanowiącą dla zamawiającego uzupełnienie posiadanego wyposażenia laboratoryjnego, służącego do odmierzania objętości, - konfekcjonowana fabrycznie, w indywidualnym opakowaniu kartonowym, wraz z instrukcja obsługi, wymiennymi częściami eksploatacyjnymi i akcesoriami niezbędnymi do wykonania konserwacji pipety. |  |
| 3 | Statyw obrotowy do pipet | - stojak na pipety laboratoryjne do będących na stanie laboratorium pipet automatycznych firmy Eppendorf o nazwie Eppendorf Research - stojak posiadający sześć stanowisk do umieszczania pipet |  |
| 4 | Końcówki do pipet 2 - 200 l | Końcówki do pipet: jednorazowego użycia, wykonane z tworzywa przezroczystego, chemicznie odpornego, - o pojemności do 200 μl, - kompatybilne do posiadanych jednokanałowych pipet Eppendorf Research o objętościach nastawnych 20 - 200 μl z zachowaniem funkcji automatycznego zrzucania końcówek za pomocą zrzutnika, - opakowaniach po 1000 sztuk |  |
| 5 | Końcówki do pipet 50 - 1000 l | Końcówki do pipet: - jednorazowego użycia, wykonane z tworzywa przezroczystego, chemicznie odpornego, - o pojemności do 1000 μl - kompatybilne do posiadanych jednokanałowych pipet Eppendorf Research o objętościach nastawnych 100 - 1000 μl z zachowaniem funkcji automatycznego zrzucania końcówek za pomocą zrzutnika, - w opakowaniach po 1000 sztuk |  |
| 6 | Końcówki do pipet 100 - 5000 l | Końcówki do pipet: - jednorazowego użycia, wykonane z tworzywa przezroczystego, chemicznie odpornego, - o pojemności do 5000 μl - kompatybilne do posiadanych jednokanałowych pipet Eppendorf Research o objętościach nastawnych 1000 - 5000 μl z zachowaniem funkcji automatycznego zrzucania końcówek za pomocą zrzutnika, - w opakowaniach po 500 sztuk |  |
| 7 | Końcówki do pipet z filtrem 2 - 200 l | Końcówki do pipet: - jednorazowego użycia, wykonane z tworzywa przezroczystego, chemicznie odpornego, - wyposażone w filtry wewnętrzne, - o pojemności od 2 do 200 μl, - kompatybilne do posiadanych jednokanałowych pipet Eppendorf Research o objętościach nastawnych 20 - 200 μl z zachowaniem funkcji automatycznego zrzucania końcówek za pomocą zrzutnika, - sterylne, zamknięte w statywach, po 96 sztuk w każdym statywie, - czyste do PCR (wolne od DNA pochodzenia ludzkiego, DN-az, RN-az i inhibitorów PCR), z załączonym lub dostępnym dla zamawiającego certyfikatem czystości, - konfekcjonowane fabrycznie w opakowaniach kartonowych, w każdym opakowaniu 10 statywów po 96 końcówek |  |
| 8 | Końcówki do pipet z filtrem 50 - 1000 l | Końcówki do pipet: - jednorazowego użycia, wykonane z tworzywa przezroczystego, chemicznie odpornego, - wyposażone w filtry wewnętrzne, - o pojemności od 50 - 1000 μl - kompatybilne do posiadanych jednokanałowych pipet Eppendorf Research o objętościach nastawnych 100 - 1000 μl z zachowaniem funkcji automatycznego zrzucania końcówek za pomocą zrzutnika, - sterylne, zamknięte w statywach, po 96 sztuk w każdym statywie, - czyste do PCR (wolne od DNA pochodzenia ludzkiego, DN-az, RN-az i inhibitorów PCR), z załączonym lub dostępnym dla zamawiającego certyfikatem czystości, - konfekcjonowane fabrycznie w opakowaniach kartonowych, w każdym opakowaniu 10 statywów po 96 końcówek |  |
| 9 | Końcówki do pipet z filtrem 0,1 - 10 l (M) | Końcówki do pipet: - jednorazowego użycia, wykonane z tworzywa przezroczystego, chemicznie odpornego, - wyposażone w filtry wewnętrzne, - o pojemności od 0,1 do 10 μl, - o długości 40 mm (± 2 mm) - kompatybilne do posiadanych jednokanałowych pipet Eppendorf Research o objętościach nastawnych 0,1 – 2,5 μl oraz 0,5 - 10,0 μl z zachowaniem funkcji automatycznego zrzucania końcówek za pomocą zrzutnika, - sterylne, zamknięte w statywach, po 96 sztuk w każdym statywie, - czyste do PCR (wolne od DNA pochodzenia ludzkiego, DN-az, RN-az i inhibitorów PCR), z załączonym lub dostępnym dla zamawiającego certyfikatem czystości, - konfekcjonowane fabrycznie w opakowaniach kartonowych, w każdym opakowaniu: 10 statywów po 96 końcówek |  |
| 10 | Końcówki do pipet z filtrem 100 - 5000 l | Końcówki do pipet: - jednorazowego użycia, wykonane z tworzywa przezroczystego, chemicznie odpornego, - wyposażone w filtry wewnętrzne, - o pojemności od 100 - 5000 μl - kompatybilne do posiadanych jednokanałowych pipet Eppendorf Research o objętościach nastawnych 1000 - 5000 μl z zachowaniem funkcji automatycznego zrzucania końcówek za pomocą zrzutnika, - sterylne, zamknięte w statywach, w opakowaniach: 5 statywów po 24 sztuki, - czyste do PCR (wolne od DNA pochodzenia ludzkiego, DN-az, RN-az i inhibitorów PCR), z załączonym lub dostępnym dla zamawiającego certyfikatem czystości |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Art. 297  § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Poprawiony załącznik nr 1A-6 do SIWZ

(do zadania nr 6)

WYMOGI GRANICZNE

Zadanie nr 6. Dostawa odczynników i akcesoriów wraz z dzierżawą sprzętu do Pracowni Biologii Molekularnej od 03.05.2016 do 17.04.2019

| L.p. | Wymogi graniczne | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
|  | Aparaty – rok produkcji nie starszy niż 2013 - wyposażone w zewnętrzne urządzenie zasilania awaryjnego UPS (minimum 30 minut) |  |
|  | Analizatory wolnostojące lub instalowane na stołach (należy dostarczyć odpowiednie podstawy) |  |
|  | Automatyczna: izolacja kwasów nukleinowych, amplifikacja i detekcja produktów izolacji |  |
|  | Wszystkie badania wykonywane – techniką Real Time PCR |  |
|  | Identyfikacja odczynników i próbek pacjentów przy użyciu kodów kreskowych |  |
|  | Monitorowanie materiałów zużywalnych na pokładzie aparatu |  |
|  | Wszystkie testy z certyfikatem CE IVD |  |
|  | Oferta musi obejmować wszystkie odczynniki: do izolacji kwasów nukleinowych, amplifikacji/detekcji oraz kontrole i kalibratory |  |
|  | Test HCV RNA ilościowo – wykrywane genotypy: 1 - 6 |  |
|  | Test HBV DNA ilościowo- wykrywane minimum genotypy: A-G |  |
|  | Genotyp HCV – wraz z podtypem wirusa (min. podtyp 1a i 1b) oznaczany automatycznie |  |
|  | Minimalny termin ważności odczynników 6 miesięcy |  |
|  | Wszystkie testy zawierające system zabezpieczający przed kontaminacją. |  |
|  | Przez cały okres trwania umowy Wykonawca zapewnia bieżącą konserwację oraz serwis komory laminarnej II klasy Biohazard, typ HF safe 1200 firmy Heal Force będącej własnością SPWSZ w Szczecinie. Wymagane przeglądy z wpisem do paszportu technicznego będą wykonywane minimum co 12 miesięcy. |  |
|  | Połączenie analizatorów z firmowym centrum serwisowym poprzez łącze internetowe przez całą dobę – na koszt Wykonawcy |  |
|  | W przypadku awarii analizatorów przyjazd pracownika serwisu i naprawa analizatorów w ciągu 24 godzin od przyjęcia zgłoszenia |  |
|  | Do ilości badań należy doliczyć testy potrzebne na wykonanie kalibracji i wszystkich niezbędnych badań z zakresu kontroli jakości |  |
|  | Do ilości badań należy doliczyć testy potrzebne na przeprowadzenie testów kontaminacji pomieszczeń – po jednym opakowaniu testu w każdym roku umowy |  |
|  | W ramach umowy Wykonawca jest zobowiązany dostarczać preparaty do dekontaminacji powierzchni, w tym pipet automatycznych - preparaty RNA Away i DNA Away - lub o takich samych właściwościach – w ilości: 2 opakowania każdego z preparatów po 500 ml z atomizerem w każdym roku kontraktu |  |
|  | Kalkulację ilości kalibratorów, wymaganych kontroli jakości – dla serii podanych poniżej - oraz wszystkich materiałów zużywalnych należy podać zgodnie z zaleceniami producenta. - W przypadku badań: HBV DNA, HCV RNA, HIV RNA wykonywane będą serie badań po 48 próbek (z kontrolami) - W przypadku badania: genotypowanie HCV wraz z podtypem wirusa wykonywane będą serie po 22 próbki (z kontrolami) - W przypadku badania CMV DNA (poz. 5 tabeli do zadania nr 6) wykonywane będą serie badań po 12 lub 24 próbki ( z kontrolami) - W przypadku badania CMV DNA (poz. 6 tabeli do zadania nr 6) wykonywane będą serie pojedynczych badań przy użyciu analizatora LightCycler 2.0 będącego własnością SPWSZ w Szczecinie. |  |
|  | W przypadku badania CMV DNA (poz. 6 tabeli do zadania nr 6) należy zapewnić wszystkie odczynniki pochodzące od jednego producenta niezbędne do wykonania badania przy użyciu analizatora LightCycler 2.0 będącego własnością SPWSZ w Szczecinie. |  |
|  | Zamawiający wymaga zapewnienia jednej serii odczynnika dla poz. 1-3 oraz 5 tabeli do zadania nr 6 w okresie minimum 6 miesięcy (maksymalnie 6 serii w trakcie trwania umowy). |  |
|  | W przypadku konieczności zamówienia większej ilości materiałów kontrolnych, kalibratorów, odczynników lub akcesoriów niż zadeklarowana przez Wykonawcę dla podanej przez Zamawiającego liczby badań jest on zobowiązany dostarczyć je na swój koszt w ramach umowy |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do instalacji wszystkich urządzeń będących przedmiotem umowy w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy |  |
|  | Termin realizacji dostawy od wpłynięcia zamówienia: - Maksymalnie 72 godziny od poniedziałku do piątku - maksymalnie 48 godzin w trybie „CITO” od poniedziałku do piątku Dostawa na koszt Wykonawcy do magazynu Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej (budynek „I” – I piętro) do godziny 14.00 |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania z wyposażeniem Pracowni Biologii Molekularnej i dostarczenie w ramach dzierżawy sprzętu wymaganego do wykonania wszystkich oferowanych badań oraz adaptacji pomieszczeń w celu zapewnienia jednokierunkowego obiegu próbki. |  |
|  | Wykonawca w ramach dzierżawy dostarczy sprzęt wymieniony poniżej lub o takich samych parametrach: - Wirówka - z pokrętłem zawierająca wyposażenie: wirnik nieprzepuszczający aerozoli do mikroprobówek (24 x 1,5/ 2,0 ml) Potwierdzenie na podstawie instrukcji obsługi - zamrażarka szufladowa- rok produkcji 2015 lub 2016 (minimum 6 szuflad) przeznaczona do przechowywania próbek pacjentów (wraz z monitorowaniem temperatury) z zakresem temperatury od – 60 do - 80ºC. Potwierdzenie na podstawie instrukcji obsługi - wytrząsarka typu vortex - system monitorowania temperatury Labguard 3D w wersji Express lub równoważnego zainstalowany w pomieszczeniach Pracowni Biologii Molekularnej. System musi obejmować: - oprogramowanie umożliwiające podgląd wykresów i danych pomiarowych z dowolnego komputera w sieci, archiwizację danych, ustawienie dowolnych progów alarmowych i częstotliwości pomiarów (osobno dla każdego czujnika); alarmowanie poprzez e-mail oraz okienka alarmowe na innych komputerach; podłączenie 6 czujników z wzorcowaniem; zabezpieczenie systemu hasłami - trzy podwójne, bezprzewodowe nadajniki umożliwiające monitorowanie 6 punktów w zakresie temp. Od – 30 do + 30°C - modem odbierający sygnał z nadajników - oprzyrządowanie, tj. zasilacze, kable i inne akcesoria do montażu - Instalacje oprogramowania, czujników w urządzeniach, podłączenie i konfiguracja nadajników i modemów, rozprowadzenie kabli oraz instalacje i konfigurację okienek i progów alarmowych. - Szkolenie z obsługi oprogramowania Potwierdzenie na podstawie instrukcji obsługi - pipety automatyczne Eppendorf Research Plus lub równoważne do przygotowania i odmierzania kalibratorów, materiałów kontrolnych, próbek – wraz z certyfikatem wzorcowania przez okres trwania umowy : - 2 sztuki o zmiennej pojemności 10 – 100 ul, - 1 sztuka o zmiennej pojemności 20 – 200 ul, - 2 sztuki o zmiennej pojemności 100 – 1000 ul, - 1 sztuka o zmiennej pojemności 500 – 5000 ul Wymiana wszystkich pipet nastąpi co 12 miesięcy. Potwierdzenie na podstawie instrukcji obsługi |  |
|  | Zapewnienie i pokrycie kosztów udziału w kontroli międzylaboratoryjnej dla wszystkich badań przez cały czas trwania umowy – wraz z certyfikatami |  |
|  | W przypadku terminu ważności wszystkich pozycji: odczynników, materiałów kontrolnych i dodatkowych elementów zużywalnych - krótszego niż 6 miesięcy - możliwość uczestnictwa w promocjach cenowych Wykonawcy w zakresie objętym umową |  |
|  | Wykonawca zapewni w trakcie trwania umowy optymalną temperaturę i wilgotność w miejscu pracy wszystkich oferowanych urządzeń (klimatyzacja) |  |
|  | Tryb rozpatrywania reklamacji jakościowych i ilościowych: - produkty podlegające reklamacji – dostarczone do Zamawiającego w ciągu 24 godzin roboczych - potwierdzenie rozpatrzenia reklamacji w ciągu 5 dni roboczych - rozliczenie wartościowe reklamowanych produktów: procentowo – zgodnie z ilością reklamowanych testów |  |
|  | Przez cały okres trwania umowy analizatory muszą współpracować z Laboratoryjnym Systemem Informatycznym aktualnie stosowanym w laboratorium. Koszt włączenia się do systemu Zamawiającego ponosi w całości Wykonawca. Jedno stanowisko komputerowe obejmujące: komputer, monitor, bezprzewodową klawiaturę i mysz, 2 czytniki kodów kreskowych, licencję, program antywirusowy – wyposażone w zewnętrzne urządzenie zasilania awaryjnego UPS (minimum 30 minut). Wszystkie czynności / urządzenia, sterowniki oraz szkolenie personelu związane z podłączeniem analizatorów uruchomienie dwustronnej komunikacji – w ramach dzierżawy. |  |
|  | W ramach dzierżawy należy zapewnić wydruki wyników na koszt Wykonawcy. Zamawiający wymaga jednej drukarki laserowej monochromatycznej o prędkości drukowania min. 20 stron/minutę i wydajności dostosowanej do ilości wydruków. Możliwość wydruku - format A4 i A5 - bez konieczności zmiany ustawień. Przez cały czas trwania umowy dostarczanie wszystkich akcesoriów niezbędnych do pracy drukarek (bębny, tonery). Szacowana ilość wydruków: 150 storn – A5, 100 stron A4 - tygodniowo |  |
|  | Analizatory wraz z całym oprzyrządowaniem muszą być kompletne i po zainstalowaniu gotowe do pracy zgodnie z ich przeznaczeniem |  |
|  | Wymagane są szkolenia personelu laboratorium dotyczące obsługi bieżącej i konserwacji urządzeń na terenie Laboratorium Centralnego. Wydanie certyfikatów imiennych dla wszystkich osób przeszkolonych – według listy wskazanej przez Zamawiającego. Wszystkie czynności na koszt Wykonawcy. |  |
|  | Wymagane jest szkolenie: teoretyczne i praktyczne w formie warsztatów poza siedzibą Zamawiającego lub udział w konferencji dla dwóch Pracowników Laboratorium SPWSZ w Szczecinie. Zamawiający wymaga udziału dwóch osób w latach 2016, 2017 roku oraz 2018 roku - w trakcie trwania umowy. Wszystkie szkolenia na koszt Wykonawcy. |  |
|  | Wykonawca w ramach umowy zapewnia doradztwo aplikacyjne dotyczące zaproponowanych testów |  |
|  | Z urządzeniami należy dostarczyć wersje drukowane w języku polskim: instrukcji obsługi, metodyki oznaczeń (instrukcje użycia dla odczynników i materiałów kontrolnych, zakresy referencyjne dla dorosłych), karty charakterystyki substancji chemicznej, karty konserwacji urządzeń, paszporty techniczne. |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Art. 297  § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Załącznik nr 1A-8 do SIWZ

(do zadania nr 8)

WYMOGI GRANICZNE

Zadanie nr 8. Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów do rozdziału białek surowicy od 09.05.2016 do 17.04.2019

| L.p. | Warunki graniczne | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sprzęt do wykonania zadania fabrycznie nowy, rok produkcji 2015 lub 2016 - wyposażony w zewnętrzne urządzenie zasilania awaryjnego UPS (minimum 30 minut) |  |
| 2 | Zamawiający dopuszcza dzierżawę maksymalnie 2 analizatorów wraz z oprogramowaniem do analizy wyników |  |
| 4 | Rozdział białek surowicy metodą elektroforezy kapilarnej na 6 frakcji: - albumina, - α1 – globulina, - α2 – globulina, - β1 – globulina, - β 2 – globulina, - γ - globulina |  |
| 5 | Identyfikacja białka monoklonalnego w surowicy (immunofiksacja) przy użyciu antysurowic: IG: A, G, M, kappa, lambda, wolne kappa, wolne lambda |  |
| 6 | Identyfikacja białka monoklonalnego w surowicy (immunofiksacja) – przy użyciu żelu: dla 2 oraz 4 pacjentów jednocześnie |  |
| 7 | Oznaczanie pasm oligoklonalnych w płynie mózgowo – rdzeniowym metodą izoelektroogniskowania (maksymalnie dla 4 pacjentów) |  |
| 8 | Możliwość przesyłania do laboratoryjnego sytemu informatycznego proteinogramu (w formie graficznej) |  |
| 9 | Prezentacja wyników za pomocą: wykresu, stężenia białka całkowitego, poszczególnych frakcji (wartości bezwzględne i procentowe, stosunek albumina/globuliny), dane demograficzne pacjenta |  |
| 10 | Możliwość wprowadzania wartości IG i łańcuchów lekkich kappa i lambda |  |
| 11 | Możliwość półilościowej oceny białka z zaznaczonego fragmentu krzywej (białko monoklonalne) |  |
| 12 | Możliwość porównania wyników tego samego pacjenta (historia pacjenta) |  |
| 13 | W przypadku rozdziału elektroforetycznego białek identyfikacja próbek pacjentów przy użyciu kodów kreskowych |  |
| 14 | W przypadku rozdziału elektroforetycznego białek kontrola jakości i statystyka pomiarów: prezentacja wykresów Levey – Jenningsa |  |
| 15 | Zapewnienie materiału kontrolnego: - dla rozdziału elektroforetycznego białek w surowicy (6 frakcji) – 2 poziomy - dla immunofikascji: 1 poziom - dla pasm oligoklonalnych płynu mózgowo – rdzeniowego: 1 poziom |  |
| 16 | W przypadku awarii sprzętu – przyjazd pracownika serwisu i naprawa sprzętu w ciągu 24 godzin od przyjęcia zgłoszenia |  |
| 17 | Do ilości badań należy doliczyć testy potrzebne na wykonanie wszystkich niezbędnych badań z zakresu kontroli jakości |  |
| 18 | Kalkulację ilości wszystkich odczynników i materiałów zużywalnych należy podać zgodnie z zaleceniami producenta. |  |
| 19 | Harmonogram wewnętrznej kontroli jakości prowadzony przy założeniu, że wyniki kontroli znajdą się w zakresie dopuszczalnym wyznaczonym przez Zamawiającego (± 3SD oraz TEA): - dla rozdziału elektroforetycznego białek w surowicy (6 frakcji) – 2 poziomy codziennie przez 5 dni w tygodniu - dla immunofikascji - 1 poziom w miesiącu - dla pasm oligoklonalnych płynu mózgowo – rdzeniowego: 1 poziom w miesiącu Dla rozdziału elektroforetycznego białek w surowicy (6 frakcji) dopuszcza się maksymalnie 3 serie materiału kontrolnego w czasie trwania umowy. |  |
| 20 | W przypadku konieczności zamówienia większej ilości materiałów kontrolnych lub odczynników niż zadeklarowana przez Wykonawcę jest on zobowiązany dostarczyć je na swój koszt w ramach umowy |  |
| 21 | Wykonawca zobowiązuje się do instalacji wszystkich urządzeń będących przedmiotem umowy w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy |  |
| 22 | Termin realizacji dostawy od wpłynięcia zamówienia: - maksymalnie 72 godziny od poniedziałku do piątku - maksymalnie 24 godziny w trybie „CITO” od poniedziałku do piątku. Dostawa na koszt Wykonawcy do magazynu Laboratorium Centralnego (budynek „I” – I piętro) do godziny 14.00 |  |
| 23 | Zapewnienie i pokrycie kosztów udziału w kontroli międzylaboratoryjnej przez cały czas trwania umowy. Wymagany jest program obejmujący rozdział białek surowicy wraz z immunofiksacją: 4 razy w ciągu roku |  |
| 24 | W ramach kontroli międzylaboratoryjnej dla pasm oligoklonalnych płynu mózgowo – rdzeniowego należy dostarczy 3 próbki oznaczone oferowaną metodą badania (wraz z wynikami) w innym laboratorium na terenie Polski. |  |
| 25 | W przypadku terminu ważności wszystkich pozycji: odczynników, materiałów kontrolnych lub dodatkowych elementów zużywalnych - krótszego niż 6 miesięcy - możliwość uczestnictwa w promocjach cenowych Wykonawcy w zakresie objętym umową |  |
| 26 | Tryb rozpatrywania reklamacji jakościowych i ilościowych: - produkty podlegające reklamacji – dostarczone do Zamawiającego w ciągu 24 godzin roboczych - potwierdzenie rozpatrzenia reklamacji w ciągu 5 dni roboczych - rozliczenie wartościowe reklamowanych produktów: procentowo – zgodnie z ilością reklamowanych testów |  |
| 27 | Przez cały okres trwania umowy proponowany sprzęt musi współpracować z Laboratoryjnym Systemem Informatycznym aktualnie stosowanym w laboratorium. Koszt włączenia się do systemu Zamawiającego ponosi w całości Wykonawca. Dwa stanowiska komputerowe obejmujące: komputer, monitor, bezprzewodową klawiaturę i mysz, czytnik kodów kreskowych, licencję, program antywirusowy – wyposażone w zewnętrzne urządzenie zasilania awaryjnego UPS (minimum 30 minut). Wszystkie czynności / urządzenia, sterowniki oraz szkolenie personelu związane z podłączeniem sprzętu, uruchomienie komunikacji – w ramach dzierżawy. |  |
| 28 | W ramach dzierżawy należy zapewnić wydruki wyników na koszt Wykonawcy. Zamawiający wymaga minimum 1 zewnętrznej drukarki laserowej monochromatycznej o prędkości drukowania min. 20 stron/minutę. Możliwość wydruku - format A4 i A5 - bez konieczności zmiany ustawień. Przez cały czas trwania umowy dostarczanie wszystkich akcesoriów niezbędnych do pracy drukarek (bębny, tonery). Przez cały czas trwania umowy zapewnienie serwisu urządzeń w ramach dzierżawy. |  |
| 29 | Proponowany sprzęt wraz z całym oprzyrządowaniem musi być kompletny i po zainstalowaniu gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem |  |
| 30 | Wymagane są szkolenia personelu laboratorium dotyczące obsługi bieżącej i konserwacji urządzeń na terenie Laboratorium Centralnego. Wydanie certyfikatów imiennych dla wszystkich osób przeszkolonych – według listy wskazanej przez Zamawiającego. Wszystkie czynności na koszt Wykonawcy. |  |
| 31 | Wymagane jest szkolenie personelu laboratorium: - merytoryczne i praktyczne (w formie warsztatów) – dotyczące rozdziałów elektroforetycznych (2 osoby w każdym roku trwania umowy) poza siedzibą Zamawiającego - na terenie Polski. Wszystkie szkolenia na koszt Wykonawcy. |  |
| 32 | Z urządzeniami należy dostarczyć wersje drukowane w języku polskim: instrukcji obsługi, metodyki oznaczeń (instrukcje użycia dla odczynników i materiałów kontrolnych, zakresy referencyjne dla dorosłych i dzieci), karty charakterystyki substancji chemicznej, karty konserwacji urządzeń, paszporty techniczne. |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Art. 297  § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Załącznik nr 1A-9 do SIWZ

(do zadania nr 9)

WYMOGI GRANICZNE

Zadanie nr 9. Dostawa zestawów do diagnostyki chorób autoimmunologicznych metodą immunofluorescencji pośredniej, alergii oraz innych badań wykonywanych metodą ELISA wraz z dzierżawą aparatury od 04.05.2016 do 17.04.2019

| L.p. | Warunki graniczne | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
|  | Zestaw ELISA do oznaczania poziomu androstendionu w surowicy ludzkiej: - test ilościowy z krzywą - płyta mikrotitracyjna z dzielonymi studzienkami reakcyjnymi, opłaszczonymi przeciwciałami przeciw androstendionowi - Koniugat – androstendion znakowany peroksydazą chrzanową - Kalibratory do wykreślenia krzywej zawierają androstendion w buforze opartym na surowicy ludzkiej - Kontrole zawarte w zestawie - Czułość testu 0,04 ng/ml |  |
|  | Zestaw ELISA do bezpośredniego oznaczania poziomu 17α-hydroksyprogesteronu (17α-OHP) w ludzkiej surowicy: - Test ilościowy - Płyta mikrotitracyjna z odłamywanymi studzienkami reakcyjnymi, opłaszczonymi przeciwciałami anty-17α –OHP - Koniugat – 17α-OHP-HRP znakowany peroksydazą chrzanową HRP - Kalibratory 17α-OHP- gotowe do użycia - Kontrole – gotowe do użycia - czułość testu 0,11 ng/ml |  |
|  | Zestawy ANA Screen ELISA - Antygeny wysokooczyszczone (nie ekstrakt komórek Hep-2): histony, dsDNA, ssDNA, rybosomalne białko P, nRNP/Sm, Sm, SS-A, SS-B, Scl-70, Jo-1, centromery - Test półilościowy (1 kalibrator) do oznaczania przeciwciał w klasie IgG - Odczynniki znakowane kolorami - Bufor do rozcieńczania próbek, kalibratory i kontrole gotowy do użycia |  |
|  | Przeciwciała: - przeciwjądrowe (ANA), - przeciw mitochondriom (AMA), - przeciw mięśniom gładkim (ASMA) - przeciw mikrosomom nerki i wątroby (LKM-1) oznaczane metodą immunofluorescencji pośredniej: - każde pole stanowi mozaikę 4 substratów, tj. komórki HEp-2, wątrobę małpy, nerkę szczura i żołądek szczura - zestawy zawierają szkiełka z 5 i 10 polami, 10 szkiełek mikroskopowych w zestawie - oddzielne zestawy - Wykonanie oznaczenia nie bezpośrednio na szkiełku mikroskopowym |  |
|  | Transglutaminaza tkankowa – test ELISA - Antygen: rekombinowana ludzka transglutaminaza tkankowa - Test ilościowy do oznaczania przeciwciał w klasie IgA (3 kalibratory), test półilościowy do oznaczania przeciwciał w klasie IgG (1 kalibrator cut off) – oddzielne zestawy do oznaczania każdej klasy - Kalibratory gotowe do użycia - Odczynniki znakowane kolorami - Mikropłytka typu break-off (dzielone studzienki reakcyjne) - Kontrola pozytywna i negatywna- gotowe do użycia - Termin ważności odczynników co najmniej 10 miesięcy, płytka mikrotitracyjna po otwarciu – co najmniej 4 miesiące |  |
|  | Przeciwciała AMA M2 – test ELISA - Antygen: mieszanina wysoce oczyszczonej dehydrogenazy pirogronianowej (wyizolowanej z serca wołowego) oraz rekombinowanego białka fuzyjnego - Test ilościowy (3 kalibratory) - Kalibratory gotowe do użycia - Odczynniki znakowane kolorami - Mikropłytka typu break-off (dzielone studzienki reakcyjne) - Kontrola pozytywna i negatywna- gotowe do użycia - Substrat i roztwór stopujący – gotowe do użycia - Termin ważności odczynników co najmniej 10 miesięcy, płytka mikrotitracyjna po otwarciu – co najmniej 4 miesiące |  |
|  | Zestawy ELISA do badania przeciwciał przeciwko proteinazie 3 (cANCA): - antygen: rekombinowana ludzka i ludzka natywna proteinaza 3 - test ilościowy do oznaczania przeciwciał w klasie IgG - 3 kalibratory (gotowe do użycia) - zestawy zawierają wszystkie odczynniki potrzebne do oznaczania - odczynniki znakowane kolorami - dzielone studzienki w płycie mikrotitracyjnej |  |
|  | Zestawy ELISA do badania przeciwciał przeciwko mieloperoksydazie MPO (pANCA): - antygen: natywna mieloperoksydaza izolowana z ludzkich granulocytów - test ilościowy do oznaczania przeciwciał w klasie IgG - zestawy zawierają wszystkie odczynniki potrzebne do oznaczania - 3 kalibratory (gotowe do użycia) - odczynniki znakowane kolorami - dzielone studzienki w płycie mikrotitracyjnej |  |
|  | Zestawy ELISA do badania przeciwciał przeciwko LKM-1 - antygen: rekombinowany cytochrom P450 IID6 - test ilościowy do oznaczania przeciwciał w klasie IgG - zestawy zawierają wszystkie odczynniki potrzebne do oznaczania - 3 kalibratory gotowe do użycia - odczynniki znakowane kolorami - dzielone studzienki w płycie mikrotitracyjnej |  |
|  | Test ELISA do diagnostyki przeciwciał przeciw CCP • Test ilościowy - 5 kalibratorów do wykreślenia krzywej (gotowe do użycia) • Antygen: oryginalny rekombinowany peptyd II generacji • Zestawy zawierają wszystkie odczynniki potrzebne do oznaczania. • Odczynniki znakowane kolorami (kalibratory, kontrola pozytywna, kontrola negatywna, koniugat enzymatyczny). • Kontrola pozytywna i negatywna, kalibratory, bufor do rozcieńczania próbek, substrat i roztwór stopujący gotowe do użycia. • Termin ważności odczynników co najmniej 10 miesięcy, płytka mikrotitracyjna po otwarciu – co najmniej 4 miesiące. |  |
|  | Zestawy testowe ELISA do oznaczania przeciwciał przeciwko Chlamydia trachomatis - Oddzielny zestaw testowy do oceny przeciwciał w klasie IgA, IgG, IgM - Dla oceny przeciwciał w klasie IgG – wyniki ilościowe (3 punkty kalibracyjne) - Dla oceny przeciwciał w klasie IgA, IgM– wyniki półilościowe (1 kalibrator cut-off) - Odczynniki znakowane kolorami - Zestawy mają okres ważności co najmniej 12 miesięcy, a po otwarciu są trwałe co najmniej 4 miesiące - Zestawy zawierają wszystkie odczynniki potrzebne do oznaczania (w tym kontrolę pozytywną i negatywną) |  |
|  | Zestawy ELISA do diagnostyki przeciwciał przeciwko kardiolipinie: - oddzielne zestawy do ilościowej oceny przeciwciał w klasie IgG, IgM - 3 kalibratory (gotowe do użycia) - odczynniki znakowane kolorami - bufor do rozcieńczania próbek gotowy do użycia, zawiera beta 2-glikoproteinę I - antygen: kardiolipina (oraz β2GP1 jako kofaktor) - kontrola pozytywna i negatywna gotowe do użycia - substrat i roztwór stopujący – gotowe do użycia - termin ważności odczynników co najmniej 10 miesięcy, płytka mikrotitracyjna po otwarciu – co najmniej 4 miesiące |  |
|  | Zestawy ELISA do oznaczania przeciwciał przeciw Borrelia w surowicy - Kalibratory do wykreślenia krzywej kalibracyjnej - gotowe do użycia, - Test ilościowy w klasie IgG - Co najmniej 3 rozcieńczenia surowicy wykonywane podczas inkubacji, co pozwala wykryć przeciwciała o wysokim mianie w trakcie jednej inkubacji - Kalibratory znakowane kolorami o różnym natężeniu barwy - Krzywa kalibracyjna oparta jest na 6 punktach, kalibratory gotowe do użycia - Zestawy mają okres ważności co najmniej 10 miesięcy, a po otwarciu są trwałe co najmniej 4 miesiące - Zestawy zawierają wszystkie odczynniki potrzebne do wykonania oznaczeń - Kontrola pozytywna, kontrola negatywna oraz koniugat gotowe do użycia - Źródłem antygenu jest mieszanina rekombinowanego VlsE z Borrelia burgdorferi sensu stricto oraz Borrelia afzelii. - czułość minimum: 96%, swoistość minimum: 99%. |  |
|  | Zestawy ELISA do badania przeciwciał przeciwko Borrelia w surowicy - Kalibratory do wykreślenia krzywej kalibracyjnej gotowe do użycia, - testy ilościowe w klasie IgG i IgM z możliwością odczytu półilościowego za pomocą 1 kalibratora - Oddzielny zestaw do oznaczania klasy IgG i IgM w surowicy - Kalibratory znakowane są kolorami o różnym natężeniu barwy - Krzywa kalibracyjna oparta jest na 3 punktach (dla obu klas Ig) - Odczynnik (bufor) do rozcieńczania surowicy dla wszystkich zestawów do badania przeciwciał klasy IgM, zawiera absorbent czynnika reumatoidalnego i IgG, dzięki temu nie jest konieczna osobna absorpcja. - Zestawy mają okres ważności co najmniej 12 miesięcy, a po otwarciu są trwałe co najmniej 4 miesiące - Zestawy zawierają wszystkie odczynniki potrzebne do oznaczania - Płyta mikrotitracyjna opłaszczona jest pełnym ekstraktem Borrelia burgdorferi, Borrelia garinii i Borrelia afzelii, zawierającym natywne antygeny. Test do oceny przeciwciał w klasie IgG dodatkowo zawiera antygen rekombinowany VlsE |  |
|  | Zestawy ELISA do badania przeciwciał przeciwko Borrelia w płynie mózgowo – rdzeniowym: - Kalibratory do wykreślenia krzywej kalibracyjnej gotowe do użycia, - testy ilościowe w klasie IgG i IgM z możliwością odczytu półilościowo - Oddzielny zestaw do oznaczania klasy IgG i IgM - Każdy zestaw oprócz kalibratorów do surowicy zawiera zestaw kalibratorów do płynu mózgowo – rdzeniowego - Kalibratory znakowane są kolorami o różnym natężeniu barwy - Oznaczenie przeciwciał w płynie mózg. – rdzen.: zgodnie z zaleceniami (wg Reibera, Folgenhauera) procedura testu przewidująca jednoczesną inkubację surowicy i płynu mózg. – rdzen. w celu określenia wskaźnika specyficzności przeciwciał - Arkusz kalkulacyjny do obliczania wskaźnika specyficzności przeciwciał - Odczynnik (bufor) do rozcieńczania surowicy dla wszystkich zestawów do badania przeciwciał klasy IgM, zawiera absorbent czynnika reumatoidalnego i IgG, dzięki temu nie jest konieczna osobna absorpcja - Bufor płuczący jest jednakowy dla wszystkich zestawów - Brak konieczności zużywania studzienek na tzw. blank - Zestawy mają okres ważności co najmniej 10 miesięcy, a po otwarciu są trwałe co najmniej 4 miesiące - Zestawy zawierają wszystkie odczynniki potrzebne do oznaczania - Płyta mikrotitracyjna opłaszczona jest pełnym ekstraktem Borrelia burgdorferi, Borrelia garinii i Borrelia afzelii, zawierającym natywne antygeny |  |
|  | Zestawy ELISA do oznaczania przeciwciał przeciwko Mycoplasma pneumoniae: - Antygen: ekstrakt eterowy antygenu Mycoplasma pneumoniae szczepu Mac ATCC 15531 - Oddzielny zestaw testowy do oceny przeciwciał w klasie IgA, IgG i IgM - Dla oceny przeciwciał w klasie IgA, IgM – wyniki półilościowe - Dla oceny przeciwciał w klasie IgG – wyniki ilościowe - Bufor do rozcieńczania próbek w klasie IgM zawiera absorbent przeciwciał IgG i RF (bez konieczności zakupu dodatkowych odczynników) - Odczynniki znakowane kolorami - Bufor do rozcieńczania próbek, kalibratory, kontrole, koniugat enzymatyczny- gotowe do użycia - Czułość 100%, swoistość 100% - Płytka mikrotitracyjna z oddzielnie odłamywanymi studzienkami - Termin ważności odczynników co najmniej 10 miesięcy, płytka mikrotitracyjna po otwarciu – co najmniej 4 miesiące |  |
|  | Testy do oznaczania profili alergicznych: • Testy paskowe • Na każdym pasku testowym linia kontrolna wskazująca na prawidłowe wykonanie analizy • Ocena pasków półilościowa, wynik podawany w standardowej skali sześciu klas(EAST) • ocena wyników elektroniczna Skład profili: Profil wziewny zawierający co najmniej alergeny: g1 Tomka wonna g3 Kupkówka pospolita g6 Tymotka łąkowa g12 Żyto t2 Olcha t3 Brzoza t4 Leszczyna t7 Dąb w1 Ambrozja w6 Bylica w9 Babka lancetowata d1 Dermatophagoides pteronyssinus d2 Dermatophagoides farinae e1 Kot e2 Pies e3 Koń m1 Penicillium notatum m2 Cladosporium herbarum m3 Aspergillus fumigatus m6 Alternaria alternata Profil pokarmowy zawierający co najmniej alergeny: f1 Białko jaja f75 Żółtko jaja f2 Mleko krowie f45 Drożdże piekarskie f4 Mąka pszenna f5 Mąka żytnia f9 Ryż f14 Soja f13 Orzeszki ziemne f17 Orzech laskowy f20 Migdał f49 Jabłko f84 Kiwi f237 Morela f25 Pomidor f31 Marchew f35 Ziemniak f85 Seler f3 Dorsz Profil pokarmowy Mąka i Mięso zawierający co najmniej alergeny: f4; Mąka pszenna. f5; Mąka żytnia. f7; Mąka owsiana. f9; Ryż. f26; Wieprzowina. f27; Wołowina. f83; Kurczak. f79; Gluten. f3; Dorsz. Profil wziewny Zwierzęta zawierający co najmniej alergeny: e1; Kot. e2; Pies. e3; Koń. e6; Świnka morska. e71; Mysz. e73; Naskórek szczura. e82; Królik. e84; Chomik. es7; Mix sierści (Krowa, owca, koza). es172; Mix piór (Papużka falista, kanarek, papuga Ara, Aleksandretta obrożna, Zeberka timorska). Profil pediatryczny zawierający co najmniej alergeny: gx Mieszanina traw 2 (tymotka łąkowa, żyto zwyczajne) t3 Brzoza w6 Bylica d1 Dermatophagoides pteronyssinus d2 Dermatophagoides farinae e1 Kot e2 Pies e3 Koń m2 Cladosporium herbarum m3 Aspergillus fumigatus m6 Alternaria alternata f1 Białko jaja f75 Żółtko jaja f2 Mleko krowie f3 Dorsz f76 α-Laktoalbumina f77 β-Lactoglobulina f78 Kazeina e204 BSA f4 Mąka pszenna f9 Ryż f14 Soja f13 Orzeszki ziemne f17 Orzechy laskowe f31 Marchew f35 Ziemniak f49 Jabłko Profil MLEKO zawierający co najmniej alergeny: f2 Mleko krowie f76 Alfa-laktoalbumina (Mleko krowie) f77 Beta-laktoglobulina (Mleko krowie) f78 Kazeina (Mleko krowie) |  |
|  | Zestawy testowe do diagnostyki myositis (rozszerzony) - Brak konieczności zużywania pasków na kontrolę lub cut-off - Pasek testowy musi zawierać: Mi-2α, Mi-2β, TIF1ᵧ, MDA5, NXP2, SAE1, Ku, PM-Scl100, PM-Scl75, Jo-1, SRP, PL-7, PL-12, EJ, OJ oraz Ro-52 |  |
|  | Zestawy paskowe do diagnostyki ANA – profil ANA - Na każdym pasku testowym linia kontrolna wskazująca na prawidłowe wykonanie analizy - Pasek testowy musi zawierać osobno naniesione antygeny w postaci linii: – nRNP/Sm, Sm, SS-A, SS-B, Ro-52, Scl-70, Jo-1, rybosomalne białko P, centromerowe białko B, dsDNA, nukleosomy, histony, PCNA, AMA M2, PM-Scl, DFS70 - Wszystkie niezbędne odczynniki zawarte w zestawie diagnostycznym bez konieczności zakupu dodatkowych - Brak konieczności zużywania pasków na kontrolę lub cut-off |  |
|  | Zestawy testowe do oznaczania przeciwciał przeciwko Borrelia w klasie IgG (test potwierdzenia) – testy paskowe - Na każdym pasku testowym linia kontrolna wskazująca na prawidłowe wykonanie analizy - Antygeny: rekombinowane (VlsE Borrelia burgdorferi, VlsE B. garinii, VlsE B. afzelii, lipidy charakterystyczne dla fazy późnej: lipid Borrelia afzelii, lipid Borrelia burgdorferi, p83, p41, p39, wysokospecyficzne rekombinowane OspC, p58, p21, p20, p19, p18) - Każdy pasek dodatkowo zawiera dwie linie kontrolne: dla koniugatu IgG i IgM oraz linię kontrolną dla mieszanki klas IgG i IgM - Zestawy zawierają wszelkie potrzebne do inkubacji odczynniki - Brak konieczności zużywania pasków testowych na tzw. cut off lub kalibrację |  |
|  | Zestawy testowe do oznaczania przeciwciał przeciwko Borrelia w klasie IgM (test potwierdzenia) – testy paskowe - Jeden pasek testowy przeznaczony dla jednego pacjentaNa każdym pasku testowym linia kontrolna wskazująca na prawidłowe wykonanie analizy - Antygeny: VlsE Borrelia burgdorferi, wysoko oczyszczona rekombinowana flagelina (p41), i BmpA (p39) oraz wysoko oczyszczone rekombinowane, wysokospecyficzne dimeryczne antygeny OspC (p25) z Borrelia afzelii, Borrelia burgdorferi, Borrelia garinii i Borrelia spielmanii - Każdy pasek dodatkowo zawiera dwie linie kontrolne: dla koniugatu IgG i IgM oraz linię kontrolną dla mieszanki klas IgG i IgM - Zestawy zawierają wszelkie potrzebne do inkubacji odczynniki - Brak konieczności zużywania pasków testowych na tzw. cut off lub kalibrację |  |
|  | Zestawy testowe do diagnostyki autoimmunologicznych chorób wątroby - profil 9 antygenów - Testy paskowe, metoda immunoblot - Pasek testowy zawiera osobno naniesione antygeny w postaci linii : AMA M2, 3E, LKM-1, LC-1, Sp100, PML, gp210, SLA/LP, Ro-52 - Na każdym pasku testowym linia kontrolna wskazująca na prawidłowe wykonanie analizy |  |
|  | Analizator do technik ELISA – fabrycznie nowy, rok produkcji 2015 lub 2016: - system w pełni otwarty. - załadunek minimum 4 płyt mikrotitracyjnych (możliwość kombinowania wielu różnych parametrów podczas jednej inkubacji). - całkowicie zautomatyzowany przebieg inkubacji od momentu załadowania próbek do zakończenia badania.. - identyfikacja i lokalizacja poprzez kody, automatyczne skanowanie podczas wstawiania surowic i odczynników,. - obszar roboczy dla 4 płyt mikrotitracyjnych. - funkcja pamięci zużycia końcówek na stojaku. - funkcja pamięci zużycia płyt do rozcieńczeń. - moduł pipetujący dla jednorazowych końcówek. - minimalna objętość pipetowania – 5 mikrolitrów. - rozpoznanie typu końcówki, mieszanie, funkcja wielokrotnego dozowania cieczy. - 4 ogrzewane inkubatory z funkcją wytrząsania, 4 inkubatory pracujące w temp. pokojowej. - możliwość użycia 4 buforów płuczących. - głowica płucząca 8-kanałowa. - alarm niskiego poziomu cieczy. - funkcja płukania z przepełnieniem. - analiza kontroli jakości – wartość średnia, SD, CV, błąd standardowy oraz wykres Levey Jennings. - system operacyjny Windows 2000. - własny procesor, niezależny od systemu IT. - dwukierunkowe połączenie z laboratoryjnym systemem informatycznym. - wszystkie protokoły inkubacji testów ELISA zintegrowane z aparatem. |  |
|  | Czytnik do mikropłytek ELISA. - Układ pomiarowy 8 – kanałowy układ optyczny z lampą LED, samokalibrujący. - Tryby odczytu: EndPoint, Kinetyczny – dla pojedynczej i podwójnej długości fali.. - Czas odczytu płytki 96 dołków maks. 5 sek.. - Wbudowana wytrząsarka z programowanym czasem pracy i amplitudą. - Źródło światła - lampa LED. OPROGRAMOWANIE DO CZYTNIKA MIKROPŁYTEK. - Oprogramowanie sterujące i obliczeniowe w języku polskim. - Ilość zapamiętywanych protokołów pomiarowych oraz wyników odczytów - nieograniczony. - Wbudowany kreator wydruków. - Wbudowane funkcje statystyczne. - Praca z wieloma użytkownikami - system haseł i praw dostępu. - Bezpłatna aktualizacja oprogramowania oraz pomoc on-line. |  |
|  | Automatyczna płuczka mikropłytek z możliwością programowania: - Ilość programów płuczących min. 50 z definiowalnymi różnymi cyklami: dozowania, odsysania, wytrząsania - Praca z różnymi typami płytek (płaskodenne, okrągłodenne, typu V) z programowaniem parametrów płytek - Wbudowana wytrząsarka z programowanym czasem - System pomp pozwalający na pracę z dowolnymi butelkami (brak konieczności stosowania butelek ciśnieniowych) - Możliwość podłączenia czujników braku płynu lub przepełnienia |  |
|  | Inkubacja pasków testowych – automatyczna z wykorzystaniem 2 aparatów o parametrach – załadunek minimum 30 pasków: - wbudowany mechanizm kołyszący, - załadowanie pierwotne do 30 pasków testowych, - w pełni zautomatyzowany pobór odczynników, - załączone kanistry na odczynniki i odpady, - automatyczne dozowanie i aspiracja odczynników - sprzęt dostarczany jako kompletny zestaw, bez konieczności dokupowania dodatkowego wyposażenia - rynienki do aparatu na paski testowe dostarczane bezpłatnie przez Wykonawcę |  |
|  | Ocena otrzymywanych wyników badań elektroniczna z wykorzystaniem urządzenia skanującego (skaner płaski) oraz programu komputerowego o parametrach: - polska wersja językowa - archiwizacja wszystkich wyników – zachowywanie obrazu paska, danych pacjenta (bez konieczności przechowywania potencjalnie zakaźnych pasków po wykonanej inkubacji) - wszelkie niezbędne ewentualne materiały biurowe (kartki do drukowania protokołów itp.) oraz przeszkolenie personelu z zakresu obsługi programu komputerowego – bezpłatnie - jednoczesny odczyt co najmniej 15 pasków |  |
|  | kołyska laboratoryjna: - ruch kołyszący w pozycji horyzontalnej, - wbudowany zegar z możliwością programowania czasu pracy, - automatyczne zatrzymanie po upływie zaprogramowanego czasu |  |
|  | Kamera do testów Immunoblot – fabrycznie nowa, rok produkcji 2015 lub 2016: - Kompaktowy system wykonujący cyfrowe obrazy pasków umieszczonych w rynience inkubacyjnej - Umożliwia wykonywanie oceny, tworzenie wyników badań oraz automatyczne tworzenie archiwum pacjenta - Rynienki inkubacyjne umieszczane w szufladzie - Obudowa chroniąca optyczne elementy systemu dla jednakowych warunków oświetlenia bez zewnętrznych interferencji świetlnych - Urządzenie sterowane przez komputer |  |
|  | Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w ofercie częstotliwość wykonywania poszczególnych badań: - androstendion - częstotliwość: 2 lub sporadycznie 3 razy w miesiącu, - 17-OH progesteron - częstotliwość: 2 razy w miesiącu, - ANA Screen ELISA - 4 razy w miesiącu, - Transglutaminaza tkankowa IGA - 2 razy w miesiącu, - Transglutaminaza tkankowa IGG - 2 razy w miesiącu, - PR3 - 2 razy w miesiącu, - MPO - 2 razy w miesiącu, - LKM - 2 razy w miesiącu, - CCP - minimum 2 razy w miesiącu, maksymalnie 3 razy w miesiącu, - Chlamydia trachomatis IGA - co 3 tygodnie, - Chlamydia trachomatis IGG - co 3 tygodnie, - Chlamydia trachomatis IGM - co 3 tygodnie, - Chromogranina - 1 raz w miesiącu, - Kardiolipiny IGG - 2 razy w miesiącu, - Kardiolipiny IGM - 2 razy w miesiącu, - Borrelia IGG - 10 razy w miesiącu, - Borrelia IGM - 10 razy w miesiącu, - Borrelia IGG w PMR - 2 razy w miesiącu, - Borrelia IGM w PMR - 2 razy w miesiącu, - Mycoplasma pneumoniae IGA - 4 razy w miesiącu - Mycoplasma pneumoniae IGG - 4 razy w miesiącu - Mycoplasma pneumoniae IGM - 4 razy w miesiącu |  |
|  | Przy pierwszej dostawie dostarczyć należy pipety automatyczne z zakresem dozowania dostosowanym do objętości wszystkich przygotowanych odczynników i materiałów kontrolnych potrzebnych do wykonania oznaczeń. Pipety ze świadectwem wzorcowania ważnym przez cały czas trwania umowy. Pipety z pełną kompatybilnością funkcjonalną do zestawów pipet serii Eppendorf Research i końcówek firmy Eppendorf, stanowiącą do zamawiającego uzupełnienie posiadanego wyposażenia laboratoryjnego służącego do odmierzania objętości. |  |
|  | W przypadku awarii aparatów przyjazd pracownika serwisu i naprawa aparatów w ciągu 48 godzin od przyjęcia zgłoszenia |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do instalacji wszystkich urządzeń będących przedmiotem umowy w ciągu 21 dni od daty zawarcia umowy |  |
|  | W przypadku terminu ważności wszystkich pozycji: odczynników, materiałów kontrolnych i dodatkowych elementów zużywalnych - krótszego niż 6 miesiące - możliwość uczestnictwa w promocjach cenowych Wykonawcy w zakresie objętym umową |  |
|  | Termin realizacji dostawy od wpłynięcia zamówienia: - maksymalnie 5 dni od poniedziałku do piątku - maksymalnie 48 godzin w trybie „CITO” od poniedziałku do piątku Dostawa na koszt Wykonawcy do magazynu Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej (budynek "I" – II piętro) do godz. 14 |  |
|  | Zapewnienie i pokrycie kosztów udziału w kontroli międzylaboratoryjnej dla wszystkich parametrów przez cały czas trwania umowy |  |
|  | Tryb rozpatrywania reklamacji jakościowych i ilościowych: - produkty podlegające reklamacji – dostarczone do Zamawiającego w ciągu 24 godzin roboczych - potwierdzenie rozpatrzenia reklamacji w ciągu 5 dni roboczych - rozliczenie wartościowe reklamowanych produktów: procentowo – zgodnie z ilością reklamowanych testów |  |
|  | Przez cały okres trwania umowy aparaty muszą współpracować z Laboratoryjnym Systemem Informatycznym aktualnie stosowanym w laboratorium. Koszt włączenia się do systemu Zamawiającego ponosi w całości Wykonawca. Dwa stanowiska komputerowe obejmujące: komputer, monitor, bezprzewodową klawiaturę i mysz, czytnik kodów kreskowych, licencję, program antywirusowy – wyposażone w zewnętrzne urządzenie zasilania awaryjnego UPS (minimum 30 minut). Wszystkie czynności / urządzenia, sterowniki oraz szkolenie personelu związane z podłączeniem analizatorów uruchomienie dwustronnej komunikacji – w ramach dzierżawy. |  |
|  | W ramach dzierżawy należy zapewnić wydruki wyników na koszt Wykonawcy. Zamawiający wymaga minimum 1 drukarki laserowej monochromatycznej o prędkości drukowania min. 20 stron/minutę i wydajności dostosowanej do ilości wydruków. Możliwość wydruku - format A4 i A5 - bez konieczności zmiany ustawień. Przez cały czas trwania umowy dostarczanie wszystkich akcesoriów niezbędnych do pracy drukarek (bębny, tonery). |  |
|  | Aparaty wraz z całym oprzyrządowaniem muszą być kompletne i po zainstalowaniu gotowe do pracy zgodnie z ich przeznaczeniem |  |
|  | Wymagane są szkolenia personelu laboratorium dotyczące obsługi bieżącej i konserwacji urządzeń na terenie Laboratorium Centralnego. Wydanie certyfikatów imiennych dla wszystkich osób przeszkolonych – według listy wskazanej przez Zamawiającego. Wszystkie czynności na koszt Wykonawcy. |  |
|  | Wymagane jest szkolenie personelu laboratorium: - w zakresie interpretacji wykonywanych oznaczeń oraz bezpłatne konsultacje w przypadkach wątpliwych - w ośrodkach na terenie Polski. Wszystkie szkolenia na koszt Wykonawcy. |  |
|  | Wykonawca zapewni optymalną temperaturę i wilgotność w miejscu pracy wszystkich urządzeń oraz przechowywania odczynników (klimatyzacja). Przez cały okres trwania umowy Wykonawca zapewni serwis w ramach umowy dzierżawy. |  |
|  | Z urządzeniami należy dostarczyć wersje drukowane: instrukcji obsługi w języku polskim, metodyki oznaczeń (instrukcje użycia dla odczynników i materiałów kontrolnych, zakresy referencyjne dla dorosłych i dzieci), karty charakterystyki substancji chemicznej, karty konserwacji urządzeń, paszporty techniczne. |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Art. 297  § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Załącznik nr 1A-10 do SIWZ

(do zadania nr 10)

WYMOGI GRANICZNE

Zadanie nr 10. Dostawa odczynników, szybkich testów i akcesoriów dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej od 09.05.2016 do 17.04.2019

| L.p. | Warunki graniczne | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
|  | Probówka do obróbki kału na pasożyty: - Zestawy jednorazowego użytku / bez konieczności mycia/ - Wymagane pobranie małej ilości materiału – do 1 g - Obecne filtry umożliwiające łatwą separację jaj, larw, cyst i oocyt pasożytów - Duża klarowność preparatów - Wymagane jest szkolenie personelu laboratorium: praktyczne – dotyczące oceny preparatów (2 osoby w trakcie trwania umowy) poza siedzibą Zamawiającego - na terenie Polski. Wszystkie szkolenia na koszt Wykonawcy. - Zapewnienie kontroli międzylaboratoryjnej - zawiesina próbki kału: 2 razy w roku przez cały czas trwania umowy |  |
|  | Zestaw do oznaczania miedzi w surowicy: - Zestaw zawierający kontrole i rozcieńczalnik - zestaw do oznaczania badań jednoetapowo (bez pośrednich etapów inkubacji) - zestaw bez indywidualnej próby ślepej tj. dla każdej badanej próbki |  |
|  | Zestaw do oznaczania miedzi w moczu. - Zestaw zawierający kontrole i rozcieńczalnik - zestaw do oznaczania badań jednoetapowo (bez pośrednich etapów inkubacji) - zestaw bez indywidualnej próby ślepej tj. dla każdej badanej próbki |  |
|  | Giardia lamblia - test Elisa lub metoda immunochromatograficzna |  |
|  | SYPHILIS – szybki test przesiewowy - test immunochromatograficzny - testy pakowane indywidualnie, zawierające wszystkie odczynniki i akcesoria potrzebne do wykonania badania - na każdym pasku testowym linia kontrolna wskazująca na prawidłowe wykonanie oznaczenia |  |
|  | Test immunochromatograficzny do wykrywania zakażenia wywołanego przez Plasmodium species we krwi pełnej: - Testy pakowane indywidualnie, zawierające wszystkie odczynniki potrzebne do wykonania badania - Na każdym pasku testowym linia kontrolna wskazująca na prawidłowe wykonanie oznaczenia - Zestaw musi zawierać potrzebny rozcieńczalnik i kontrolę wewnętrzną |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Art. 297  § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Załącznik nr 1A-11 do SIWZ

(do zadania nr 11)

WYMOGI GRANICZNE

Zadanie nr 11. Dostawa testów IVD wraz z dzierżawą aparatu (metoda RT-PCR) do Pracowni Biologii Molekularnej od 08.07.2016 do 17.04.2019

| L.p. | Wymogi graniczne | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
|  | System zapewniający: - bezpośrednie badanie próbki bez wstępnej ekstrakcji DNA, - izolację, amplifikację i detekcję w jednym procesie - bez konieczności przenoszenia próbki |  |
|  | Aparat Real Time PCR - w pełni zautomatyzowany - wyposażony w minimum 2 aktywne moduły |  |
|  | Możliwość monitorowania przebiegu reakcji |  |
|  | Możliwość wykonywania pojedynczej próbki |  |
|  | Możliwość dostawiania próbek w dowolnym momencie pracy aparatu |  |
|  | Kompletny zestaw zawierający: aparat, zestaw komputerowy z oprogramowaniem oraz czytnik kodów kreskowych |  |
|  | Zapewnienie merytorycznych konsultacji dotyczących interpretacji otrzymanych wyników |  |
|  | Zestaw do oznaczania RNA grypy typ A, B oraz typ A/podtyp H1N1 - czas oznaczenia maksymalnie do 1 godziny |  |
|  | Zestaw do jakościowego oznaczenia DNA Clostridium difficile w kale obejmujący wykrywanie toksyny B, toksyny binarnej i szczepu hiperepidemicznego NAP1 - czas oznaczenia maksymalnie do 1 godziny |  |
|  | Do wszystkich zestawów należy zapewnić odpowiednie ilości zestawów do pobierania materiału (wymazówki, pojemniki) |  |
|  | W przypadku terminu ważności wszystkich pozycji: odczynników, materiałów kontrolnych i dodatkowych elementów zużywalnych - krótszego niż 6 miesięcy - możliwość uczestnictwa w promocjach cenowych Wykonawcy w zakresie objętym umową |  |
|  | Dla wszystkich parametrów możliwość udziału w kontroli międzylaboratoryjnej - minimum 1 raz w roku |  |
|  | W ramach umowy szkolenia dla użytkowników aparatu obejmujące: wdrożenie testów, interpretację i doradztwo aplikacyjne |  |
|  | Przez cały okres trwania umowy wymagany jest zestaw komputerowy współpracujący z LSI Infomedica.. Koszt włączenia do systemu Zamawiającego ponosi w całości Wykonawca. Zestaw komputerowy musi obejmować: 1.komputer wraz z systemem operacyjnym Windows/ odpowiednim do wymaganych funkcji/ 2.monitor LCD o rozdzielczości HD (1920 x 1080) i przekątnej nie mniejszej niż 23 cale 3.drukarka laserowa monochromatyczna 4.klawiatura bezprzewodowa 5.mysz optyczna 6.czytnik kodów kreskowych 7.licencję 8.program antywirusowy oraz zewnętrzne urządzenie zasilania awaryjnego UPS/ min.na 30 minut/. Wszystkie czynności/urządzenia, sterowniki, drukarka kodów kreskowych papierem, licencje, szkolenie personelu związane z podłączeniem analizatorów i uruchomieniem dwustronnej komunikacji- w ramach umowy na koszt Wykonawcy. |  |
|  | Wymagane jest szkolenie: teoretyczne i praktyczne w formie warsztatów poza siedzibą Zamawiającego lub udział w konferencji dla jednego pracownika ZDL SPWSZ w Szczecinie. Zamawiający wymaga udziału jednej osoby w latach: 2016, 2017 roku oraz 2018 roku - w trakcie trwania umowy. Wszystkie szkolenia na koszt Wykonawcy. |  |
|  | Do wszystkich odczynników przy pierwszej dostawie należy dostarczyć wersje drukowane w języku polskim: ulotki informacyjne oraz karty charakterystyki substancji chemicznej |  |
|  | W przypadku konieczności używania - podczas detekcji lub izolacji -dodatkowego sprzętu. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć go w ramach umowy |  |
|  | Termin realizacji dostawy od wpłynięcia zamówienia: - maksymalnie 72 godziny od poniedziałku do piątku - maksymalnie 24 godziny w trybie „CITO” od poniedziałku do piątku. Dostawa na koszt Wykonawcy do magazynu Laboratorium Centralnego (budynek „I” – I piętro) do godziny 14.00 |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Art. 297  § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Poprawiony załącznik nr 1A-12 do SIWZ

(do zadania nr 12)

WYMOGI GRANICZNE

Zadanie nr 12. Dostawa odczynników wraz z dzierżawą aparatu do wykonania badań wirusologicznych oraz weryfikacji D-dimerów metodą immunofluorescencji lub chemiluminescencji od 24.04.2016 do 17.04.2019

| L.p. | Wymogi graniczne | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
|  | Analizator do badań immunodiagnostycznych, rok produkcji 2015 lub 2016, wyposażony w zewnętrzne urządzenie zasilania awaryjnego UPS (minimum 30 minut) |  |
|  | Aparat bezigłowy, nie wymagający codziennej obsługi, stosowania płynów płuczących, buforów, płynów czyszczących, z automatycznym modułem pipetującym. |  |
|  | Stała gotowość aparatu do pracy, z automatyczną krzywą kalibracyjną wpisanej w postaci kodu kreskowego i wymaganą rekalibracją nie częściej niż raz na 14 dni. Potwierdzenie na podstawie ulotki lub instrukcji obsługi - należy zaznaczyć i wpisać obok w tabeli odpowiednią stronę |  |
|  | Testy przystosowane do wykonania pojedynczych badań oraz badań w serii. Potwierdzenie na podstawie ulotki lub instrukcji obsługi - należy zaznaczyć i wpisać obok w tabeli odpowiednią stronę |  |
|  | Każde opakowanie odczynników musi zawierać wszystkie odczynniki niezbędne do wykonania badania po dodaniu materiału biologicznego Potwierdzenie na podstawie ulotki lub instrukcji obsługi - należy zaznaczyć i wpisać obok w tabeli odpowiednią stronę |  |
|  | Termin trwałości minimum 4 miesiące licząc od dnia dostawy do magazynu ZDL |  |
|  | Testy opisane danymi: nazwa, nr serii, termin ważności odczynników i temperatura przechowywania |  |
|  | D- dimery test z NPV (wartość predykcyjna ujemna) powyżej 95,5 % Potwierdzenie na podstawie ulotki lub instrukcji obsługi - należy zaznaczyć i wpisać obok w tabeli odpowiednią stronę |  |
|  | Do ilości badań należy doliczyć testy potrzebne na wykonanie wszystkich niezbędnych kalibracji i kontroli jakości |  |
|  | Kalkulację ilości kalibratorów oraz wszystkich materiałów zużywalnych należy podać zgodnie z zaleceniami producenta. |  |
|  | Harmonogram wewnętrznej kontroli jakości: 1 raz w tygodniu 2 poziomy kontroli. Poza podanym harmonogramem 2 poziomy kontroli wykonuje się po kalibracji odczynnika oraz po awarii i przeglądzie analizatora. |  |
|  | W przypadku konieczności zamówienia większej ilości dodatkowych odczynników lub oraz innych materiałów zużywalnych niż zadeklarowana przez Wykonawcę, jest on zobowiązany dostarczyć je nieodpłatnie na swój koszt w ramach umowy |  |
|  | Termin realizacji dostawy od wpłynięcia zamówienia: - maksymalnie 72 godziny od poniedziałku do piątku - maksymalnie 48 godzin w trybie „CITO” od poniedziałku do soboty. Dostawa na koszt Wykonawcy do magazynu Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej (budynek „I” – I piętro) |  |
|  | Zapewnienie i pokrycie kosztów udziału w kontroli międzylaboratoryjnej SOWA-med lub równoważnej przez cały czas trwania umowy dla wszystkich testów – minimum 2 razy w roku |  |
|  | W przypadku terminu ważności wszystkich pozycji: odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i dodatkowych elementów zużywalnych o terminie ważności krótszym niż 4 miesięcy - możliwość uczestnictwa w promocjach cenowych Wykonawcy w zakresie objętym umową |  |
|  | Tryb rozpatrywania reklamacji jakościowych i ilościowych: - produkty podlegające reklamacji – dostarczone do Zamawiającego w ciągu 24 godzin roboczych - potwierdzenie rozpatrzenia reklamacji w ciągu 5 dni roboczych - rozliczenie wartościowe reklamowanych produktów: procentowo – zgodnie z ilością reklamowanych testów |  |
|  | Przez cały okres trwania umowy należy zapewnić jedno stanowisko komputerowe obejmujące: komputer z monitorem, bezprzewodową klawiaturę i mysz, czytnik kodów kreskowych, licencję, program antywirusowy – wyposażone w zewnętrzne urządzenie zasilania awaryjnego UPS (minimum 30 minut). |  |
|  | Wymagane jest szkolenie: teoretyczne i praktyczne w formie warsztatów poza siedzibą Zamawiającego lub udział w konferencji dla jednego pracownika ZDL SPWSZ w Szczecinie. Zamawiający wymaga udziału jednej osoby w latach: 2016, 2017 roku oraz 2018 roku - w trakcie trwania umowy. Wszystkie szkolenia na koszt Wykonawcy. |  |
|  | Z pierwszą dostawą należy dostarczyć wersje drukowane w języku polskim: instrukcję aparatu, metodyki oznaczeń (instrukcje użycia dla odczynników, kalibratorów i materiałów kontrolnych), karty charakterystyki substancji chemicznej |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Art. 297  § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Załącznik nr 1A-13 do SIWZ

(do zadania nr 13)

WYMOGI GRANICZNE

Zadanie nr 13. Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych i materiałów zużywalnych do analizatora parametrów krytycznych Radiometer ABL 90 FLEX będącego własnością SPWSZ w Szczecinie od 29.05.2016 do 17.04.2019

| Lp. | Warunki graniczne | Potwierdzenie wymaganych warunków TAK/ NIE |
| --- | --- | --- |
|  | Pakiet odczynnikowy zawierający minimum 900 oznaczeń |  |
|  | Zapewnienie kontroli międzylaboratoryjnej w czasie trwania umowy – 1 raz w miesiącu. Należy wpisać w kolumnie obok dostawcę programu |  |
|  | Dostawca testów zapewni gwarancję techniczną przez cały okres trwania umowy – uwzględniającą koszty napraw, wymiany podzespołów, okresowych przeglądów serwisowych oraz wszystkie części i akcesoria nieuwzględnione w formularzu oferty |  |
|  | Tryb rozpatrywania reklamacji jakościowych i ilościowych: - produkty podlegające reklamacji – dostarczone do Zamawiającego w ciągu 24 godzin roboczych - potwierdzenie rozpatrzenia reklamacji w ciągu 5 dni roboczych |  |
|  | Z pierwszą dostawą należy dostarczyć wersje drukowane w języku polskim: metodyki oznaczeń oraz karty charakterystyki substancji chemicznej |  |
|  | Termin realizacji dostawy od wpłynięcia zamówienia: - maksymalnie 5 dni roboczych - maksymalnie 24 godziny w trybie „CITO” od poniedziałku do piątku Dostawa na koszt Wykonawcy do magazynu Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej do godziny 14:00 ( obecna lokalizacja: budynek "I", 1 piętro) |  |

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Art. 297  § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

| LP. | Warunki bezwzględne dla aparatu do barwień immunohistochemicznych |  | Tak/NiE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Automatyczny aparat do barwienia preparatów Histologicznych wykonanych z materiałów utrwalonych w formalinie |  |  |
| 2. | System otwarty z możliwością stosowania przeciwciał pierwotnych innych Producentów niż producent aparatu |  |  |
| 3. | Automatyczne wykonanie pełnego barwienia immunohistochemicznego od Etapu deparafinizacji prepatatów do barwienia tkanki metodami Immunohistochemicznymi IHC,(z możliwością wykonania barwień podwójnych IHC) lub opartymi na hybrydyzacji in situ (ISH,CISH,SISH) |  |  |
| 4. | Czas barwienia w jednym cyklu:3,5 godz-4 godz.dla IHC |  |  |
| 5. | Minimum 20 miejsc na preparaty mikroskopowe |  |  |
| 6. | Możliwość oznaczenia od1 do minimum 17 przeciwciał w jednym cyklu pracy |  |  |
| 7. | Aparat bezigłowy |  |  |
| 8. | Ilość dozowanego odczynnika jednolita dla każdego oznaczenia, niezależnie Od wielkości badanego materiału na szkiełku podstawowym |  |  |
| 9. | Identyfikacja preparatów za pomocą kodów kreskowych |  |  |
| 10. | Odczynniki barwiące wprowadzane za pomocą barkodów lub chipów |  |  |
| 11. | Drukarka do barkodów (kodów kreskowych) |  |  |
| 12. | Aparat zabezpieczający tkankę przed wysychaniem na każdym etapie barwienia bez konieczności stosowania dodatkowych nakładek na szkiełka |  |  |
| 13. | Możliwość zaprogramowania opóźnionego startu |  |  |
| 14. | Możliwość ustawienia barwienia na noc |  |  |
| 15. | Wyposażenie w system zasilania awaryjnego umożliwiający bezpieczne zakończenie procesu |  |  |
| 16. | Możliwość zdalnej obsługi oraz serwisowania przez Internet lub linie telefoniczną |  |  |
| 17. | Odpady nie wymagają neutralizacji |  |  |
| 18. |  | Zamawiający wymaga terminu ważności odczynników nie krótszego niż 12 miesięcy licząc od dnia dostawy |  |

Poprawiony załącznik nr 1A-17 do SIWZ

(do zadania nr 17)

WYMOGI GRANICZNE

Zad. 17. Przetarg na odczynniki do immunohistochemii wraz z dzierżawą odczynników

Warunki bezwzględne dla aparatu do barwień immunohistochemicznych

- Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu

Art. 297  § 1 KODEKSU KARNEGO: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.