Załącznik nr 1A-1 do SIWZ

(do zadania nr 1)

WYMAGANE WARUNKI GRANICZNE

| L.p. | Wymagane warunki graniczne | Potwierdzenie spełnienia warunków granicznych (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- |
| Wymagane warunki graniczne dla metody automatycznej i back-up manualnego |  |  |
| 1. | W ramach dzierżawy dostarczenie analizatora automatycznego wraz z systemem back-up manualnym, wykorzystującym takie same odczynniki, krwinki, karty jak automatyczny analizator i dostarczony wraz z inkubatorem o temp. 37 st., wirówką do kart o pojemności min. 24 kart, ze stałym czasem i prędkością wirowania, pipetami odpowiednimi do systemu oraz niezbędnym zestawem komputerowym, czytnikiem kodów kreskowych, wirówką do próbek z krwią (4000 obr./min dla probówek o średnicy 12-16mm) i sprzętem dodatkowym, tj. pipety PCV jednorazowe, jednorazowe końcówki do pipet, probówki PCV, korki do probówek |  |
| 2. | Jeden automatyczny analizator do immunologii transfuzjologicznej (wykonywanie pełnych oznaczeń grup krwi i prób zgodności serologicznej mikrometodą żelową), rok produkcji – nie starszy niż 2012r., zaopatrzony w zewnętrzny system podtrzymywania napięcia UPS wykonujący całą procedurę badania od pobrania materiału z badanej próbki do przesłania wyniku do komputera. Analizator przystosowany do pracy całodobowej |  |
| 3. | Analizator wolnostojący lub dostarczony z przeznaczonym pod niego mobilnym stołem (z dopuszczonym certyfikatem do pracy w medycznym laboratorium analitycznym o nośności dostosowanej do wagi kompletnego urządzenia). Należy dołączyć zdjęcie i opis aparatu |  |
| 4. | Analizator pracujący w trybie wolnego dostępu (Random Access - umożliwiający rozpoczęcie wykonywania badań, łącznie z zakropleniem materiału badanego, w trakcie trwania procedury wykonywania badań zleconych wcześniej) oraz posiadający tryb badań pilnych (CITO), czyli wykonujący badania priorytetowo, przed innymi próbkami będącymi już w urządzeniu |  |
| 5. | Automatyczny analizator wykonujący następujące badania: - grupa krwi układu AB0 z użyciem jednej serii odczynników monoklonalnych anty-A, anty-B, anty-DVI(-) IgM, anty-DVI (+) IgM + IgG - (drugi klon), - przeciwciała grupowe do grupy krwi – izoaglutyniny A1, B, - kontrola grupy krwi w zakresie anty-A, anty-B, anty-D kategoria DVI(-) dla biorców oraz DVI(+) dla dawców - badanie przeglądowe na obecność przeciwciał odpornościowych w pośrednim teście antyglobulinowym (PTA-LISS) przy użyciu co najmniej 3 krwinek wzorcowych (włączając antygen Cw), - badanie próby zgodności w PTA-LISS w pełni automatycznie, - BTA | podać nazwy klonów |
| 6. | Wymagana wydajność analizatora – min. 50 badań (grupa z Rh oraz przeciwciała grupowe) w ciągu 60 minut lub minimum 100 screeningów p-ciał odpornościowych |  |
| 7. | Wymagana pojemność analizatora dla próbek badanych - nie mniejsza niż 48 probówek o średnicy 12-16mm |  |
| 8. | Badanie - oznaczenie grupy krwi - musi obejmować: oznaczenie antygenów układu AB0 i antygenu D układu Rh włącznie ze słabą odmianą antygenu D – DVI (anty-DVI(-) IgM, anty-DVI (+) IgM + IgG), izoaglutynin na krwinkach wzorcowych A1,B oraz screening przeciwciał nieregularnych w odczynie PTA/ pośrednim teście antyglobulinowym/ na minimum 3 rodzajach krwinek wzorcowych. Należy odnieść do ilości badań – pozycja nr 1 |  |
| 9. | Badanie przeciwciał nieregularnych dla biorców krwi musi obejmować screening przeciwciał nieregularnych w teście PTA, na co najmniej 3 rodzajach krwinek wzorcowych. Należy odnieść do ilości badań – pozycja nr 3 |  |
| 10. | Właściwa próba zgodności pomiędzy biorcą i dawcą musi obejmować badanie w pośrednim teście antyglobulinowym PTA. Należy odnieść do ilości badań, tj. donacji- pozycja nr 4 |  |
| 11. | Potwierdzenie grupy krwi dla biorców A,B,DVI{-) Potwierdzenie grupy krwi dla dawców, druga seria A,B,DVI(+) Należy odnieść do ilości badań – pozycja nr 2 |  |
| 12. | Wymagane pokrycie kosztów wykonania weryfikacji próbek ze słabą odmianą antygenu D w RCKiK w Szczecinie. Przewidywana liczba badań: do 50 w ciągu roku |  |
| 13. | Analizator wykonujący badania: grupy krwi i próby zgodności w probówkach z EDTA. Zamawiający nie wymaga dostarczania ww. probówek |  |
| 14. | Wszystkie odczynniki krwinkowe, karty, próbki do kontroli codziennej i rozcieńczalniki do analizatora muszą pochodzić od tego samego producenta |  |
| 15. | Wykonawca zobowiązuje się do instalacji wszystkich urządzeń, będących przedmiotem umowy w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty rozpoczęcia umowy |  |
| 16. | W przypadku awarii analizatora lub sprzętu dodatkowego – przyjazd pracownika serwisu w ciągu 24 godzin od przyjęcia zgłoszenia: przez 7 dni w tygodniu |  |
| 17. | Możliwość wprowadzania w analizatorze indywidualnego hasła dostępu |  |
| 18. | Wymagana identyfikacja badanych próbek i odczynników poprzez kody kreskowe zawierające numer serii i datę ważności |  |
| 19. | Akceptacja różnych systemów kodów kreskowych - wykonawca dostarcza z aparatem odpowiednie czytniki kodów kreskowych |  |
| 20. | Wymagany monitoring załadowanych na pokład odczynników przez oprogramowanie analizatora. Analizator musi zgłaszać stan alarmowy, jeśli ilość odczynników nie jest wystarczająca do wykonania zaplanowanych badań |  |
| 21. | Wymagany wbudowany system kontroli jakości dla poszczególnych modułów automatycznego analizatora (wirówki: kontrola prędkości wirowania, inkubatora: temperatura inkubacji, systemu pipetującego: objętość pipetowania) oraz odczynników |  |
| 22. | Gwarancja dotyczy całego okresu trwania umowy dzierżawy, obejmuje koszty napraw, wymiany podzespołów oraz wszystkich części i akcesoriów nie podanych w ofercie. Gwarancja również dotyczy okresowych przeglądów serwisowych |  |
| 23. | Instalacja i uruchomienie analizatora oraz sprzętu dodatkowego wraz ze szkoleniem na miejscu u użytkownika w ramach umowy z następujących zakresów: - bieżąca obsługa aparatu, - procedury badań, kalibracji, kontroli, - interpretacja wyników badań. Wydanie imiennych certyfikatów dla osób przeszkolonych – według listy wskazanej przez Zamawiającego |  |
| 24. | Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wraz z urządzeniami instrukcji obsługi i metodyk wykonywania testów w języku polskim oraz całości dokumentacji technicznej do prawidłowego korzystania z analizatora/urządzeń i odczynników w wersji papierowej |  |
| 25. | W ramach dzierżawy analizator wyposażony w sprzęt dodatkowy z oprogramowaniem: zestaw komputerowy z licencją Windows, drukarka laserowa, klawiatura bezprzewodowa, mysz optyczna, czytnik kodów kreskowych, program antywirusowy, UPS, drukarka kodów kreskowych |  |
| 26. | Aparat oznakowany znakiem CE oraz posiadający deklarację zgodności, dopuszczony na terenie RP |  |
| 27. | Kompletna rejestracja czynności operatora, użytych próbek badanych i wykonanych testów |  |
| 28. | Archiwizacja wyników badań (protokół badania i obraz bezpośredni mikrokolumny) o wysokiej rozdzielczości |  |
| 29. | Możliwość ciągłego doładowywania próbek, odczynników, płynów eksploatacyjnych bez przerywania pracy analizatora |  |
| 30. | Analizator wyposażony w automatyczną stację, umożliwiającą autokalibrację igieł |  |
| 31. | Termin ważności: – minimum 7 miesięcy od daty dostawy - dla oferowanych odczynników, - minimum 5 tygodni od daty dostawy - dla krwinek wzorcowych oraz produktów krwinkowych |  |
| 32. | Odczynniki monoklonalne anty-A, anty-B, odczynnik anty-DVI(-) IgM i anty-DVI(+)/IgM+IgG (różne klony) |  |
| 33. | W każdej dostawie i serii odczynnika anty - D musi być dołączona ulotka producenta potwierdzająca skład I i II klonu /dwa klony/ |  |
| 34. | Wymagane przechowywanie wszystkich kart w temperaturze pokojowej lub w przypadku konieczności przechowywania w temp. 2-8ºC - dostarczenie w ramach umowy odpowiedniej szafy chłodniczej |  |
| 35. | Krwinki wzorcowe do wykrywania przeciwciał nieregularnych – to zestaw co najmniej 3 rodzajów krwinek 0 RhD+/RhD- do badań przesiewowych przeznaczone do pośredniego testu antyglobulinowego PTA – zawierające wszystkie podstawowe antygeny do badań tego typu wg wymogów IHiT, włącznie z antygenem Cw |  |
| 36. | Krwinki wzorcowe gotowe do użytku /przygotowane przez producenta/, zaoferowane w ilości potrzebnej do wykonania przedstawionych w zadaniu rodzajów i ilości badań. Do każdej serii produktu wraz z dostawą dołączona ulotka z wydrukowaną nazwą krwinek, fenotypem, kontrolą jakości, terminem ważności i instrukcją wykonania badania |  |
| 37. | Gotowe krwinki wzorcowe w opakowaniach 2-15 ml w butelkach z zakrętką lub zakraplaczem, zawieszone w płynie stabilizującym |  |
| 38. | Wszystkie odczynniki należy zaoferować w pełnych opakowaniach, zaokrąglając w górę do pełnych opakowań |  |
| 39. | Transport odczynników do badań w warunkach monitorowanych pod względem temperatury |  |
| 40. | Każde jednostkowe opakowanie opisane danymi: nazwa, seria, termin ważności |  |
| 41. | Metodyki w języku polskim do każdego rodzaju testów/wersja drukowana/przy każdej dostawie |  |
| 42. | Termin ważności otwartych kart na pokładzie analizatora minimum 2 godziny |  |
| 43. | Automatyczny system kontroli niezgodności z wynikami w archiwum |  |
| 44. | Automatyczne wykonywanie kopii bezpieczeństwa przez analizator dla wszystkich wyników badań |  |
| 45. | Automatyczne usuwanie zużytych kart przez analizator do kosza na odpady znajdującego się na pokładzie analizatora |  |
| 46. | Zabezpieczenie przed kontaminacją – analizator wykorzystujący jednorazowe probówki do zawieszania krwinek |  |
| 47. | Do oferty Zamawiający wymaga załączenia pozytywnej opinii Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie o oferowanych testach mikrokolumnowych (zgodnie z obowiązującymi przepisami Hit ,,Medyczne zasady …” rozdz. 7.5 wyd. III , który na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106, poz. 681, z późn. zm.) stanowi w Polsce obowiązujące przepisy w jednostkach organizacyjnych publicznej służbie krwi |  |
| 48. | Zestaw do codziennej kontroli jakości dopuszczony do używania w automatycznym urządzeniu dla wszystkich elementów systemu zawierający przeciwciała anty-D (0,05 IU/ml) lub anty-Fya- zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz krwinki grupy A i B o różnym Rh lub grupy O i AB o różnym Rh |  |
| 49. | Międzylaboratoryjna międzynarodowa kontrola jakości potwierdzona certyfikatem 4 razy w roku |  |
| 50. | Kalkulacja ceny winna obejmować wszystkie materiały zużywalne i odczynniki oraz krwinki firmowe gotowe do użycia do podanej ilości badań, kontrole wykonywane 2 razy dziennie oraz walidację każdej nowej serii i dostawy odczynnika. W przypadku konieczności zamówienia większej ilości odczynników lub akcesoriów, niż zadeklarowana przez Wykonawcę dla podanej przez Zamawiającego liczby badań, jest on zobowiązany dostarczyć je na swój koszt w ramach umowy |  |
| 51. | Gwarancja techniczna dla wszystkich dostarczonych urządzeń przez cały czas trwania umowy – uwzględnia koszty napraw, wymiany podzespołów, części, koszty przesyłek |  |
| 52. | Pełny autoryzowany serwis techniczny i informatyczny dotyczący oprogramowania analizatora w zakresie całego przedmiotu zamówienia na koszt Wykonawcy przez cały okres trwania umowy |  |
| 53. | Analizator podłączony do LSI Zamawiającego w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty rozpoczęcia umowy. W trakcie trwania umowy obowiązuje dwukierunkowa komunikacja miedzy analizatorem i bazą danych /kartami pacjenta/, automatyczne przesyłanie wyników badań z analizatora do kart po ich akceptacji przez użytkownika. Obecny LSI – „Infomedica” firmy Asseco |  |
| 54. | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w języku polskim i wyposażenia w okresie trwania umowy |  |
| 55. | Wykonawca zapewni w trakcie trwania umowy optymalną temperaturę i wilgotność w miejscu pracy wszystkich oferowanych urządzeń (klimatyzacja) |  |
| 56. | Zaoferowany analizator wraz z całym zewnętrznym wyposażeniem musi być kompletny i po zainstalowaniu gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem i przy zastosowaniu zaoferowanych odczynników i materiałów zużywalnych. Oferent zapewnia możliwość wykonania wymienionych powyżej badań tak co do ilości jak i rodzaju w okresie trwania umowy |  |
| 57. | Termin realizacji dostaw dla wszystkich pozycji – oprócz krwinek wzorcowych do wykrywania przeciwciał i krwinek A, B do izoaglutynin: - maksymalnie 5 dni roboczych od wpłynięcia zamówienia - od poniedziałku do piątku, - maksymalnie 48 godzin od wpłynięcia zamówienia w trybie ”CITO” od poniedziałku do piątku. Dostawa do Magazynu Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej – budynek „I” pierwsze piętro, w godzinach od 8.00 do 14.00 |  |
| 58. | Tryb rozpatrywania reklamacji: - produkty podlegające reklamacji - dostarczone do Zamawiającego w ciągu 24 godzin/dostarczenie produktu wolnego od wad/, - potwierdzenie rozpatrywania reklamacji w ciągu 5 dni, - rozliczenie wartościowe reklamowanych produktów: procentowo – zgodnie z ilością reklamowanych produktów |  |
| 59. | W ramach dzierżawy należy zapewnić wydruki wyników badań na koszt Wykonawcy. Zamawiający wymaga min. 1 laserowej drukarki. Przez cały okres trwania umowy Wykonawca dostarcza wszystkie akcesoria niezbędne do pracy drukarek /bębny, tonery/ oraz papier do drukowania wyników/ papier do drukarek format A4 i A5/, etykiety o wymiarach 20 x 40mm. Przez cały okres trwania umowy zapewnia serwis urządzeń w ramach umowy. Szacowana liczba wydruków : - A4 – 50 kartek dziennie /wyniki prób zgodności, księga dzienna badań, raporty z dyżuru/ dziennie - A5 – 100 kartek /wydruki wyników badań grup krwi pacjentów/ dziennie |  |
| Wymagane warunki graniczne dla metody manualnej probówkowej |  |  |
| 60. | Gotowe krwinki wzorcowe do wykrywania izoaglutynin O, A1, B – 3 rodzaje, w butelkach z zakraplaczem o pojemności 5-15 ml. Należy odnieść do ilości badań – pozycja nr 7 |  |
| 61. | Gotowe krwinki wzorcowe /3 rodzaje krwinek/ do wykrywania przeciwciał odpornościowych w teście PTA metodą probówkową, w butelkach o pojemności 5-15 ml. Należy odnieść do ilości badań – pozycja nr 7 |  |
| 62. | Odczynniki monoklonalne anty-A, anty-B, anty-D /dwa różne klony/, w butelkach z zakraplaczem o pojemności 5-15 ml. Należy odnieść do ilości badań – pozycja nr 7 |  |
| 63. | Surowica antyglobulinowa poliwalentna, w butelkach o pojemności 5-15 ml. Należy odnieść do ilości badań – pozycja nr 7 |  |
| 64. | Jednorazowe płyty z PCV, do oznaczania grup krwi (6 x 5 dołków na płycie). Należy odnieść do ilości badań – pozycja nr 7 |  |
| 65. | Probówki z PCV okrągłodenne o średnicy 12-16mm. Należy odnieść do ilości badań – pozycja nr 7 |  |
| 66. | Odczynnik PBS w pojemnikach o pojemności od 1 do 5 litrów. Należy odnieść do ilości badań – pozycja nr 7 |  |
| 67. | Standard anty – D w butelkach z zakraplaczem o poj. 2–15 ml. Należy odnieść do ilości badań – pozycja nr 7 |  |

- Uwaga!  Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku granicznego. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 1A-3 do SIWZ

(do zadania nr 3)

WYMAGANE WARUNKI GRANICZNE

| L.p. | Wymagane warunki graniczne | Potwierdzenie spełnienia warunków granicznych (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Aparaty – rok produkcji nie starszy niż 2013r. - wyposażone w zewnętrzne urządzenie zasilania awaryjnego UPS (minimum 30 minut) |  |
| 2. | Analizatory wolnostojące lub instalowane na stołach (należy dostarczyć odpowiednie podstawy) |  |
| 3. | Zamawiający dopuszcza maksymalnie 2 analizatory wykonujące etapy: automatycznej izolacji kwasów nukleinowych, amplifikacji i detekcji produktów izolacji |  |
| 4. | Wszystkie badania w pozycji 1-6 zadania nr 3 z załącznika nr 1 do SIWZ wykonywane – techniką Real Time PCR |  |
| 5. | Identyfikacja odczynników w pozycji 1–5 zadania nr 3 z załącznika nr 1 do SIWZ i próbek pacjentów dla testów 1–5 zadania nr 3 z załącznika nr 1 do SIWZ przy użyciu kodów kreskowych |  |
| 6. | Monitorowanie materiałów zużywalnych dla testów 1-5 zadania nr 3 z załącznika nr 1 do SIWZ na pokładzie aparatu |  |
| 7. | Wszystkie testy z certyfikatem CE IVD |  |
| 8. | Wszystkie testy w pozycji 1–6 zadania nr 3 z załącznika nr 1 do SIWZ z kalibratorami |  |
| 9. | Oferta musi obejmować dla testów w pozycji 1–5 zadania nr 3 z załącznika nr 1 do SIWZ wszystkie odczynniki: do izolacji kwasów nukleinowych, amplifikacji/detekcji oraz kontrole i kalibratory |  |
| 10. | Test HCV RNA ilościowo – wykrywane genotypy: 1-6 zadania nr 3 z załącznika nr 1 do SIWZ |  |
| 11. | Test HBV DNA ilościowo - wykrywane minimum genotypy: A-G |  |
| 12. | Genotyp HCV – wraz z podtypem wirusa (min. podtyp 1a i 1b) oznaczany automatycznie |  |
| 13. | Minimalny termin ważności wszystkich odczynników: 7 miesięcy |  |
| 14. | Wszystkie testy zawierające system zabezpieczający przed kontaminacją |  |
| 15. | Przez cały okres trwania umowy Wykonawca zapewnia bieżącą konserwację oraz serwis komory laminarnej II klasy Biohazard, typ HF safe 1200 firmy Heal Force, będącej własnością SPWSZ w Szczecinie. Wymagany 1 przegląd z wpisem do paszportu technicznego urządzenia |  |
| 16. | Połączenie analizatorów z firmowym centrum serwisowym poprzez łącze internetowe przez całą dobę – na koszt Wykonawcy |  |
| 17. | W przypadku awarii analizatorów przyjazd pracownika serwisu i naprawa analizatorów w ciągu 24 godzin od przyjęcia zgłoszenia |  |
| 18. | Do ilości badań: HCV RNA ilościowo, HBV DNA ilościowo, HIV RNA ilościowo, CMV DNA ilościowo, Genotypowanie HCV z podtypem wirusa należy doliczyć testy potrzebne na wykonanie kalibracji i wszystkich niezbędnych badań z zakresu kontroli jakości |  |
| 19. | Do ilości badań: HCV RNA ilościowo, HBV DNA ilościowo, HIV RNA ilościowo, CMV DNA ilościowo, Genotypowanie HCV z podtypem wirusa należy doliczyć testy potrzebne na przeprowadzenie testów kontaminacji pomieszczeń – po jednym opakowaniu w trakcie trwania umowy |  |
| 20. | Kalkulację ilości kalibratorów, wymaganych kontroli jakości – dla serii podanych poniżej - oraz wszystkich materiałów zużywalnych należy podać zgodnie z zaleceniami producenta. - W przypadku badań: HBV DNA, HCV RNA, HIV RNA wykonywane będą serie badań po 48 próbek (z kontrolami) - W przypadku badania: genotypowanie HCV wraz z podtypem wirusa wykonywane będą serie po 24 próbki (z kontrolami) - W przypadku badania CMV DNA (poz. 5 zadania nr 3 z załącznika nr 1 do SIWZ) wykonywane będą serie badań po 12 lub 24 próbki (z kontrolami) |  |
| 21. | W przypadku badania CMV DNA (poz. 6 i 7 zadania nr 3 z załącznika nr 1 do SIWZ) należy zapewnić wszystkie odczynniki pochodzące od jednego producenta |  |
| 22. | Zamawiający wymaga zapewnienia jednej serii odczynnika dla poz. 1-3 zadania nr 3 z załącznika nr 1 do SIWZ oraz 5 zadania nr 3 z załącznika nr 1 do SIWZ w okresie minimum 7 miesięcy |  |
| 23. | W przypadku konieczności zamówienia większej ilości materiałów kontrolnych, kalibratorów, odczynników lub akcesoriów niż zadeklarowana przez Wykonawcę dla podanej przez Zamawiającego liczby badań, jest on zobowiązany dostarczyć je na swój koszt w ramach umowy |  |
| 24. | Wykonawca zobowiązuje się do instalacji wszystkich urządzeń będących przedmiotem umowy w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy |  |
| 25. | Termin realizacji dostawy od wpłynięcia zamówienia: - maksymalnie 72 godziny od poniedziałku do piątku, - maksymalnie 48 godzin w trybie „CITO” od poniedziałku do piątku. Dostawa na koszt Wykonawcy do magazynu Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej (budynek „I” – I piętro) do godziny 14.00 |  |
| 26. | Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania z wyposażeniem Pracowni Biologii Molekularnej i dostarczenie w ramach dzierżawy sprzętu wymaganego do wykonania wszystkich oferowanych badań oraz adaptacji pomieszczeń w celu zapewnienia jednokierunkowego obiegu próbki |  |
| 27. | Wykonawca w ramach dzierżawy dostarczy sprzęt dodatkowy wymieniony poniżej lub o takich samych parametrach: - Wirówka - rok produkcji nie starszy niż 2013r. - z pokrętłem, zawierająca wyposażenie: wirnik nieprzepuszczający aerozoli do mikroprobówek (24 x 1,5/ 2,0 ml), - zamrażarka - rok produkcji nie starszy niż 2013r. - przeznaczona do przechowywania próbek pacjentów (wraz z monitorowaniem temperatury) z zakresem temperatury od – 60 do - 80ºC, - wytrząsarka typu vortex, - system monitorowania temperatury Labguard 3D w wersji Express lub równoważnego zainstalowany w pomieszczeniach Pracowni Biologii Molekularnej. System musi obejmować: - oprogramowanie umożliwiające podgląd wykresów i danych pomiarowych z dowolnego komputera w sieci, archiwizację danych, ustawienie dowolnych progów alarmowych i częstotliwości pomiarów (osobno dla każdego czujnika); alarmowanie poprzez e-mail oraz okienka alarmowe na innych komputerach; podłączenie 6 czujników z wzorcowaniem; zabezpieczenie systemu hasłami, - trzy podwójne, bezprzewodowe nadajniki umożliwiające monitorowanie 6 punktów w zakresie temp. od – 30 do + 30°C, - modem odbierający sygnał z nadajników, - oprzyrządowanie, tj. zasilacze, kable i inne akcesoria do montażu, - instalacje oprogramowania, czujników w urządzeniach, podłączenie i konfiguracja nadajników i modemów, rozprowadzenie kabli oraz instalacje i konfigurację okienek i progów alarmowych, - szkolenie z obsługi oprogramowania. Potwierdzenie na podstawie instrukcji obsługi - pipety automatyczne Eppendorf Research Plus lub równoważne (rok produkcji – 2016r.) do przygotowania i odmierzania kalibratorów, materiałów kontrolnych, próbek – wraz z certyfikatem wzorcowania przez okres trwania umowy: - 2 sztuki o zmiennej pojemności 10–100 ul, - 1 sztuka o zmiennej pojemności 20–200 ul, - 2 sztuki o zmiennej pojemności 100–1000 ul, - 1 sztuka o zmiennej pojemności 500–5000 ul |  |
| 28. | Zapewnienie i pokrycie kosztów udziału w kontroli międzylaboratoryjnej dla wszystkich badań przez cały czas trwania umowy – wraz z certyfikatami |  |
| 29. | W przypadku terminu ważności wszystkich pozycji: odczynników, materiałów kontrolnych i dodatkowych elementów zużywalnych - krótszego niż 7 miesięcy - możliwość uczestnictwa w promocjach cenowych Wykonawcy w zakresie objętym umową |  |
| 30. | Tryb rozpatrywania reklamacji jakościowych i ilościowych: - produkty podlegające reklamacji – dostarczone do Zamawiającego w ciągu 48 godzin roboczych, - potwierdzenie rozpatrzenia reklamacji w ciągu 5 dni roboczych, - rozliczenie wartościowe reklamowanych produktów: procentowo – zgodnie z ilością reklamowanych testów |  |
| 31. | Analizatory zostaną podłączone do LSI Zamawiającego w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty rozpoczęcia umowy. Przez cały okres trwania umowy analizatory muszą współpracować z Laboratoryjnym Systemem Informatycznym aktualnie stosowanym w laboratorium. Koszt włączenia się do systemu Zamawiającego ponosi w całości Wykonawca. W ramach dzierżawy należy zapewnić 1 stanowisko komputerowe obejmujące: komputer, monitor, bezprzewodową klawiaturę i mysz, 2 czytniki kodów kreskowych, licencję, program antywirusowy – wyposażone w zewnętrzne urządzenie zasilania awaryjnego UPS (minimum 30 minut). Wszystkie czynności, urządzenia, sterowniki oraz szkolenie personelu związane z podłączeniem analizatorów uruchomienie dwustronnej komunikacji – w ramach dzierżawy |  |
| 32. | W ramach dzierżawy należy zapewnić wydruki wyników na koszt Wykonawcy. Zamawiający wymaga jednej drukarki laserowej monochromatycznej o prędkości drukowania min. 20 stron/minutę i wydajności dostosowanej do ilości wydruków. Możliwość wydruku - format A4 i A5 - bez konieczności zmiany ustawień. Przez cały czas trwania umowy dostarczanie wszystkich akcesoriów niezbędnych do pracy drukarek (bębny, tonery). Szacowana ilość wydruków: 150 stron – A5, 100 stron A4 - tygodniowo |  |
| 33. | Analizatory wraz z całym oprzyrządowaniem muszą być kompletne i po zainstalowaniu gotowe do pracy zgodnie z ich przeznaczeniem |  |
| 34. | Wymagane są szkolenia personelu laboratorium dotyczące obsługi bieżącej i konserwacji urządzeń na terenie Laboratorium Centralnego. Wydanie certyfikatów imiennych dla wszystkich osób przeszkolonych – według listy wskazanej przez Zamawiającego. Wszystkie czynności na koszt Wykonawcy |  |
| 35. | Wymagane jest szkolenie: teoretyczne i praktyczne w formie warsztatów poza siedzibą Zamawiającego lub udział w konferencji dla dwóch Pracowników Laboratorium SPWSZ w Szczecinie. Zamawiający wymaga udziału dwóch osób w roku 2016 - w trakcie trwania umowy. Wszystkie szkolenia na koszt Wykonawcy |  |
| 36. | Wykonawca w ramach umowy zapewnia doradztwo aplikacyjne dotyczące zaproponowanych testów |  |
| 37. | Z urządzeniami należy dostarczyć wersje drukowane w języku polskim: instrukcji obsługi, metodyki oznaczeń (instrukcje użycia dla odczynników i materiałów kontrolnych, zakresy referencyjne dla dorosłych), karty charakterystyki substancji chemicznej, karty konserwacji urządzeń, paszporty techniczne |  |

- Uwaga!  Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku granicznego. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

- oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 1A-5 do SIWZ

(do zadania nr 5)

WYMAGANE WARUNKI GRANICZNE

| L.p. | Wymagane warunki graniczne | Potwierdzenie spełnienia warunków granicznych (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do oznaczania miedzi w surowicy: - zestaw zawierający kontrole i rozcieńczalnik, - zestaw do oznaczania badań jednoetapowo (bez pośrednich etapów inkubacji), - zestaw bez indywidualnej próby ślepej, tj. dla każdej badanej próbki |  |
| 2. | Zestaw do oznaczania miedzi w moczu: - zestaw zawierający kontrole i rozcieńczalnik, - zestaw do oznaczania badań jednoetapowo (bez pośrednich etapów inkubacji), - zestaw bez indywidualnej próby ślepej, tj. dla każdej badanej próbki |  |
| 3. | Giardia lamblia: - zestaw ELISA zawierający kontrole |  |
| 4. | SYPHILIS – szybki test przesiewowy: - test immunochromatograficzny, - testy pakowane indywidualnie, zawierające wszystkie odczynniki i akcesoria potrzebne do wykonania badania, - na każdym pasku testowym linia kontrolna wskazująca na prawidłowe wykonanie oznaczenia |  |

- Uwaga!  Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku granicznego. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

- oświadczeń woli w jego imieniu)

Załącznik nr 1A-6 do SIWZ

(do zadania nr 6)

WYMAGANE WARUNKI GRANICZNE

| L.p. | Wymagane warunki graniczne | Potwierdzenie spełnienia warunków granicznych (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- |
| 1. | System zapewniający: - bezpośrednie badanie próbki bez wstępnej ekstrakcji DNA, - izolację, amplifikację i detekcję w jednym procesie - bez konieczności przenoszenia próbki. Potwierdzenie na podstawie instrukcji obsługi – należy wpisać w kolumnie obok numer odpowiedniej strony |  |
| 2. | Aparat nowy, rok produkcji: 2015 lub 2016 – wyposażony w stół z dopuszczonym certyfikatem do pracy w medycznym laboratorium medycznym |  |
| 3. | Aparat Real Time PCR - w pełni zautomatyzowany - wyposażony w minimum 2 aktywne moduły |  |
| 4. | Możliwość monitorowania przebiegu reakcji. Potwierdzenie na podstawie instrukcji obsługi – należy wpisać w kolumnie obok numer odpowiedniej strony |  |
| 5. | Możliwość wykonywania pojedynczej próbki. Potwierdzenie na podstawie instrukcji obsługi – należy wpisać w kolumnie obok numer odpowiedniej strony |  |
| 6. | Kompletny zestaw zawierający: aparat, zestaw komputerowy z oprogramowaniem oraz czytnik kodów kreskowych |  |
| 7. | Zapewnienie merytorycznych konsultacji dotyczących interpretacji otrzymanych wyników |  |
| 8. | Zestaw do oznaczania RNA grypy typ A, B oraz typ A/podtyp H1N1 - czas oznaczenia maksymalnie do 90 minut |  |
| 9. | Zestaw do jakościowego oznaczenia DNA Clostridium difficile w kale obejmujący wykrywanie toksyny B, toksyny binarnej i szczepu hiperepidemicznego NAP1 - czas oznaczenia maksymalnie do 1 godziny |  |
| 10. | Do wszystkich zestawów należy zapewnić odpowiednie ilości zestawów do pobierania materiału (wymazówki, pojemniki) |  |
| 11. | W przypadku terminu ważności wszystkich pozycji: odczynników, materiałów kontrolnych i dodatkowych elementów zużywalnych - krótszego niż 7 miesięcy - możliwość uczestnictwa w promocjach cenowych Wykonawcy w zakresie objętym umową |  |
| 12. | W trakcie trwania umowy zapewnienie udziału w kontroli międzylaboratoryjnej dla parametrów: - wirusa grypy: typ A i B oraz wirusa RSV, - toksyn Clostridium difficile z próbek kału: toksyna B, binarna, szczep hiperepidemiczny 027/NAP1/BI |  |
| 13. | W ramach umowy szkolenia dla użytkowników aparatu obejmujące: wdrożenie testów, interpretację i doradztwo aplikacyjne |  |
| 14. | Analizator zostanie podłączony do LSI Zamawiającego w ciągu 28 dni kalendarzowych od daty rozpoczęcia umowy. Przez cały okres trwania umowy analizator musi współpracować z Laboratoryjnym Systemem Informatycznym aktualnie stosowanym w laboratorium. Koszt włączenia się do systemu Zamawiającego ponosi w całości Wykonawca |  |
| 15. | Przez cały okres trwania umowy w ramach dzierżawy wymagany jest zestaw komputerowy współpracujący z LSI Infomedica. Zestaw komputerowy musi obejmować: 1) komputer wraz z systemem operacyjnym Windows /odpowiednim do wymaganych funkcji/, 2) drukarkę laserową monochromatyczną, 3) mysz optyczną i klawiaturę bezprzewodową – jeśli wymagana klawiatura do typu komputera, 4) czytnik kodów kreskowych, 5) program antywirusowy, 6) zewnętrzne urządzenie zasilania awaryjnego UPS/min. na 30 minut/. Wszystkie czynności, urządzenia, sterowniki, licencje, szkolenie personelu związane z podłączeniem analizatora i uruchomieniem komunikacji - w ramach umowy na koszt Wykonawcy |  |
| 16. | Wykonawca zobowiązuje się do instalacji wszystkich urządzeń będących przedmiotem umowy w ciągu 28 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy |  |
| 17. | Termin realizacji dostawy od wpłynięcia zamówienia: - maksymalnie 72 godziny od poniedziałku do piątku, - maksymalnie 48 godzin w trybie „CITO” od poniedziałku do piątku. Dostawa na koszt Wykonawcy do magazynu Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej (budynek „I” – I piętro) do godziny 14.00 |  |
| 18. | Tryb rozpatrywania reklamacji jakościowych i ilościowych: - produkty podlegające reklamacji – dostarczone do Zamawiającego w ciągu 24 godzin roboczych, - potwierdzenie rozpatrzenia reklamacji w ciągu 5 dni roboczych, - rozliczenie wartościowe reklamowanych produktów: procentowo – zgodnie z ilością reklamowanych testów |  |
| 19. | Wymagane jest szkolenie: teoretyczne i praktyczne w formie warsztatów poza siedzibą Zamawiającego lub udział w konferencji dla jednego pracownika ZDL SPWSZ w Szczecinie. Zamawiający wymaga udziału jednej osoby w roku 2016 w trakcie trwania umowy. Wszystkie szkolenia na koszt Wykonawcy |  |
| 20. | Do wszystkich odczynników przy pierwszej dostawie należy dostarczyć wersje drukowane w języku polskim: ulotki informacyjne oraz karty charakterystyki substancji chemicznej |  |
| 21. | W przypadku konieczności używania - podczas detekcji lub izolacji - dodatkowego sprzętu Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć go w ramach umowy |  |

- Uwaga!  Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego warunku granicznego. Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

- oświadczeń woli w jego imieniu)