Załącznik nr 1A do SIWZ

Wymagane parametry graniczne i jakościowe kardiowerterów

dwujamowych z elektrodami

Zadanie nr 1.

| L.p. | Parametry graniczne kardiowertery-defibrylatory dwujamowe z elektrodami /ICD-DDDR/. | Potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów |
| --- | --- | --- |
| 1. | Parametry graniczne |  |
| a. | Data produkcji od II kwartału 2016r. |  |
| b. | Waga < 80 gramów | ** |
| c. | Gwarancja niezawodności działania defibrylatora, elektrod i wytrzymałości baterii minimum 5 lat | ** |
| d. | Energia defibrylacji min 35J, liczba szoków minimum 100 | ** |
| e. | Stymulacja DDD/R/, DDI/R/, VVI/R/, AAI/R/ |  |
| f. | Możliwość wykonania badania MRI |  |
| g. | Rozpoznawanie arytmii typy VF, VT |  |
| h. | Elektrody defibrylujące sterydowe pasywne i aktywne, jedno i dwukoilowe do wyboru, gniazda do elektrod DF-1 lub DF-4, długości do wyboru |  |
| i. | Elektrody przedsionkowe sterydowe aktywne i pasywne do wyboru | ** |
| j. | Dyskryminator oversingu załamka T poza możliwością zmiany sensingu w komorze |  |
| k. | Możliwość dostarczenia terapii ATP przed i w trakcie ładowania kondensatorów |  |
| l. | Automatyczny zapis stanu baterii i oporności elektrody |  |
| Ł. | Terapia antyarytmiczna /Defib, CV, Burst, Ramp, / |  |
| m. | Obecność stałego przedstawicielstwa i serwisu w Polsce |  |
| n. | Programowalna obudowa defibrylatora ( active, non-active can) |  |
| o. | Czas zachowania sterylności minimum 12 miesięcy od daty produkcji |  |

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy wypełnienia powyższej tabeli, udzielając w części 1 tabeli odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – dla potwierdzenia spełnienia wymaganego parametru, a w miejscu oznaczonym (**) wpisania konkretnego parametru (danych).

Wpisanie „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

....................................……..……                  ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                              (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych  do  występowania  w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu